## EVT2
编号 | 分类 | 模块 | 功能 | 说明 | 备注 | 优先级
| ICU | FPGA | 2164芯片配置 | FPGA上电自配置 | FPGA上电自配置 | 高
|  |  | 2164信号读取 | MCU_TEST_PIN1中断 |  | 高
|  |  | 阻抗测试 | 上位机发指令，触发阻抗测试 |  | 高
|  |  | 配置项 | 1.采样率2.传输位宽3.电极触点mapping |  | 高
|  |  | 采集停止 | 采集停止支持外触发（FPGA_SPI_IRQ）。 |  | 高
|  | NRF5340 | 蓝牙配对 | 1.提供一个秘钥，电脑侧，用于ICU和电脑握手确认； 2.使用时，ICU和对应电脑点对点； 3.ICU SSID 需要一个命名规则，被上位机识别后显示到清单列表里。不符合命名规则的不显示。（ICU_XXXXXXXX） | 上位机轮询蓝牙设备的时间为10秒，可通过配置文件设置。 | 低
|  |  | 蓝牙数据传输 | 传输内容： 指令/数据流/上报信息； |  | 高
|  |  | 蓝牙带宽测试 | 用于测试当前工作环境下蓝牙可用带宽,此时仅使用FPGA数据。 |  | 中
|  |  | 模式切换： - 充电； - 工作； - 休眠 | 2. 充电过程中，关闭探头电源，关闭 FPGA电源，上位机采集功能禁止。当电池容量≥10% ，允许蓝牙连接，电量上报时间间隔为 5s。 3. 工作模式详见清单。 4. 未充电情况下，蓝牙未配对时间为5分钟后通知STM32进入休眠。 |  | 高
|  |  | FPGA数据通讯 | 包含： - FPGA上来的采样数据； - 阻抗数据； - 写FPGA虚拟寄存器； |  | 高
|  |  | 电源管理 | FPGA/INTAN电源控制 |  | 高
|  |  | 与MCU STM32 通信 | 状态上报，休眠模式信息切换。 |  | 高
|  |  | 电池管理 | 见采集信息表，采样周期10秒。 |  | 中
|  |  | 温度管理 | 见采集信息表，采样周期1秒。 |  | 中
|  |  | 看门狗 | 软件故障时复位NRF芯片。 |  | 低
|  |  | 心跳发送 | 定期上报信息到上位机/STM32作为心跳包。周期1秒。 |  | 低
|  |  | 在线升级 | 1. 在线升级FPGA程序； 2. 在线升级NRF5340自身数据； 3. 在线升级stm32 |  | 中/风险点
|  | STM32 L031E6Y6TR | 休眠状态开机自检 | 开机自检，检测内容：充放电电流，电池电压，钛壳温度。如有报错信息通过NFC上报ECU。 | 休眠状态下： 关闭外设及NFR电源。 | 低
|  |  | ICU状态切换 | 见采集信息表及状态表 |  | 高
|  |  | IWDG看门狗 | 独立看门狗，使用内部独立RC时钟，在程序跑飞问题时候复位MCU |  | 低
|  |  | 和NRF5340 串口通信 | 实现STM32 状态上报功能，包含电池信息，充放电电流。 |  | 高 (硬件单元测试实现读取函数软件集成)
|  |  | PTX30W通信（NFC）IIC | 通过IIC 和PTX30 通信，和外部无线充电器进行NFC数据交换。 |  | 中
|  |  | 采集信息 | 详见采集信息表 |  | 高 (硬件单元测试实现读取函数软件集成)
| ECU | 线圈MCU | ICU 充电管理 | 根据ICU上报温度进行充电电流控制，详见 PID控制表； |  | 高
|  |  | NFC通信 | 和ICU 充电信息交互，包含开机信息，充电信息，握手信息； |  | 高
|  |  | 和主控MCU 485通信（包含心跳） | 通过485和主控MCU 进行状态上报，包括报错信息，充电状态信息。 |  | 高
|  | 主控MCU | ECU电池管理 | 充电芯片硬件实现
|  |  | ECU电量显示 | 充电芯片硬件实现
|  |  | ECU开机 | 按下ECU充电按键或ICU激活按键都会导致ECU开机 |  | 高
|  |  | ECU关机 | 1. 长按ECU充电按键3秒； 2. 当ECU不在给ICU充电持续15分钟； 3. 当ECU给ICU充电充满； |  | 高
|  |  | ECU充电使能/关闭 | 1.当ECU关闭时，按下使能按键，打开充电功能且ECU开机； 2.不存在“ECU开机且不充电”状态。为停止充电，需要移开ECU线圈或关闭ECU。 |  | 高
|  |  | ICU激活按键 | 实现ICU激活指令，下发给线圈MCU ，激活ICU，前置收到ICU反馈后且不在充电状态关闭ECU。 |  | 高
|  |  | ICU 激活声音提示 | 接收 ICU激活后回传信息，进行激活声音提示。0.5秒声音提示。 |  | 低
|  |  | 充电状态蜂鸣器提示 | 接收 线圈MCU 充电对准信息，进行对准声音提示。不同占空比提示音代表对准距离。 |  | 低
|  |  | ICU充电状态显示 | 接收线圈MCU充电状态信息，显示充电中或充满状态指示。 |  | 高
|  |  | 报警功能（通过LED /声音） | 接收错误码，通过 LED和声音呈现，详细见错误码事件说明。 |  | 低
| PC | SDK | 蓝牙连接 |  |  | 高
|  |  | 数据帧发送及解析 |  |  | 高
|  | 陪测软件 | 登录及账号 | 普通用户、管理员、维护人员、测试人员。 |  | 低
|  |  | 权限管理 | 通过权限管理实现软件界面显隐。 |  | 低
|  |  | 升级功能 | 1. 在线升级FPGA程序； 2. 在线升级NRF5340自身数据； 3. 在线升级stm32 |  | 低
|  |  | 阻抗测量 | 电极mapping及阻抗测量，测量频率可设置，10Hz/1KHz。 |  | 高
|  |  | 模式切换 | 可以进行模式设置： 1#.原始数据采集，简称RAW 2#.场电位采集，简称LFP 3#.Spike滤波器，简称Filter 4#.动作电位统计，简称Bincount 5#.阻抗测试模式，简称Impedance | 通过登录账号权限设置开放模式 | 高
|  |  | 状态显示 | 显示ICU上报信息 |  | 高
|  |  | 采集波形显示 | 显示采集波形，可设置高切、低切、工频、走纸速度、幅度。 |  | 高
|  |  | 采集波形测量 | 标尺测量功能 |  | 高
|  |  | 蓝牙测速 | 测试模式下可见，用于测量蓝牙传输速度和误码率。 |  | 高
|  |  | 系统配置 | 可配置项：自动注销时间、蓝牙秘钥。 | 待定 | 低
|  |  | 序列号刷写 | 工厂通过蓝牙和秘钥修改UUID。 |  | 低
|  |  | 自动注销/锁屏 | 非采集模式下闲置超时自动锁屏 |  | 低
|  |  | 测试报告 | 进行蓝牙测速后可生成测试报告 |  | 低
|  |  | 数据存储 | 脑电数据存储 |  | 低
|  |  | 阻抗测量数据存储 | 阻抗测量数据存储 |  | 低

## 采集信息表
|  | NRF 5340 | STM32 | ECU 线圈 MCU | ECU 主控 MCU | 上位机 | ICU电量显示灯 | ECU电量显示灯
NRF 5340 | ICU电池电量 | 1 a. 读取正常电量，上报上位机电量信息 b. 低电量时,低电量信息上报上位机： | 3 a. N/A b. STM32 控制NRF5340进入待机； | / | / | 2 a. ICU电量显示； b. ICU电量不足提示；
| 电源温度 | 1 读取电源温度，超过阈值,上报上位机电源温度超过阈值事件，通知STM32 关闭系统电源； | 3 STM32 关闭外设电源。 | / | / | 2 上位机显示电源温度过高/主动查询；
| 探头电流 | 1 读取探头电流 ，超过阈值，关闭探头电源，通知上位机。 | / | / | / | 2 上位机显示故障状态/主动查询；
STM32 | 钛壳温度 | 2 a. N/A b. NRF5340 收到钛壳超温事件1后停止采集，关闭探头电源，上报上位机相关事件； c. NRF5340 收到钛壳超温事件2后，上报上位机相关事件。（可能这一步不需要，因为已经断电了） | 1 a. 充电状态中读取钛壳温度，通过NFC定期发送至ECU线圈MCU; b. 采集状态中钛壳温度高于阈值持续2秒，通知NRF5340 钛壳超温事件1； c. 钛壳温度高于阈值持续10秒，通知NRF5340 钛壳超温事件2，关闭电源。 | 3 a. 充电状态--充电电流PID控制； b. N/A c. N/A | / | 4 a. N/A 用户提示/主动查询
| ICU电池电压 | 2 转发上位机（有条件） | 1 上报NRF 5340 | 保留 |  | 3 参数显示/主动查询
| PTX VDDC电压 | 2 转发上位机（有条件） | 1 上报NRF 5340 | / | / | 3 参数显示/主动查询
| 电池充电/放电电流 | 2 转发上位机（有条件） | 1 上报NRF 5340 | / | / | 3 参数显示/主动查询
| 充电状态 | 2 转发上位机（有条件） | 1 上报NRF 5340 | / | / | 3 参数显示/主动查询
ECU 线圈MCU | ICU充电状态（恒流、恒压、涓流，哪个状态？）（到底是130W还是从ICU来的，唐小明确定） | 结合自身读取的电量计，及ECU通过STM32透传过来的充电信息，合成电量状态。 | 透传ICU充电状态通过STM32至5340 | 上报ECU主控MCU | 控制ICU电量指示灯 |  | 显示ICU电量
| ECU充电器温度 |  | 3 a. N/A b. 记录log | 1 a. 控制充电电流； b. 如果超过阈值，通知ECU主控MCU | 2 a. N/A b. 上报STM32，ERR_ECU_OVERHEAT，关闭充电
| ICU充电线圈对准状态 |  |  | 上报ECU主控MCU，用于对准提示 | 蜂鸣器指示
ECU电池管理芯片 | ECU 电池电压 | [6 empty] | 显示ECU电量状态
| ECU 电池电流 | [6 empty] | 显示ECU电量状态
ECU 主控 MCU | ICU开机按键 |  | 3 a. 打开5340电源 b. 关闭系统电源 | 2 a. 通过STM32唤醒ICU b. 通过STM32关闭系统 | 1. a. 短按打开5340电源 b. 长按3S，关闭系统电源
| 充电按键 | 试图通知上位机充电状态： 1. 如有连接，通知上位机； 2. 如无连接，不作处理； | 1. 跟ECU线圈MCU协商充电； 2. 打开5340； 3. 告诉5340充电状态； | 1. 透传“ICU充电”指令给STM32； 2. 透传ICU自检状态给ECU主控MCU； | 1. 通知ECU线圈MCU “ICU充电”事件； 2. 接收ICU自检过程中握手信息； 3. ICU充电状态提示灯工作； | 显示充电状态
| Trans输出电流 |  |  | 1. 电流超过阈值，关闭无线充供电电源， | 2 |  | 2. 显示错误闪烁码
| 电池温度（NTC） |  |  |  | 1 Banks充电时，电池NTC温度过高，关闭IP5306充电 |  | 2 显示错误闪烁码

## 状态机
起始状态 | 跳转状态 | 跳转条件 | 补充信息
工作 | 休眠 | 1. timeout; 2. 上位机指令; 3. 电池电量≤10% 4. 电源温度过高 5. 电流异常 6. ECU发关机指令 | 1. timeout指的是没有蓝牙连接5分钟； 2. ICU应该上报EVENT_SHUTOFF，上位机握手确认； 3. 上报EVENT_LOWBATT_OFF 4. 上报EVENT_POWERTMP_HIGH 5. tbd 6. EVENT_SHUTOFF
休眠 | 工作 | ECU按下唤醒按键，并靠近 ICU，NFC通信确认且电池电量＞10% | 上报上位机 EVENT_ICU_ONLINE
工作 | 充电 | ICU检测到充电 | ICU关闭FPGA及探头，并通知上位机EVENT_ICUCHARGING_ON
充电 | 工作 | ICU检测到充电移开 && 电量大于10% | 上报上位机 EVENT_ICUCHARGING_OFF
休眠 | 充电 | ICU 唤醒，ICU检测到充电 | 上报上位机 EVENT_ICU_ONLINE 上报上位机 EVENT_ICUCHARGING_ON
充电 | 休眠 | 1. timeout; 2. 上位机指令; | 充满自停，且无上位机连接，触发跳转条件1. 上位机软件关闭前下发跳转条件2.
定义：
工作 | 蓝牙打开且不在充电；
休眠 | 仅STM32打开，所有外设断电（FPGA/蓝牙/探头）
充电 | ECU 打开充电，ICU蓝牙自动打开

## EVT1
编号 | 分类 | 模块 | 功能 | 说明 | 优先级
| ICU | FPGA | 2164芯片配置
2164信号读取
阻抗测试
|  |  | 配置项 | 1.采样率2.传输位宽3.电极触点mapping
|  | NRF52840 | 蓝牙配对 | 1.提供一个超级ID，电脑侧，用于配置ICU； 2.使用时，ICU和对应电脑点对点；
蓝牙数据传输
|  |  | 蓝牙带宽测试模式 | 用于测试当前工作环境下蓝牙可用带宽。此时不需要FPGA数据。
|  |  | 模式切换： - 蓝牙带宽测试； - 充电； - 工作； | icu监听充电状态，上报pc端，支持pc查询，fpga断电。
|  |  | 与FPGA数据通讯 | 包含： - FPGA上来的采样数据； - 阻抗数据； - 写FPGA虚拟寄存器；
|  |  | 电池管理 | 电量计读取
1. 跟电池厂家确定充电曲线（黄骥东） 2. 根据电池厂反馈，设置以下各个阶段的状态，示例： - 恒流 - 恒压 - 涓流
|  |  | 温度管理 | 读取温度传感器值，不作计算，传给应用程序，在上位机计算。
看门狗
|  |  | 心跳 | 1.tick值 2.状态码
|  |  | 在线升级 | 1. FPGA程序； 2. NRF52840自身数据；
|  |  | 休眠模式 | 1.指令休眠； 2.NFC唤醒； 3.定时唤醒评估（5S醒一次？）
| ECU |  | ECU电池管理
ECU电量显示
充电状态蜂鸣器提示
|  |  | 与ICU的NFC通讯 | 1.充电时ICU温度保护； 2.ICU电量；
| PC |  | SDK | 蓝牙连接
数据帧发送及解析
|  |  | 数据 | 记录
|  |  | 解码 | 418个音节
领读软件
数字人
|  |  | 工程模式 | 阻抗测试
电极mapping配置
波形显示
带宽测试 /导出/记录
|  |  | MFG Tool | 在线升级
带宽测试
温度校准
阻抗测试