XXXXXX注册策略

DHF-OPT-1011

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024/06/01 | A/0 | 陈圆 | 第一版 |

注：首次发放、修订均应在表格内进行记录

目录

版本记录	2

1目的	4

2 注册策略	4

2.1检测清单：	4

3临床摘要	7

4注册排期	7

5引用标准及法规清单	7

附录1	8

附录2	10

附录3 标准法规清单	11

1目的

本文档旨在详细说明植入式脑电采集器（系统）的注册策略。随着项目研究的继续和更详细信息的产生，本文档包含的信息将适当更新。

2 注册策略

注册申请人（上海脑虎科技有限公司）研制开发的植入式脑电采集器（系统）按NMPA法规要求，分为皮层电极（含探头+电极片、延长线）、主控ICU，充电器及程控ECU，软件，以上均为三类医疗器械，分为四个注册单元。需进行临床试验进行安全性有效性评价。目前国内所有的产品无相同适应症，故临床采用单组目标值法进行评估。

2.1检测清单：

| 产品组成 |  | 皮层电极 | 探头 | 主控 | 充电器+程控 | 软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物相容性 | 细胞毒 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 致敏 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 刺激 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 热源 | √ |  | √ | / | / |
|  | 急毒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 亚急毒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 亚慢毒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 慢毒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 血液相容性 | √ |  | / | / | / |
|  | 致癌性 | √ |  | √ | / | / |
|  | 神经毒性 | √ |  | / | / | / |
|  | 遗传毒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 植入 | 脑植入 | 陶瓷片骨植入6月 延长线皮下植入 | 皮下植入 | / | / |
|  | 化学表征 | √ |  | √ | / | / |
|  | 内毒素 | √ |  | √ | / | / |
|  | EO残留 | √ |  | √ | / | / |
| 注册检验 | 安规、EMC | GB 16174.1、YY 0989.7、YY 0989.3、YY/T 0491 |  |  | GB 9706.1、GB 9706.102 | GB/T 25000.51、YY/T 1843 |
|  | 环境试验 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 可用性测试 | √ |  |  |  |  |
|  | 产品性能 | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 电气阻抗 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 物理化学性能 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 磁共振兼容性 | 1.5T、3.0T全身（ISO 10974）可选 |  |  | / | / |
|  | 软件研究/网络安全 | / | √ | √ | √ | √ |
| 产品性能研究 | 密封性测试 | 密封性 |  |  | / | / |
|  |  | 气密性 |  |  | / | / |
|  | 电极疲劳性能 | √ |  | / | / | / |
|  | 导线弯曲疲劳 | √ |  | / | / | / |
|  | ICU硅胶（环氧树脂）和钛的连接牢固度 | / |  | √ | / | / |
|  | 连接器末端柔性疲劳研究 | √ |  | / | / | / |
|  | 导线抗拉强度 | √ |  | / | / | / |
|  | 电极固定研究 | √ |  | / | / | / |
|  | 耐冲击 | / | 耐冲击 | 耐冲击 | / | / |
|  | 接口研究 | √ |  | √ | / | / |
|  | 尺寸研究 | √ |  | √ | / | / |
|  | 机械力（插入、拔出等） | √ |  | √ | / | / |
|  | 外壳偏转 | √ |  | √ | / | / |
|  | 电极位置调整 | 电极片位置 |  | / | / | / |
|  | 电介质耐受试验 | √ |  | √ | / | / |
|  | 颗粒释放 | √ |  | √ | / | / |
|  | 耐腐蚀性 | √ |  | √ | / | √ |
|  | 磨损微粒 | √ |  | √ | / | / |
|  | 热损伤防护 | MRI、电外科手术、外部除颤、超声和电磁场。 |  |  | / | / |
|  | 非电离电磁辐射 | √ |  |  | / | / |
|  | X射线显影 | √ |  | √ | / | / |
|  | 通信模块研究 | / |  | √ | √ | / |
|  | 清洗验证 | √ |  | √ | / | / |
|  | 温升 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 无线充电及电池性能研究 | / |  | √ | √ | / |
|  | 电极脱落研究 | √ |  | / | / | / |
|  | 参考线镀层研究 | √ |  | / | / | / |
| 其他 | 包装稳定性 | √ |  | √ | √ | / |
|  | 运输稳定性 | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 压力运输温度 | √ |  | √ |  |  |
|  | 使用稳定性 | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 灭菌验证 | √ |  | √ | / | / |

3临床摘要

见附录1。

4注册排期

见附录2。

5引用标准及法规清单

见附录3。

# 附录1

方案摘要

| 试验名称 | 植入式脑电采集器用于渐冻症患者的大脑皮层信号采集和解码的安全性和准确性临床试验 |
| --- | --- |
| 申办者 | 上海脑虎科技有限公司 |
| 适用症 | 颅脑手术中的大脑皮层信号采集 |
| 试验目的 | 通过评价上海脑虎科技有限公司研发的植入式脑电采集器用于渐冻症患者的大脑皮层信号采集和解码的安全性和准确性，为产品注册上市提供依据 |
| 试验设计 | 前瞻性、多中心、目标值 |
| 产品信息 | 植入式脑电采集器 |
| 研究内容 | 患者签署知情同意书后，按照入排标准筛选合格的受试者纳入试验。术中原位植入植入式脑电采集器进行长期颅内大脑皮层的神经电生理信号采集（语言功能），评价植入式脑电采集器临床使用的安全性和准确性。 |
| 入选标准 | 1、年龄≥18周岁，性别不限； 2、临床判定，需行植入式脑电采集； 3、渐冻症患者失语时间不超过XX月； 4、医生判定，渐冻症患者处于XX期，预期寿命大于1年。 5、理解试验目的，依从方案，自愿参加并签署知情同意书。 |
| 排除标准 | 1、具有神经外科开颅手术禁忌症； 2、认知功能差，不能配合完成指定任务； 3、体内有金属植入物（如心脏起搏器、支架等），不能行MRI； 4、正在服用肌松药物； 5、Ⅰ型糖尿病； 6、怀孕或哺乳期妇女； 7、签署知情前一个月内参加其他临床试验尚未出组； 8、研究者认为不合适入组。 |
| 主要评价指标 | 脑电信号采集准确率 准确定义：脑电信号可采集，可识别， 语言信号可采集，可识别，可解码。患者语言功能想象时，语言信号可捕捉且识别，并在软件上实现合成语言功能。 评价标准：由研究者判定脑电信号采集的准确性。先由两名经验丰富的专家分别进行评价，结果不一致时请第三位专家进行判定。 准确率=信号采集准确例数/总例数×100% |
| 次要评价指标 | 1、KPS评分； 2、语言及运动功能区定位准确率（仅限于使用皮质电刺激的患者）； 3、器械性能评价，从操作便捷性、连接稳定性、脑电信号显示等方面进行评价，分为满意、一般、不满意三级评价。 |
| 安全性 指标 | 1、不良事件：临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验用医疗器械相关。 2、并发症：如排斥反应、出血、颅内感染、脑神经损伤等。 3、器械缺陷：如包装破损、电极破损、非导通信号大于5%等。 |
| 随访点 | 筛选、术中、出院前、术后训练30天、术后3月、术后6月、术后1年。 术后一年提交中期报告用于注册，一年后长期随访，总随访时间不低于2年。 |
| 样本量 | 本试验主要评价指标为脑电信号采集准确率，假设试验产品信号采集准确率为99%，目标值为94%，α＝0.025（单侧），1-β=0.8，计算出单组121例，考虑到10%脱落，总样本量为135例。 公式中PT代表试验器械预期的准确率水平，P0代表目标值，μ表示标准正态分布对应的分位数，α对应统计检验的Ⅰ类错误水平，而β对应检验的Ⅱ类错误水平。 |

# 附录2

# 附录3 标准法规清单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国务院令 第739号 | 医疗器械监督管理条例 | 法律法规 |  |
|  | 国家市场监督管理总局令第53号 | 医疗器械生产监督管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 国家市场监督管理总局令第54号 | 医疗器械经营监督管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第14号 | 《药品医疗器械飞行检查办法》 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第18号 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第32号 | 《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第38号 | 《医疗器械网络销售监督管理办法》 | 法律法规 |  |
|  | 2014年第64号 | 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范的公告 | 法律法规 |  |
|  | 2015年第101号 | 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械的公告 | 法律法规 |  |
|  | 2015年第102号 | 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械的公告 | 法律法规 |  |
|  | 药监综械注〔2022〕13号 | 国家药监局综合司关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序的通知 | 法律法规 |  |
|  | 2022年第13号 | 关于发布医疗器械质量管理体系年度自查报告编写指南的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2017年局第29号令 | 医疗器械召回管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 2015局令218号 | 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则 医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则 | 法律法规 |  |
|  | 2016年第14号 | 医疗器械工艺用水质量管理指南 | 法律法规 |  |
|  | 2016 173号通告 | 医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南 | 法律法规 |  |
|  | 2018年第96号 | 医疗器械生产企业管理者代表管理指南 | 法律法规 |  |
|  | 局令第22号 | 《医疗器械生产企业质量体系考核办法》 | 法律法规 |  |
|  | 2017年第104号 | 《医疗器械分类目录》 | 法律法规 |  |
|  | 〔2018〕45号 | 医疗器械临床试验检查要点及判定原则 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局2015年第1号 | 医疗器械生产企业供应商审核指南 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第6号 | 《医疗器械说明书和标签管理规定》 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第15号 | 《医疗器械分类规则》 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第19号 | 医疗器械通用名称命名规则 | 法律法规 |  |
|  | 国家市场监督管理总局令第21号 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法 | 法律法规 |  |
|  | 国家食品药品监督管理总局令第33号 | 医疗器械标准管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 国家市场监督管理总局令第1号 | 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 2022年第8号 | 医疗器械产品技术要求编写指导原则 | 法律法规 |  |
|  | 2022 年第50 号 | 关于发布医疗器械注册质量管理体系核查指南的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2022年第21号 | 医疗器械临床试验质量管理规范 | 法律法规 |  |
|  | 2022 年第29 号 | 医疗器械安全和性能基本原则符合性技术指南 | 法律法规 |  |
|  | 2020 年第46 号 | 医疗器械定期风险评价报告撰写规范 | 法律法规 |  |
|  | 2020 年第25 号 | 医疗器械注册人开展不良事件监测工作指南 | 法律法规 |  |
|  | 2021 年第126 号 | 医疗器械注册自检管理规定 | 法律法规 |  |
|  | 2020 年第78 号 | 医疗器械注册人开展产品不良事件风险评价指导原则 | 法律法规 |  |
|  | 药监综械管〔2021〕43 号 | 医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点的通知 | 法律法规 |  |
|  | 国家市场监督管理总局令第47号 | 医疗器械注册与备案管理办法 | 法律法规 |  |
|  | 2019年 第66号 | 医疗器械唯一标识系统规则 | 法律法规 |  |
|  | 2022年第124号 | 企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定 | 法律法规 |  |
|  | 2018年第6号 | 关于发布医疗器械临床试验设计指导原则的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2018年第13号 | 关于发布接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2020年第61号 | 国家药监局关于发布需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录(2020年修订版)的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2021年第71号 | 国家药监局关于发布免于临床评价医疗器械目录的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2021年第73号 | 国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2021年第91号 | 国家药监局关于发布医疗器械临床试验数据递交要求等2项注册审查指导原则的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2020年第41号 | 国家药监局 国家卫生健康委关于发布医疗器械拓展性临床试验管理规定(试行)的公告 | 法律法规 |  |
|  | 2022年第40号 | 国家药监局关于发布《医疗器械产品注册项目立卷审查要求》等文件的通告 | 法律法规 |  |
|  | 2020版 | 《中华人民共和国药典》 | 药典 |  |
|  | GB 16174.1 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第1部分：安全、标记和制造商所提供信息的通用要求 | 国家标准 |  |
|  | YY 0989.3 | 手术植入物 - 有源植入式医疗器械 - 第3部分植入式神经刺激器 | 行业标准 |  |
|  | YY 0989.7 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第7部分：人工耳蜗和听觉脑干植入系统的专用要求 | 行业标准 |  |
|  | GB15979-2002 | 一次性使用卫生品卫生标准 | 国家标准 |  |
|  | GB 10252-2009 | γ辐照装置的辐射防护与安全规范 | 国家标准 |  |
|  | GB 51110-2015 | 洁净厂房施工及质量验收规范 | 国家标准 |  |
|  | GB 18280.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 国家标准 |  |
|  | GB 18280.2-2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分：建立灭菌剂量 | 国家标准 |  |
|  | GB 50457-2019 | 医药工业洁净厂房设计标准 | 国家标准 |  |
|  | GB 9706.1-2020 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 2829-2002 | 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的试验） | 国家标准 |  |
|  | GB/T 14233.1.2 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 13542.6-2006 | 电气绝缘用薄膜 第6部分：电气绝缘用聚酰亚胺薄膜 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 16292-2010 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子测试方法 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 16293-2010 | 医药工业洁净室（区）浮游菌测试方法 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 2828.1-2012 | 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 18280.3-2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分：剂量测量指南 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 19633.1-2015 | 最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 19633.2-2015 | 最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成形、密封和装配过程的确认的要求 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 19973.1-2015 | 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的测定 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 19973.2-2018 | 医用器材的灭菌 微生物学方法 第二部分：确认灭菌过程的无菌试验 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 16886.1系列 | 医疗器械生物学评价 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 42062-2022 | 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 4134-2021 | 金锭 | 国家标准 |  |
|  | GB/T 3211-2008 | 金属铬 | 国家标准 |  |
|  | GB 31241-2014 | 便携式电子产品锂离子电池盒电池组安全要求 | 国家标准 |  |
|  | GB 8897.4--2008 | 原电池—第4部分：锂电池的安全要求 | 国家标准 |  |
|  | YY 9706.102-2021 | 医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 行业标准 |  |
|  | YY/T 0681系列 | 无菌医疗器械包装试验方法 | 行业标准 |  |
|  | YY/T 0033-2000 | 无菌医疗器具生产管理规范 | 行业标准 |  |
|  | YY/T 0466.1-2016 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和 提供信息的符号 第1部分 通用要求 | 行业标准 |  |
|  | YY/T 0492 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 行业标准 |  |
|  | YY/T 0491 | 心脏起搏器 植入式心脏起搏器用的小截面连接器 | 行业标准 |  |
|  | ASTM D4169-16 | 运输集装箱和系统用性能试验 | 美国标准 |  |
|  | ISO/TS 10974 | 有源植入医疗器械 磁共振要求 | 国际标准 |  |
|  | IEC 62281 | 运输过程中主要电池和次要锂电池及蓄电池组的安全 | 国际标准 |  |
|  | IEC 62133:2013 | 含碱性或其它非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组—便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求 | 国际标准 |  |
|  | UN38.3 | 联合国关于危险品运输的建议、手册及试验标准，第6次修订版 | 国际标准 |  |