XXXX质量管理计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	5

1.1 目的	5

1.2 范围	5

1.3 定义和缩略语	5

1.3.1 定义	5

1.3.2 缩略语	5

1.4 参考文件	5

2 项目简介	6

2.1 产品关键功能和特性	6

2.2 产品需要满足的法规标准	6

3 项目计划和里程碑裁剪策略	6

3.1 项目里程碑裁剪策略	6

3.2 耦合项目质量要求匹配	6

4 职责和权限	6

5 文件和记录控制项	6

6 顾客沟通	7

7 设计开发过程和各过程质量目标	7

7.1 M0~M1 设计与开发计划	7

7.1.1 项目和质量策划	7

7.1.2 技术可行性分析	9

7.1.3 已有产品质量数据分析	9

7.1.4 M1技术评审	9

7.2 M1~M2 设计与开发输入	9

7.2.1 需求规范	9

7.2.2 风险管理计划和风险分析	10

7.2.3 网络安全分析和管理计划	10

7.2.4 可用性过程管理	11

7.2.5 产品需求规范	12

7.2.6 系统架构	13

7.2.7 软件需求规范	13

7.2.8 耦合项目的开发任务书	14

7.2.9 设计评审	14

7.2.10 文件计划	14

7.2.11 其他	15

7.2.12 M2技术评审	15

7.3 M2-M4设计开发与验证	15

7.3.1 设计规范与开发实现	15

7.3.2 关键部件选型	16

7.3.3 单元级测试	16

7.3.4 软件系统与系统验证	17

7.3.5 可用性验证	18

7.3.6 网络安全验证	19

7.3.7 采购活动	19

7.3.8 设计评审	19

7.3.9 其他	20

7.3.10 M4技术评审	20

7.4 M4~M6系统确认和设计转换	21

7.4.1 系统确认	21

7.4.2 设计转换	22

7.4.3 生产准备	22

7.4.4 研究性质的放行	24

7.4.5 设计评审	24

7.4.6 市场准入	24

7.4.7 其他	24

7.4.8 M6 技术评审	26

7.4.9 M6-M7 早期发货	27

7.4.10 早期发货订单	27

7.4.11 早期发货反馈收集	27

7.4.12 生产评审	27

7.4.13 设计评审	28

7.4.14 早期交付放行	28

7.4.15 	28

7.4.16 其他	28

7.4.17 M4 技术评审	28

7.4.18 项目回顾（经验学习）	29

7.5 M6-M7 上市后监督	29

7.5.1 批量生产和服务	29

7.5.2 产品维护	29

7.6 M7~M8 产品退市	29

7.6.1 生产终止	30

7.6.2 产品生命周期结束	30

8 不合格品控制	30

9 监视，测量与审核	30

10 未决事项	31

介绍

目的

本文档主要描述了植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统产品开发过程的质量管理的措施，作为质量保证工作的整体指导方向，是质量保证人员展开质量活动的依据，也是检查项目质量的基础。

范围

适用于植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统产品质量管理。

定义和缩略语

定义

| 现成软件 | 现成软件是指生产企业未进行完整生存周期控制的软件，包括“遗留软件”、“成品软件”和“外包软件”。 |
| --- | --- |

缩略语

| 名词或缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| CM | 配制管理 |
| CMP | 配置管理计划 |
| OTSS | 现成软件 |
| DHF | 设计历史文档 |
| QMS | 质量管理体系 |
| CCB | 变更控制委员会 |

参考文件

- XXXXX产品开发流程

- XXXXX文件控制程序

- XXXXX变更控制程序

- XXXXXX软件生命周期流程

- XXXXX软件配置管理流程

- XXXXXXXX现成软件管理程序

- XXXXXXXX软件设计开发计划

- XXXXX软件系统架构规范

项目简介

正文

产品关键功能和特性

植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统系统......

产品需要满足的法规标准

法规和标准清单参考XXXXXX法规标准清单。

项目计划和里程碑裁剪策略

项目里程碑裁剪策略

本项目暂无项目里程碑裁剪项。

耦合项目质量要求匹配

本项目需要耦合XXXX软件系统，在满足软件系统的要求同时，满足整个项目的进展。

职责和权限

PM对项目的圆满完成负主要督导管理责任，主要包括跟踪并控制项目的质量、时间和成本，制定和更新项目开发计划及文件计划，上报、处理紧急和重要事件，组织PDSG决策项目决定等。

QA对项目的法规和体系符合性负主要督导管理责任，主要包括项目的合规性审核、偏离质量管理体系的监督以及由此需要采取的纠正措施等。其他具体的职责界定和其他项目组成员的职责在项目立项书中定义。

文件和记录控制项

本文中要求产生的所有文件的编制、评审和批准、替换或撤销、复制、保管和销毁和发放等要求，均应遵循《XXXX文件控制程序》。

本文中要求产生的所有记录标识、保管、存档、检索、保存期限和处置/报废等要求，应遵循《XXXXXX记录控制程序》。

顾客沟通

与客户的沟通，记录以及反馈处理应遵循《XXXX与顾客有关过程程序》和《XXXX反馈控制程序》的要求。

设计开发过程和各过程质量目标

通过对各阶段重点活动的明确定义确保项目质量，阶段的项目质量目标也需要分解到具体的活动中进行落实。

M0~M1 设计与开发计划

该阶段为设计策划与输入阶段。需要根据立项时的产品构想进行细化，完成产品的架构设计，并将需求转化成细化的产品规范，关键的部件元件要完成选型。结合项目的特点和技术风险对这阶段质量活动进行策划。以下列出了本阶段，需要进行的主要活动，设计输出及其要求。

项目和质量策划

按照立项时的产品规划和项目规划，针对项目的具体目标进行整体策划。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 项目立项书 | 项目立项书可包含: - 产品和项目名称，包括规格型号 - 产品概述和立项意义 - 产品关键参数和主要技术指标要求 - 主要竞争对手信息，以及本公司的优劣势 - 项目进度安排 - 项目组织方式，人员分工以及风险分析和对策 - 项目的经费预算，包括人工成本、研发投入等 | 项目经理 |
| 设计开发计划 | 设计开发计划为项目运作提供详尽说明，这计划包括: - 待开发产品结构 - 确定产品各组成的开发属性(新开发或复用) - 确定产品各组成的获得策略(自研自制、自研外协、外购) - 项目组织，包括职能部门，人员，职责以及明确跟其他组织机构的接口(如与供应商之间的接口) - 项目计划和里程碑裁剪策略 - 耦合项目识别和计划匹配 - 产品相关文件计划（DHF、DMR) - 项目交付物计划 - 样机计划 - 测试、生产、检验所用的设施和工具计划(包括制定、验证、确认产品技术要求和在生产中检验其符和性量测工具等) - 软件开发策划 - 其他项目中涉及且需要计划的内容 | 项目经理 |
| 软件设计开发计划 | - 软件设计开发计划为软件开发提供详尽说明，这计划包括: - 软件结构； - 软件各模块负责人； - 软件质量控制； - 软件需求分析 - 软件开发标准、方法和工具； - 软件设计 - 软件编码、 - 软件验证与确认、 - 软件单元测试计划 - 软件单元测试规范（用例） - 软件单元测试报告 - 软件集成 - 软件集成验证计划 - 软件集成验证规范（用例） - 软件集成验证报告 - 软件系统确认计划 - 软件系统确认报告 - 软件变更管理 - 风险管理 - 软件缺陷管理 - 配置管理 - OTSS管理 - 网络安全 - 软件发布等。 | 软件工程师 |
| 质量管理计划 | 质量管理计划是质量目标和活动的策划文件。它是在流程基础上对特定项目质量要求的针对性定义，包括: - 项目整体质量目标要求 - 获得巿场准入需满足的法规和标准 - 各阶段活动质量策划(如设计评审) - 产品放行标准 - 质量策划活动和各阶段目标的跟进 - 其他需要策划的质量活动 | QA |

技术可行性分析

- N.A

已有产品质量数据分析

- A

M1技术评审

本阶段的工作完成后，由项目经理召集PDSG必选成员和独立评审者进行M1技术评审，以决定项目能否进入下一阶段，相应的活动需要留存记录。

M1~M2 设计与开发输入

该阶段为输入阶段。需要根据市场需求细化进行细化，完成产品的架构设计，并将需求转化成细化的产品规范，关键的部件元件要完成选型。以下列出了本阶段，需要进行的主要活动，设计输出及其要求。

需求规范

用户需求分析活动应遵循《XXXXX需求管理程序》的要求。按照立项时的产品构想详细描述预期使用目的和所要求产品的特性，可作为产品开发和设计确认的基础，在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 用户需求规范 | 用户需求规范是站在产品定义角度，对产品要求的完整描述，包括从用户角度的产品目标、产品轮廓，以实现预期用途，综合考虑产品的临床价值、市场需求、同类竞争产品的市场评估及定位等因素，需求规范可包含: - 业务需求 - 功能和性能要求 - 可靠性 - 人机工程学 - 产品风险需求 - 标准和法规需求 - 环境需求 - 可服务性需求 - 运营需求 - 终止或延迟实现的需求（如有） | 产品经理 |

风险管理计划和风险分析

风险管理活动应遵循《XXXXX产品风险管理》的要求。风险分析应在系统分析和设计阶段中进行以便将必要措施加入功能规范/设计文件中。

风险分析应尽可能的详细准确，并在随后的过程阶段中持续进行更新。如果在产品进一步开发和产品支持范围内，新的危险被引进或更改，必须对风险分析进行补充或纠正。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 风险管理计划 | - 组成风险小组成员并明确职责，制定风险可接受性准则。 - 制定风险分析实施计划，风险控制措施实施和有效性确认 - 必要时，对风险相关人员进行培训。 | 系统工程师 |
| 风险分析报告 | - 搜集市场同类产品的风险，并结合本公司产品进行风险分析。 - 对产品所有功能(包括硬件、软件、可用性、运输等)中可能导致的危害识别。 - 使用工程语言描述需要采取的风险控制措施。 | 系统工程师 |

网络安全分析和管理计划

网络安全管理活动应遵循《XXXXX产品网络安全管理流程》的要求。产品网络安全应在产品开发阶段进行策划，实现并测试，产品上市后持续监控以及风险持续跟踪。

网络安全管理分析尽可能全面，并在随后的过程阶段中持续更新，及时对发现的脆弱性风险和发生的事件进行分析和处置。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全管理计划 | 网络安全管理计划中策划的网络安全活动，包括: - 网络安全的计划范围 - 网络安全管理小组成员和职责 - 网络安全可接受标准 - 网络安全分析实施计划 - 网络安全控制措施实施和有效性的验证和确认 - 上市后产品网络安全的管理 | 软件工程师 |
| 网络安全分析 | 由网络安全负责人组织网络安全小组进行网络安全分析,包括: - 产品概述，包括预期用途、网络安全需求等 - 网络安全数据资产基本信息测试项目 - 风险控制前网络数据资产安全能力分析 - 网络安全资产风险分析 - 采取风险措施后，剩余风险及综合剩余风险分析 | 软件工程师 |

可用性过程管理

产品可用性工程管理过程，用于评估和减少使用错误和降低与使用有关的风险。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 可用性工程计划 | - 定义可用性工程管理小组成员和职责 - 可用性工程活动策划，包括各阶段活动内容 | 可用性负责人 |
| 可用性使用规范 | 可用性使用规范是可用性工程程序的一部分输出，目的是确保项目设计、开发、制造、交付的产品在可用性方面的安全，同时尽量减小操作错误的可能性以及使用相关的风险，可用性使用规范包括： - 预期的医疗适应症； - 预期患者群体； - 所应用的或与之交互的预期的身体部分或组织类型； - 用户特征； - 操作原理及工作机理； - 操作原则； - 预期的使用环境。 | 可用性负责人 |
| 可用性分析 | 可用性相关的风险分析，合并到风险分析报告中 | 可用性负责人 |
| 可用性用户接口规范 | 可用性用户接口规范旨在规范用户界面的设计原则、功能逻辑、信息呈现方式与交互行为，确保界面符合用户特征、使用场景和可用性工程要求，为用户界面开发、测试、验证和风险控制提供统一依据，可用性用户接口规范包括： - 产品基本信息； - 用户与操作任务； - 预期使用场景； - 已知的或可预见的医疗器械使用错误； - 任务分析：使用场景、预期用户、任务类型（关键任务、紧急任务、一般任务和常用任务）等； - 用户界面，包括人机交互方式、用户界面需求规范等。 | 可用性负责人 |

产品需求规范

系统级功能规范的完成应遵循《XXXX需求管理程序》的要求。将用户需求规范进行分解和细化，由用户角度描述的产品特性，转换为工程语言描述的产品技术要求等功能规范，给出系统整体的架构，其下辖的各子系统/部件/组成单元的关键指标参数/性能指标等，在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 产品规范 | - 描述产品的主要架构及部件，必要时应提供能够描述系统组成模块及布局、网络拓扑结构的示意图以及各部件的开发或购买策略。 - 承接市场需求规范的要求，并将需求规范转换成工作语言描述的产品技术要求。 - 描述其下辖的各子系统/部件的关键指标参数/性能指标等，并将这些内容正确分配到相应的子系统或部件。 法规和标准： - 描述产品需要满足的相关法规和环境方面的要求，以满足产品计划进入的市场和得到国家市场准入许可的前提条件。 | 系统工程师 |

系统架构

系统设计可以通过系统架构(包含软件架构)输出。系统架构描述了产品实现的系统框架和主工作流，同时也明确了各主要构成间的概要功能划分、交互和接口(包含硬件和软件，以及可能的网络)，以及基于技术发展可能的扩展。可以选择系统方案书对系统设计做进一步细化。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构规范 | 描述产品的设计概念、架构和方法。 描述产品的基本架构和主工作流、概要功能划分、系统的主要部件、控制系统的基本设计、以及各个主要部件之间的交互和接口(包含硬件和软件，以及可能的网络)等。 | 系统工程师 |

软件需求规范

软件系统级功能规范的完成应遵循《XXXX需求管理程序》的要求。将系统级功能规范进一步分解和细化，给出软件系统的架构,以及其下辖的各部件/组成单元的关键指标参数/性能指标等。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 软件需求规范 | 对软件系统进行概要介绍，包括产品的主要参数、系统组成、主要部件摸块，以及模块的开发或购买策略。必要时应提供能够描述系统组成模块及布局、网络拓扑结构的示意图。 承接系统级功能规范的要求，并将系统功能规范转换成工程语言描述的产品技术要求。 | 软件工程师 |
| 软件架构规范 | 描述软件(包含顶层软件和底层软件)架构，描述硬件平台、软件平台。 描述软件框图和功能概要，数据流概要，时序图和接口定义。 结合风险分析识别各模块的软件安全级别。 | 软件工程师 |
| 软件编码规范 | 制定软件代码书写规范，命名规范等。 研发结合软件编码规范，进行代码评审。 | 软件工程师 |

耦合项目的开发任务书

N.A

设计评审

本阶段设计评审主要是设计需求和设计方案的评审，以需求文件、架构文件为主要对象，应遵循《XXXX产品生命周期控制程序》的要求。主要关注:

- 需求传递继承的正确性。

- 评审设计的依据及指导原则

- 产品的技术要求及其可测试性。

文件计划

根据项目/产品的架构规划，划分整个项目产品开发过程中需要产生的文件，并建立文件计划、应包括项目产品所辖的所有子系统/部件/组成单元，并及时更新文件计划。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 文件计划 | 应包括项目产品所辖的所有部件组成单元的文件，可采用分级式结构完成项目产品的文件计划。 可采用分步式更新，但至少要在本阶段开始初期发布本阶段的文件计划，并在本阶段结束前发布下一阶段文件计划。 及时更新文件计划以保持其适用性，至少应该在各个评审节点前确认其状态以保持最新。 | 项目经理 |

其他

本阶段其他未包含在上述内容中的要求，在此进行描述，包括但不限于配置管理活动、需求追踪、现成软件评估等。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 配置管理计划 | 定义配置负责人的职责。 识别配置项，定义基线命名规则，基线创建计划，修改控制计划等。 | 配置负责人 |
| 需求追踪列表 | 所有需求被准确传递和继承。 | 系统工程师 |
| 现成软件评估 | 说明现成软件的申请目的，使用场景, 及需要满足的预期功能和性能等时间。 描述预期功能，技术信息，包括硬件和软件环境。 形成现成软件列表 | 配置负责人 |

M2技术评审

本阶段的工作完成后，由项目经理召集PDSG必选成员和独立评审者进行M2技术评审，以决定项目能否进入下一阶段，相应的活动需要留存记录。

M2-M4设计开发与验证

本阶段为设计开发与验证阶段，主要完成产品设计和实施，完成部件开发和验证，完成系统的集成活动，并完成集成验证。结合项目的特点和技术风险对这阶段质量活动进行策划。以下列出了本阶段需要进行的主要活动、设计输出及其要求。

设计规范与开发实现

进入设计实现阶段，各部件负责人以系统/子系统级功能规范/风险分析传递的要求为基础，对部件的关键指标和技术要求以及组成该部性的关键元器件的指标参数和技术要求，以及法律法规的要求进行收集/统计，形成部件的设计规范。在完成部件的详细设计的同时产生图纸、物料清单等研发文件。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 软件详细设计规范 | 软件详细设计规范至少包含： - 软件功能设计、设计视图和接口设计等 - 来自风险分析的风险控制措施相关的内容 - 基本质量属性，包括可测性、可扩展性、可维护性、可适用性和互操作性等 | 软件工程师 |
| 采购规范 | 定义部件关键指标参数和技术要求以及组成该部件关键物料的指标参数和技术要求，以及与周边设备的接口要求，包括但不限于机械接口、电源接口、信号和控制接口等。 对于存在强制标准和法规要求的部件，需明确列出其应满足的法规和标准，如该部件需要进行认证，应该提出相应的要求。 | 研发工程师 |
| 包装需求规范 | 包含包装物料的重量、材质等信息，明确包装要求，如装箱方式、运输方式和包装形式，以及需要做的包装测试项目和包装标志。 | 研发工程师 |
| 图纸 | 相关设计图纸，包括机械、电子等 | 研发工程师 |
| PCB设计文件 | 包括PCB制造文档、PCBA原理图和PCBA BOM等 | 电子工程师 |
| EBOM | 完成整机的研发物料清单 | 研发工程师 |

关键部件选型

对于需要采购的元器件/部件/组成单元，需要提前考量选择产品的性能、功能安全性、可靠性等各项要求,完成采购规范的输出。必要时进行相关试验进行验证,以确保可以满足本项目开发产品的要求。如果需要，可以有多个方案。在选型活动过程中产生的测试文件，需要记录下来，选型的结果，体现在系统架构文件中。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 关键部件选型设计评审报告 | 关键部件设计时的评审记录，形成评审报告 | 研发工程师 |

单元级测试

单元级测试活动应遵循《XXXXX 验证程序》的要求。在测试的过程中，应有详细的测试计划。在单元件测试完成后，进行总结并输出结果。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 软件单元测试计划 | 定义测试环境及配置、 定义测试范围、制定测试工具计划、列出测试项目、测试时间和资源。 | 研发工程师 |
| 软件单元测试规范 | 列出测试用例列表，包含详细的测试步骤 | 研发工程师 |
| 软件单元测试报告 | 按照计划和规范执行测试用例，并客观记录测试数据。保证记录详实，清晰，易读。 | 研发工程师 |
| 代码评审报告 | 评审的相关功能和调试的代码路径或者代码段，是否满足评审规则。 - 代码实现的内容是否与架构、设计规范一致； - 代码格式是否遵循编码规范，如注释规范、命名规范、异常处理等； - 代码输入、输出、接口是否符合设计，各模块之间是否兼容， - 代码是否考虑合适的事件序列、数据流和控制流、计划的资源配置、故障处理、变量初始化、自我诊断、内存管理和内存溢出、边界条件等(C类软件必须）； - 软件代码是否满足双向追溯性。 | 研发工程师 |
| 采购物料验证报告 | 应收集采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、供应商自检报告或有资质的检验机构出具的有效检验报告，并对首批次采购物料进行来料检验，以验证其是否完全符合采购规范及图纸要求。部分采购物料验证可以由单元级测试、子系统或系统集成测试涵盖的，也可采用这些报告。 | 研发工程师 |

软件系统与系统验证

软件系统/系统验证活动应遵循《XXXX 验证程序》和《XXXXX 缺陷管理流程》的要求。在验证的过程中，应有详细的验证计划。验证完成后,进行总结并输出。在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 软件集成验证计划 | 定义验证小组成员、验证日程以及沟通机制。 定义验证范围、制定验证工具计划、确定样机样本数量以及验证结束及评价标准。 | 测试负责人 |
| 软件集成验证规范 | 验证规范中需要包括对验证环境的描述，包括硬件配置、软件配置和网络配置，以及详细的测试用例列表。 | 测试负责人 |
| 软件集成验证报告 | 按照计划和规范执行测试用例，并客观记录测试数据，保证记录详实、清晰、易读。 | 测试负责人 |
| 软件系统验证计划 | 定义验证小组成员、验证日程以及沟通机制。 定义验证范围、制定验证工具计划、确定样机样本数量以及验证结束及评价标准。 | 测试负责人 |
| 软件系统验证规范 | 验证规范中需要包括对验证环境的描述，包括硬件配置、软件配置和网络配置，以及详细的测试用例列表。 | 测试负责人 |
| 软件系统验证报告 | 按照计划和规范执行测试用例，并客观记录测试数据，保证记录详实、清晰、易读。 | 测试负责人 |
| 系统验证计划 | 定义验证小组成员、验证日程以及沟通机制。 定义验证范围、制定验证工具计划、确定样机样本数量以及验证结束及评价标准。 | 测试负责人 |
| 系统验证规范 | 验证规范中需要包括对验证环境的描述，包括硬件配置、软件配置和网络配置，以及详细的测试用例列表。 | 测试负责人 |
| 系统验证报告 | 按照计划和规范执行测试用例，并客观记录测试数据，保证记录详实、清晰、易读。 | 测试负责人 |
| 设计验证总结报告 | 每个子系统/系统的验证结果，剩余缺陷评估和解决措施 | 测试负责人 |

可用性验证

产品可用性验证，用于评估产品的综合剩余使用风险。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 用户接口评价计划 | - 人员职责 - 形成性评价计划的用户接口、评价时间和评价方法，以及进行几轮的形成性评价等 - 总结性评价计划的使用场景，包含用户接口、可用性测试方法、随附文件和培训计划 | 可用性负责人 |
| 形成性可用性测试计划 | - 测试主持者、评价人员 - 测试参与者 - 测试项目 | 可用性负责人 |
| 形成性可用性测试报告 | - 人员职责，包括测试主持者、评价人员 - 测试参与者（用户组） - 测试项目 - 数据的统计和分析 - 结论 | 可用性负责人 |

网络安全验证

产品网络安全验证，用于评估产品网络安全漏洞和剩余漏洞的风险。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全漏洞评估报告 | 网络安全漏洞评估报告至少包含： - 人员职责 - 描述漏洞扫描的测试环境，漏洞扫描软件工具信息 - 样品信息：描述样品名称、型号、软硬件版本 - 漏洞扫描结果 - 漏洞风险评估 - 漏洞的维护 - 总结漏洞自评的结论：表明医疗器械网络安全是否满足要求，受益是否大于风险。 | 软件工程师 |
| 软件系统验证报告 | - 用网络安全风险分析的措施作为测试需求； - 验证规范中需要包括对验证环境的描述，包括硬件配置、软件配置和网络配置，以及详细的网络安全验证测试用例列表。 | 软件工程师 |
| 网络安全管理报告 | 在临床试验、产品发货前形成，包含： - 网络安全计划已被适当的实施 - 综合剩余网络安全风险是可接受的 - 上市后网络安全信息的跟踪。 | 软件工程师 |

采购活动

采购活动应遵循《XXXX采购控制程序》的要求。如果需要，采购部门与研发部门应在项目初期参与并支持划定对供应商质量管理体系要求、对产品认证要求、采购技术文件的要求以及样机的要求等。

设计评审

本阶段设计评审主要是详细设计和设计验证的评审，以设计和验证报告为主要对象，这遵循《XXXXX产品开发流程》的要求，主要关注：

- 系统及部件实现的功能及性能情况。

- 系统及部件质量相关的测试情况。

其他

本阶段其他未包含在上述内容中的要求，在此进行描述，包括但不限于配置状态报告、缺陷评估报告、用户手册等。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 配置状态报告 | 明确每个配置项的状态。 | 配置负责人 |
| 配置审计报告 | 确认配置管理活动的执行与配置管理计划一致，包括确认配置项和评估基线的完整性和正确性，确认软件版本规则的正确性。 | QA |
| 需求追踪列表 | 所有需求被正确传递和继承。 | 系统工程师 |
| 风险管理报告 | 描述风险管理报告的范围、风险管理实施的证据，进行风险管理评审，评审剩余风险情况，得出风险管理评审结论。 | 系统工程师 |
| 缺陷评估报告 | 任何遗留的缺陷均需要经过评估，评估过程中出现下列情况之一则判定为不通过: - 遗留严重缺陷 - 遗留的风险相关缺陷导致产品风险超出了可接受阈值。 | 项目经理 |
| 现成软件清单 | 列出开发、生产、检验用到的所有现成软件清单。 | 配置负责人 |
| 现成软件评估&确认 | 对现成软件所做的评估表，必要时，对现成软件做确认报告。 | 研发工程师 |
| 用户手册 | 描述产品的预期用途，禁忌症，以及产品的操作流程、功能说明、安装和运输/储存等。 | 手册负责人 |
| 软件发布说明 | 软件发布说明至少包含： - 软件发布的目的和范围 - 软件编译平台和运行平台 - 发布的功能及限制 - 发布清单与安装/升级说明 | 软件工程师 |

M4技术评审

本阶段的工作完成后，由项目经理召集 PDSG 必选成员和独立评审人进行 M2 技术评审，以决定项目能否进入下一阶段，相应的活动需要留存记录。

本阶段质量目标为：

1）测试通过率：

| 测试层级 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |
|  | 代码覆盖率 | 90% |
| 软件集成验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |
| 软件系统验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |
| 系统验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |

2）遗留缺陷：

- 剩余缺陷经评估应均可放行

- 剩余缺陷不对生产及检验过程造成严重影响

- 剩余缺陷应不影响产品技术要求中规定的性能指标（偶发除外）

M4~M6系统确认和设计转换

该阶段为设计确认和设计转化阶段，根据产品预期用途对产品进行设计确认，并开始设计转换活动。结合项目的特点和技术风险对这阶段质量活动进行策划，以下列出了本阶段需要进行的主要活动、设计输出及其要求。

系统确认

系统确认活动应遵循《XXXXX 系统确认程序》的要求。在系统确认详细的确认计划包括样机样本量的确定，对可预见的临床场景进行确认并输出结果。在此过程中，需要确认产品的使用者需求及预期用途。文献对等同产品的临床有效性的评价研究也是系统确认的组成部分。输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 系统确认计划 | 定义系统确认小组成员、系统确认日程以及沟通机制。 定义系统确认范围、制定系统确认工具计划、确定样机样本数量以及系统确认结束及评价标准。 | 测试负责人 |
| 系统确认规范 | 系统测试规范中需要包括对各种环境的组合以及边界/临界条件的组合进行最差临床场景的系统测试的要求，以及对可预见的临床场景进行系统测试的要求。 体现同一样机(可能是部分用例)多次测试的结果。 | 测试负责人 |
| 系统确认报告 | - 描述测试目标； - 确认执行情况，包括执行结果、缺陷分布及解决情况、缺陷解决措施； - 确认评估和结论 | 测试负责人 |
| 总结性可用性测试计划 | - 测试主持者、评价人员 - 测试参与者 - 测试项目 | 可用性负责人 |
| 总结性可用性测试报告 | - 人员职责，包括测试主持者、评价人员 - 测试参与者（用户组） - 测试项目 - 数据的统计和分析 - 结论 | 可用性负责人 |

设计转换

系统转换活动应遵循《XXXX 设计转换》的要求。此过程旨在将与产品生产安装、服务相关的技术文件，物料清单，工艺要求，质量标准，供应商信息等传递到生产管理、供应链管理和客户服务等部门，并由接收部门转换形成可以指导其工作开展的文件或操作流程，以满足生产的要求。系统的设计转换应在部件/单元完成设计转换之后进行。需要完成设计转换流程，在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下：

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 设计转换计划 | 设计转换计划至少包含以下内容： - 定义设计转换小组，包括角色、职责和成员 - 设计转换个阶段的工作计划，阶段的起止日期和计划内容 - 设计转换输入及输出 - 工艺过程确认和生产验证 - 设计转换总结 - 设计变更控制 - 工具计划 | 项目经理 |
| 生产验证报告 | 对既定的工艺方案进行验证，确认生产设备、计量的精度满足工艺要求。 验证系统部件的性能达到既定的技术要求。 | 工艺工程师 |
| 设计转换总结评审报告 | - 各部件/子系统均已完成设计转换 - 各部件/子系统均已完成工艺确认 - 各部件/子系统均已完成生产验证 - 各部件/子系统均已完成合格供应商的导入 | 项目经理 |

生产准备

在本阶段，工艺工程师和生产人员应尽早参与到这个运程中，参与并完成初始版工艺文件的制作，参与样机的制作，并根据制作过程生成生产记录，并完成首次工艺确认。如需要，完善工艺文件，在此过程中应遵循《XXXXX工艺过程开发程序》的要求。

在此阶段需要输出的主要文件及其要求如下。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| DMR文档计划 | 完成DMR文档计划。 | 工艺工程师 |
| DHR清单 | 产品的DHR作业记录，确认本产品DHR文档版本正确、填写规范、内容清晰、数据符实、记录完整。 | 工艺工程师 |
| 工艺流程图 | 描述工艺流程，标记关键工艺和特殊工艺 | 工艺工程师 |
| 工艺过程确认主计划 | - 过程/工序名称及其属性（关键/特殊） - DMR文件号 - 确认方案文件号 - 计划时间 | 工艺工程师 |
| 工艺过程确认方案 | - 明确小组成员 - 确认方案，包括安装鉴定、操作鉴定、性能鉴定 | 工艺工程师 |
| 工艺过程确认报告 | - 小组成员 - 安装鉴定过程中发现的问题和建议、安装鉴定结论、操作鉴定过程中发现的问题和建议、操作鉴定结论、性能鉴定过程中发现的问题和建议、性能鉴定结论 - 验证结果的结论以及将流程应用于生产的决定 | 工艺工程师 |
| 过程失效模式与效应分析 | 记录过程失效模式与效应分析。 | 工艺工程师 |
| 生产作业指导书 | 描述每道工序的名称，操作步骤等信息 | 工艺工程师 |
| 生产作业记录 | 根据作业指导书做操作记录，包括期望值、实测值和结论。同时记录不合格品处理结果。 | 工艺工程师 |
| 来料检验清单 | 列出来料检验的物料号、物料名称和检验指导书索引 | QC |
| 来料检验指导书 | - 准备工作，如检验工具、检验环境和参考文件等 - 检验项目、检验方法、接受标准、检验器具及设备、抽样方案等 | QC |
| 过程质量控制计划 | - 小组成员 - 过程名称/操作描述 - 产品/过程规范、检验方法、抽样方案等 | QC |
| 过程检验指导书 | - 准备工作，如检验工具、检验环境和参考文件等 - 检验项目、检验方法、接受标准、检验器具及设备、抽样方案等 | QC |
| 过程检验报告 | - 检验项目、接受标准、设备/计量器具、实测结果和结果判断（是否合格） | QC |
| 最终检验指导书 | - 准备工作，如检验工具、检验环境和参考文件等 - 检验项目、检验方法、接受标准、检验器具及设备、抽样方案等 | QC |
| 最终检验报告 | - 检验项目、接受标准、设备/计量器具、实测结果和结果判断（是否合格） | QC |

研究性质的放行

N.A

设计评审

本阶段设计评审主要是设计确认、设计转换以及设计变更的评审，以确认报告、设计转换活动的输入和输出、变更为主要对象，主要关注:

- 系统确认的结果。

- 风险控制措施的有效性。

- 可用性的确认结果。

- 设计转换的完成情况。

- 对本阶段设计变更的适宜性。

市场准入

在此阶段，应取得NMPA的市场准入。

其他

本阶段其他未包含在上述内容中的要求，在此章节描述，包括但不限于配置审计活动、缺陷评估报告、风险管理报告、产品测试规范、合格供应商、备件准备情况、服务工具状态等等。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 配置状态报告 | 明确每个配置项的状态。 | 配置负责人 |
| 配置审计报告 | 确认配置管理活动的执行与配置管理计划的一致，包括确认配置项和评估基线的完整性和正确性，确认软件版本规则的正确性。 | QA |
| 需求追踪列表 | 所有需求的被准确传递和继承。 | 系统工程师 |
| 缺陷评估报告 | 任何遗留的缺陷均需要经过评估，评估过程中出现下到情况之一则判定为不通过: - 遗留严重缺陷 - 遗留的风险相关缺陷导致产品风险超出了可接受阈值。 | 项目经理 |
| 风险管理报告 | 根据实际的风险管理活动，收集风险管理实施的证据，并依据风险管理计划设定的阈值，给出综合剩余风险是否可接受的评价。 | 风险负责人 |
| 软件发布说明 | 软件发布说明至少包含： - 软件发布的目的和范围 - 软件编译平台和运行平台 - 发布的功能及限制 - 发布清单与安装/升级说明 | 软件工程师 |
| 产品测试规范 | - 测试环境，包括设备仪器、工具和场地等 - 关键参数和测试方法 - 关键物料与相关要求 - 产品技术要求指标相关说明 - 安全防护要求 | 研发工程师 |
| 合格供应商清单 | - 供应商代码、名称、级别和类型 - 供应商所在地 - 供应商主要提供的产品 - 是否已签订合同及采购合同号、质量协议号 - 供应商导入日期 | 采购代表 |
| 现成软件清单 | 列出开发、生产、检验用到的所有现成软件清单。 | 配置负责人 |
| 现成软件评估&确认 | 对现成软件所做的评估表，必要时，对现成软件做确认报告。 | 研发工程师 |
| CTC清单 | - 关键可追溯部件名称 - 物料号和版本号（如有）等 | 服务工程师 |
| PBOM | 生产物料清单 | 工艺工程师 |
| BULK BOM | BULK物料清单 | 工艺工程师 |
| 采购物料清单 | 包括采购物料号、物料名称、采购规范和供应商等 | 采购代表 |
| 特殊物料贮存清单 | 包括物料号、物料名称、温度/湿度范围和其他存储要求 | 研发工程师 |
| 系统发货清单 | 包括系统名称、系统序列号和包装箱号等信息 | 工艺工程师 |
| 产品销售配置清单 | - 产品名称、物料号和型号 - 组件名称、物料号以及选配/标配 | 产品经理 |
| 备件清单 | 列出产品维修所需的备件 | 服务工程师 |
| 服务物料清单 | 服务相关的BOM | 服务工程师 |
| 服务工具清单 | 服务所需的工具清单 | 服务工程师 |

M6 技术评审

本阶段的工作完成后由项目经理召集PDSG 必选成员和独立评审人进行M6技术评审，以决定项目能否进入下一阶段，相应的活动需要留存记录。

本阶段质量目标为：

1）测试通过率

| 测试层级 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |
|  | 代码覆盖率 | 90% |
| 软件集成验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 100% |
| 软件系统验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 95% |
| 系统验证测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 90% |
| 系统确认测试 | 用例执行率 | 100% |
|  | 测试通过率 | 90% |

2）遗留缺陷

软件总缺陷解决率不低于90%，且无严重的产品缺陷遗留，剩余缺陷经评估可放行；硬件缺陷经评估可放行。

M6-M7 早期发货

该阶段为早期发货阶段。根据DHF/DMR文件计划生成批准发货所需的文件，评审生产所需文件并完成生产评审，对项目完成收尾工作，同时收集早期客户反馈，为产品可能的优化提供输入。以下列出了本阶段需要进行的主要活动及其要求。

早期发货订单

以已发布的产品配置清单和已发布的生产工艺文件为基础，开始进行早期发货订单对应的生产活动。在此过程中，持续完善生产工艺，必要时重复进行工艺确认。

早期发货反馈收集

通过早期发货，收集客户使用信息和对产品可能的改进反馈，为产品可能的优化提供输入。同时，收集生产和服务在产品早期生产和服务过程中的反馈信息，为批量生产和服务运行提供改进输入。

反馈信息的收集计划在产品维护计划中定义。

生产评审

工艺工程师组织对早期生产的完成情况和生产成熟状况进行评审，用列表对各部件和系统的早期生产总结进行描述，对过程主计划、工艺评定、生产文件夹、首批DHR等进行生产评审，确认是否可以进入量产阶段。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 生产评审 | - 早期发货质量目标达成。 - 早期发货过程中的问题均已得到有效解决。 - 完成产品制造性文件的批准和发放。 - 完成人员培训。 - 生产设备及工装夹具等满足生产要求。 - 物料数据已确认并能满足生产要求。 - 完成标准工时的统计和制定。 - 达到既定的产能目标。 | 工艺工程师 |

设计评审

本阶段设计评审主要是变更的评审，以变更为主要对象，主要关注：对本阶段的设计变更的适宜性。产品出厂检验一次合格率不低于90%。

早期交付放行

早期交付放行活动应遵循《XXXXX放行程序》的要求。

其他

本阶段其他未包含在上述内容中的要求，在此章节描述，包括但不限于配置状态报告、配置审计报告、缺陷评估报告、风险管理报告、系统安装调试记录、系统维护保养报告等。

| 输出文件 | 质量要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 产品维护计划 | 更新设计开发计划，用于产品维护 | 项目经理 |
| 配置状态报告 | 明确每个配置项的状态。 | 配置负责人 |
| 配置审计报告 | 确认配置管理活动的执行与配置管理计划一致，包括确认配置项和评估基线的完整性和正确性，确认软件版本规则的正确性。 | QA |
| 缺陷评估报告 | 任何遗留的缺陷均需要经过评估，评估过程中出现下到情况之一则判定为不通过: - 遗留严重缺陷 - 遗留的风险相关缺陷导致产品风险超出了可接受阈值。 | 项目经理 |
| 风险管理报告 | 根据实际的风险管理活动，收集风险管理实施的证据，并依据风险管理计划设定的阈值，给出综合剩余风险是否可接受的评价。 | 系统工程师 |
| 定期风险评价报告 | 定期收集风险管理实施的证据，并依据风险管理计划设定的阈值，给出综合剩余风险是否可接受的评价。 | 系统工程师 |
| 系统安装调试记录 | 产品安装调试完成后，与客户签署系统安装调试记录 | 服务工程师 |
| 系统维护保养报告 | 记录产品维护保养信息 | 服务工程师 |

M4 技术评审

本阶段的工作完成后，由项目经理召集PDSG必选成员和独立评审人进行M4技术评审，以决定项目能否进入下一阶段。本阶段质量目标为总缺陷解决率不低于95%，且无严重的产品缺陷。相应的活动需要留存记录。

项目回顾（经验学习）

项目经理在M4之前应组织一次项目回顾(不属于DHF/DMR)，可以在M4技术评审中进行。同时，推荐项目经理在项目过程中不定期地进行项目回顾，以便及时总结和改进项目流程。

M6-M7 上市后监督

M6申请通过意味着研发项目目标实现通过评估，量产准备得到认可，可以进入批量发货阶段。

批量生产和服务

批量生产和服务活动的开展，参照《XXXX生产控制程序》和《XXXXX服务管理程序》开展。

产品维护

在维护阶段，主要包含如下行为:

- 支持销售部和供应链业务的持续开展，如按需求引入新的供应商、新的生产设施或工艺等，应通过：《XXXX变更控制程序》进行。

- 产品上市后监管，如：与上市产品有关的反馈和投诉的收集、分析、处理，不良事件的监测、报告和处理，确定和实施任何预防和纠正措施及召回。本阶段质量目标为产品现场失败率FFR不大于4%。相关活动开展应遵循《XXXXXX产品上市后监管程序》

- 其他出于商业目的触发的活动，如认证活动的开展、销售可选配置的调整。

M7~M8 产品退市

出于商业的考虑，需要作出停止生产和退出市场的决定，并对仓库库存和产品支持时间周期（如有必要）做出相应规定。

生产终止

申请M7，明确停产日期(终止产品的发货)和停止支持的日期(终止备件的发货)，并由执行管理层批准。备件的发货应持续进行直至停止支持的日期。产品的最后一个单元发运标志着延续时期的开始，在该时期应履行继续发运备件的义务（产品阶段直到M7，EOS 的结束）。

产品生命周期结束

在计划终止产品支持时，应考虑以下因素:

- 通知 CTC 协调人确认最终的 CTC 清单

- 优化整个产品生命周期物料库存

- 对市场准入或法规有影响的 CTC 清单

- 明确何时停止提供维修备件

- 告知客户。

不合格品控制

产品交付前发现的不合格品的识别、记录、隔离、评价和处置，应遵循《XXXXX不合格品控制程序》的要求。

监视，测量与审核

影响产品质量和过程质量能力的所有检验、测量和试验设备均登记受控。

质量部制定用于控制监视和测量装置的书面程序并负责上述设备的定期校准和控制。对上述设备的校准和保养可由有资质的专业单位进行，以保证所有的校准都可追溯到国家或国际标准。

在搬运、维护和贮存期间，防止监视和测量装置的损坏、失效。

发现检测、测量或试验设备偏离校准状态时，质量部应评定已检验和试验结果的有效性，并进行记录。公司应对该设备和所有受影响的产品采取适当的措施。

对用于监视和测量要求的计算机软件应用，在首次使用时应予以确认，适当时，此类软件或其应用更改后也应予确认。有关软件确认和再确认的特定方法和活动应与软件使用有关的风险相适应。

保存校准和验证结果以及任何必要措施的记录，应遵循《XXXXX计量器具管理程序》和《XXXXX产品上市后监管程序》的要求。

在产品开发周期中应进行质量体系内部审核和第三方认证审核，如药监局注册审核，NB机构13485的认证审核，应遵循《XXXXX审核程序》的要求。

未决事项

N.A