产品名风险管理计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.2.1 定义	4

1.2.2 缩略语	4

1.3 参考文件	4

2 职责和权限的分配	5

2.1 风险负责人	5

2.2 风险管理小组	5

3 风险管理过程	5

4 风险管理活动的评审要求	6

5 概述	7

5.1 产品概述	7

5.2 适用范围	7

5.3 适应症	7

5.4 禁忌症	7

5.5 产品示意图	8

6 风险可接受准则	8

6.1.1 发生概率（O）等级的评定准则	8

6.1.2 严重度（S）等级的评定准则	8

6.1.3 风险可接受的评定准则	9

7 上市前产品风险管理活动、风险管理评审和验证活动计划	9

8 风险管理的可追溯性	14

9 风险控制措施实施和有效性的确认	14

10 生产和生产后持续进行风险管理的方法	14

11 风险管理报告	15

12 未决事项	15

介绍

目的

本文档主要描述了植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品全生命周期的风险管理活动策划。

范围

适用于植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品风险管理。

定义

缩略语

| 名词或缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| DHF | 设计历史文档 |
| R&D | 产品研发 |
| QMS | 质量管理体系 |
| CCB | 变更控制委员会 |

参考文件

- YY/T 0316-2016 医疗器械-风险管理对医疗器械的应用

- YY/T0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

- 《XXXX 风险管理控制程序》

职责和权限的分配

风险负责人

| 部门 | 代表人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 风险经理，负责组织风险管理活动，识别风险，制定控制措施，实施和验证控制措施。 |

风险管理小组

| 部门 | 代表人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 风险经理 |  | 建立风险管理小组，编制建立风险管理文档；指导和协调风险管理活动，参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动。 |
| 研发工程师 |  | 识别产品设计风险，研发风险管理的主导者，协助建立风险管理小组，参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。负责风险管理文档的批准。 |
| 生产部 |  | 识别产品工艺风险，工艺风险管理的主导者，参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 质量部 |  | 监视风险管理活动的合规性；参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 产品经理 |  | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 测试 |  | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 采购部 |  | 识别产品采购物料和供应商管理的风险，参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |
| 销售部 |  | 识别产品销售和安装过程的风险，参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审风险管理文档。 |

风险管理过程

风险管理过程遵照下图所示执行。

- 风险管理过程图

风险管理活动的评审要求

根据项目开发计划，此阶段针对产品进行风险分析活动并输出相关的文档。待产品定义和策划完成后，再进行风险分析相关活动。

风险分析活动相关文档需要进行评审，并由质量部负责存档。

- 风险管理计划：风险经理编写，并由全体项目组成员评审。

- 风险分析：风险经理编写，并由风险管理小组评审。

- 风险管理报告：风险经理编写，质量部、项目经理和最高管理者评审。

如果需要，项目管理计划、输出、报告在整个产品周期都可以进行更新。如果发生重大变化，必须强制产生新的版本。

为了确保风险管理的有效性和充分性，本公司高层管理者应在年度管理评审中对本产品的风险管理状态进行评估。

概述

产品概述

植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统是针对XXX症患者研发设计的一款全植入脑电采集与处理系统，可以帮助XXX症患者通过思维控制脑电操作系统，进行运动解码，从而改善他们的生活质量。

该系统包含植入式脑电处理器套件、植入式脑电采集器、无线充电套件、延伸导线套件和机械臂。其中植入式脑电采集器、植入式脑电处理器为植入部分，无线充电器及机械臂为体外设备部分，具体功能介绍如下：

植入式脑电采集器植入在患者头部，其中电极片部分植入患者颅内皮层，用于采集颅内皮层脑电信号，采集器主体固定在颅骨上，用于将模拟信号转化为数字信号，并通过皮下导线传输至植入式脑电处理器。

植入式脑电处理器植入在患者胸部，对脑电数字信号处理后通过蓝牙无线信道传输至电脑端，实现上肢运动功能解码功能；其内含可充电电池，用于支撑系统的运行。

无线充电器套件为患者提供植入设备无线充电功能，维持植入设备的正常运行；同时无线充电器作为配套外设，具备开机唤醒植入式脑电处理器功能。

适用范围

植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统将满足XXX症患者的需求，通过脑电信号采集，进行脑电信号运动解码，以帮助XXX症患者完成日常生活辅助。

适应症

XXX症患者。

禁忌症

- 不适用于感染风险较高的患者;

- 不适用于合并出血性疾病或存在凝血功能障碍的患者;

- 不适于基础身体条件较差，无法耐受植入手术的患者;

- 不适于伴有认知功能障碍，无法配合训练的患者。

产品示意图

正文。

风险可接受准则

发生概率（O）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 概率 （10年使用寿命共使用10000次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 几乎不可能 | ≤0.001% |
| 2 | 极少 | ＞0.001%和≤0.005% |
| 3 | 很少 | ＞0.005%和≤0.01% |
| 4 | 较少 | ＞0.01%和≤0.05% |
| 5 | 一般 | ＞0.05%和≤0.1% |
| 6 | 中高 | ＞0.1%和≤0.5% |
| 7 | 较高 | ＞0.5%和≤1% |
| 8 | 很高 | ＞1%和≤5% |
| 9 | 极高 | ＞5%和≤10% |
| 10 | 几乎一定 | ＞10% |

严重度（S）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 对制造/组装过程的影响 | 对用户的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无影响或对操作员造成轻微不便利。 | 使用前器械损坏，不使用已损坏的器械。 不影响器械使用的损坏或功能异常。 对患者无影响。 |
| 2 | 很低 | 无需返工，轻微延长工时，不影响下游过程； 无零部件损坏或报废。 | 设备功能异常轻微影响手术时间。 操作舒适度降低轻微影响手术时间。 患者暂时轻微不适。 |
| 3 | 低 | 当前工序内返工，显著延长工时。 轻微影响下游过程。 次要零部件损坏或报废。 | 不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 显著延长手术时间。 组织轻微损伤。 血管轻微出血。 |
| 4 | 中等 | 脱线返工，严重影响下游过程。 重要零部件、产品损坏或报废。 设备、工装或夹具的轻微损伤。 | 要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 全身感染、炎症。 使用时器械损坏,从微创伤手术改为传统开腔手术。 |
| 5 | 高 | 大量返工或流水线停止。 设备、机器、工装或夹具损坏。 对操作者有危害。 | 永久性损伤或危机生命的伤害。 不可恢复的伤害。 |
| 6 | 很高 | 对操作者产生严重或致命的危害。 | 由于医疗器械的失效导致的死亡 |

风险可接受的评定准则

| 发生概率（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重度（S） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA |
| 2 | ACC | ACC | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA |
| 3 | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 4 | ALA | ALA | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 5 | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 6 | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| □：风险不可接受（(N/ACC） ：风险可接受，应尽可能将风险降到最低 （ALA） □：风险可接受，可忽略（ACC） （注意：产品包含欧盟目标市场时，建议只分为可接受风险和不可接受风险两类），因为欧美无论风险大小，都必须尽可能的采取措施，降低风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上市前产品风险管理活动、风险管理评审和验证活动计划

| 阶段 | 风险管理活动 |  |  | 风险管理文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险管理活动要求 |  | 责任人 |  |
| 策划和需求 | 风险输入 | 汇总输入信息 | 质量（设计）工程师 | 风险输入文件 |
|  |  | 已发布的法规和标准 | 注册工程师 |  |
|  |  | 临床文献评估 | 临床工程师 |  |
|  |  | 实验室测试数据 | 研发工程师 |  |
|  |  | 同类产品分析报告 | 质量（设计）工程师 |  |
|  |  | 同类产品客户反馈信息 | 产品经理 |  |
|  |  | 同类产品不良事件报告 | 临床工程师 |  |
|  | 风险管理策划 | 主导风险管理策划 | 风险经理主导 | 风险管理计划 |
|  |  | 严重度和发生概率等级 | 风险管理团队 |  |
|  |  | 风险可接受性准则 | 风险管理团队 |  |
|  | 风险管理评审 | 评审要点： - 风险管理计划是否充分和适当。 - 是否考虑用于风险估计的数据或资料，严重度、发生概率等级和风险可接受性准则估计是否适当。 | 风险经理主导 风险管理团队参与 | 风险管理评审报告 |
| 设计定型 | 更新风险输入（如适用） | 相关责任人 | 风险输入文件 | 更新风险输入（如适用） |
|  | 危害分析（HA） | 更新危害分析 | 质量（设计）工程师 | 危害分析报告 |
|  | 产品风险分析 | 风险分析 | 研发工程师 | 风险分析（PHA）报告 |
|  |  | 风险评价 | 研发工程师 |  |
|  |  | 风险控制措施 | 研发工程师 |  |
|  | 工艺风险分析 | 风险分析 | 工艺工程师 | PFMEA报告 |
|  |  | 风险评价 | 工艺工程师 |  |
|  |  | 风险控制措施 | 工艺工程师 |  |
|  | 网络安全风险分析 | 风险分析 | 软件研发 | 网络安全风险分析 |
|  |  | 风险评价 | 软件研发 |  |
|  |  | 风险控制措施 | 软件研发 |  |
|  | 可用性风险分析 | 风险分析 | 研发工程师 | 可用性风险分析 |
|  |  | 风险评价 | 研发工程师 |  |
|  |  | 风险控制措施 | 研发工程师 |  |
|  | 风险管理评审 | 评审要点： 1）风险管理计划已被适当更新和实施。 2）对产品风险、产品工艺风险、产品网络安全风险和产品可用性风险的分析结果进行评审以确保风险分析、风险评价和风险控制措施的完整、充分和一致性。 3）是否有新的风险输入 | 风险经理主导 风险管理团队参与 | 风险管理评审报告 |
| 设计验证 | 风险管理计划 | 更新风险管理计划（如适用） | 风险经理主导 | 风险管理计划（如适用） |
|  | 风险输入 | 更新风险输入（如适用） | 相关责任人 | 风险输入文件（如适用） |
|  | 危害分析（HA） | 更新危害分析（如适用） | 质量（设计）工程师 | 危害分析报告（如适用） |
|  | 产品风险分析 | 风险/受益分析 | 研发工程师 | 风险分析（PHA）报告 |
|  |  | 更新PHA（如适用） | 研发工程师 |  |
|  | 工艺风险分析 | 风险/受益分析 | 工艺工程师 | PFMEA报告 |
|  |  | 更新PFMEA（如适用） | 工艺工程师 |  |
|  | 网络安全风险分析 | 风险/受益分析 | 软件研发 | 网络安全风险分析 |
|  |  | 更新网络安全风险分析（如适用） | 软件研发 |  |
|  | 可用性风险分析 | 风险/受益分析 | 研发工程师 | 可用性风险分析 |
|  |  | 更新可用性风险分析（如适用） | 研发工程师 |  |
|  | 风险管理评审 | 评审要点： 1）风险管理计划已被适当更新和实施。 2）风险控制措施已得到适当的实施和实施的验证。 3）风险控制措施的实施是否引入新的危害或危害处境？ 4）是否由于风险控制措施的引入影响了之前的风险估计？ 5）变更是否引入新的风险？ 6）变更是否影响了之前的风险估计？ 7）单个剩余风险已得到适当的评价。 8）是否有新的风险输入？ | 风险经理主导 风险管理团队参与 | 风险管理评审报告 |
| 设计确认&设计转移 | 风险管理计划 | 更新风险管理计划（如适用） | 风险经理主导 | 风险管理计划 |
|  | 风险输入 | 更新风险输入（如适用） | 相关责任人 | 风险输入文件 |
|  | 危害分析（HA） | 更新危害分析（如适用） | 质量（设计）工程师 | 危害分析报告 |
|  | 产品风险分析 | 风险/受益分析 | 研发工程师 | 风险分析（PHA）报告 |
|  |  | 更新PHA（如适用） | 研发工程师 |  |
|  | 工艺风险分析 | 风险/受益分析 | 工艺工程师 | PFMEA报告 |
|  |  | 更新PFMEA（如适用） | 工艺工程师 |  |
|  | 网络安全风险分析 | 风险/受益分析 | 软件研发 | 网络安全风险分析报告 |
|  |  | 更新网络安全风险分析（如适用） | 软件研发 |  |
|  | 可用性风险分析 | 风险/受益分析 | 研发工程师 | 可用性风险分析报告 |
|  |  | 更新可用性风险根系（如使用） | 研发工程师 |  |
|  | 上市后风险管理计划 | 主导上市后风险管理计划 | 风险经理主导 | 上市后风险管理计划 |
|  | 风险管理评审 | 1）风险管理计划已被适当更新和实施； 2）综合剩余风险是可接受的； 3）需要时，已进行适当的风险/受益分析； 4）已有适当方法获得相关生产和生产后信息。 | 风险经理主导 | 风险管理评审报告 |
| 上市后评价和监控 | 收集产品风险相关生产和生产后信息 | 不合格评审、CAPA、环境控制、产品物理相关标准变更信息收集和评价。 | 质量（设计）工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 产品设计变更信息收集和评价。 | 研发工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 产品工艺变更信息收集和评价。 | 工艺工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 法规变更信息收集和评价。 | 注册工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 产品相关的内审、外审信息收集和评价。 | 体系工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 关键设备变更信息收集和评价。 | 设备工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 同类产品临床使用信息收集和评价。 | 临床工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 原材料进货检验、半成品、成品检验信息收集。 | QC负责人 | 数据分析报告 |
|  |  | 生物、化学、灭菌信息收集和评价 | 相关测试工程师 | 数据分析报告 |
|  |  | 产品投诉信息收集 | 客投受理人员 | 数据分析报告 |
|  |  | 市场反馈信息收集和评价 | 销售 | 数据分析报告 |
|  | 年度风险管理 | 主导年度风险管理 | 风险经理主导 | 年度风险管理报告 |
|  | 年度风险管理评审 | 评审要点： 1）对风险管理计划和方法的评审要点包括： - 风险管理计划已被适当更新和实施； - 可获得充分的资源用于风险管理； - 可获得有资格的人员进行风险管理； - 风险可接受性的评价准则是适当的； - 风险管理过程是有效的； - 获得相关生产和生产后信息的方法是适当的。 - 对产品风险相关的生产和生产后信息的分析和风险管理文档更新的评审要点包括： - 是否有先前没有认识的危害或危害处境出现？ - 是否有一个或多个风险估计不再是可以接受的？ - 如果需要实施新的风险控制措施时，应分析： - 风险控制措施的实施是否引入新的危害或危害处境？ - 是否由于风险控制措施的引入影响了之前的风险估计？ - 风险控制措施已得到适当的实施和验证，风险控制措施的有效性已得验证。 - 剩余风险已得到适当的评价。 - 需要时，已进行适当的风险/受益分析； - 已进行完整的风险控制； - 综合剩余风险是可接受的。 | 风险经理主导 | 年度风险管理评审报告 风险管理计划（如适用） 危害分析报告（如适用） PHA（如适用） PFMEA（如适用） 网络安全分线分析报告（如适用） 可用性风险分析报告（如适用） |

风险管理的可追溯性

风险控制措施是产品设计开发的风险需求，XX产品通过对已识别的风险需求进行编号，并在设计开发的输入中实现这些需求，通过建立风险控制措施的编号、设计开发输入项的编号和验证编号的对应关系实现风险需求的追溯性，以证明风险控制措施得以实施及其有效性的验证。

风险控制措施实施和有效性的确认

风险分析在产品立项之后就开始实施，具体措施都分解到相应的软件需求规范中，通过设计开发流程进行需求分解和传递, 并实施测试验证，整个过程中风险文件进行不断的实时更新。

风险管理报告汇总所有风险控制措施和实施的情况，并保证风险控制措施的完整性。

生产和生产后持续进行风险管理的方法

医疗器械投入市场后，与安全有关的信息应得到系统性的评估。风险管理小组成员应从以下几个方面收集信息：

- 法规（如标准）的变化

- 不良事件（内部、外部）

- 通告/召回

- 监管部门监督抽查

- 顾客投诉信息

- 产品的变更

- 制造过程的问题

- 服务和维护记录

9、其他

相关人员在收到信息后 ，应及时与风险管理负责人沟通，风险管理负责人将时具体情况召集风险管理小组，执行相关的风险管理活动。

对分析结果可能涉及安全性的信息，应评价是否存在下列情况：

- 是否有先前没有认识的危害或危害处境出现。

- 是否由危害处境产生的一个或多个估计的风险不再是可接受的。

如果上述任何情况发生，一方面，应对先前实施的风险管理活动的影响进行评价，作为一项输入反馈到风险管理过程中，并且应对医疗器械的风险管理文档进行评审。如果评审的结果可能有一个或多个剩余风险或其可接受性已经改变，应对先前实施的风险控制措施的影响进行评价，必要时进一步采取措施以使风险可接受。

应根据前面分析和评价结果，寻找产品改进方向，重复和完善适当的风险管理过程，执行《XXXX风险管理控制程序》，修改相应的风险管理文档和风险管理报告。

风险管理报告

最迟在产品放行前，风险负责人必须完成风险管理报告。

应在风险管理报告中包含：

- 风险降低措施的可追溯性

- 对每个危害的风险评审

- 所有风险相关评审报告的总结

- 所有风险相关测试结果的评审

- 所有剩余风险的评估

未决事项

N/A