植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统

风险管理报告

DHF-OPT-2060

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025/03/24 | A/0 | 唐小明 | 初稿 |

目录

1	概述	4

1.1	目的	4

1.2	适用范围	4

1.3	产品基本信息	4

1.3.1	产品预期用途	4

1.3.2	产品示意图	4

1.3.3	产品功能特性概述	4

1.3.4	基本性能	4

1.4	术语与缩写	4

1.5	危害分析小组和职责	4

2	风险要素和风险可接受性准则	5

3	风险分析	6

3.1	预期用途和可合理预见的误使用	6

3.1.1	预期用途，见1.3.1产品基本信息的描述。	6

3.1.2	可合理遇见的误使用	6

3.2	与安全有关的特征的识别	6

3.3	危险和危险情况的识别及风险估计见附录C：危害分析工作表。	6

4	风险评价	6

5	风险控制	6

5.1	风险控制方案的分析、风险控制措施的实施、剩余风险的评价	6

5.2	受益-风险分析结果（适用时）	6

5.3	由风险控制措施产生的风险	6

5.4	风险控制的完整性	6

6	综合剩余风险可接受评价结果	6

6.1	综合剩余风险评价方法介绍	6

6.2	综合剩余风险可接受性评价结果	6

7	生产和生产后信息的评价计划和结果	6

8	结论	7

附录A：严重度、发生概率等级的的评定准则和风险评定准则	7

A.1发生概率（O）等级的评定准则	7

A.2严重度（S）等级的评定准则	8

A.3风险可接受性的评定准则	8

附录B：安全性相关特征判定及与医疗器械有关的已知或可预见的危害识别	10

附录C：软件安全性等级及软件网络安全等级判定	12

C.1软件安全性等级判断依据参考以下两种方式：	13

C.2软件项安全性级别判断	14

C.3产品网络安全性等级判断	14

附录D：危害分析工作表	15

附录E：综合剩余风险分析及评价	16

概述

目的

运用危害分析方法对产品实施风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等风险管理活动，形成危害分析报告。

适用范围

适用于G3项目植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统产品。

产品基本信息

产品预期用途

本产品适应症为渐冻症。为患者缓解、补偿、改善渐冻症带来的不良影响， 改善和提高渐冻症病人的生活质量，本产品通过植入设备，对脑电信号的实时采集及相关信号处理，将采集的脑电信号传输至处理电脑端，通过脑电操作系统进行特征提取、分类与解码、输出控制等一系列过程，以实现对运动指令控制或语言解码输出。‌

产品示意图

本产品系统包括以下组成部分：

|  | 产品组成 | 编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包装单元1 植入式脑电采集器（P1-64） | 植入式脑电采集器 | P1-64 | 1 |
| 包装单元2 植入式脑电处理器套件（MN3W） | 植入式脑电处理器 | MN3W64 | 1 |
|  | 扭力螺丝刀 | SC-1 | 1 |
| 包装单元3 无线充电器 （CHG-W1） | 电池模块 | BT-4000 | 1 |
|  | 无线充电模块 | WLC-1000 | 1 |
|  | 电源适配器（附件） | DC-52 | 1 |

- 主要产品示意图如下：

| 图1 植入式脑电处理器外观图 | 图2 植入式脑电采集器外观图 |
| --- | --- |

| 图3.1 电池模块 | 图3.2 无线充电模块 |
| --- | --- |
| 图3无线充电器外观图 |  |

产品功能特性概述

- 植入式脑机接口上肢运动功能代偿系统包含主要植入式脑电采集器、植入式脑电处理器、无线充电器、组成，其中植入式脑电采集器、植入式脑电处理器为植入部分，无线充电器及相关附件为体外设备部分，具体功能介绍如下：

- 植入式脑电采集器植入在患者头部，其中电极部分植入患者颅内皮层，用于采集颅内皮层脑电信号，采集器主体固定在颅骨上，用于将模拟信号转化为数字信号，并通过皮下导线传输至植入式脑电处理器。

- 植入式脑电处理器植入在患者胸部，对脑电数字信号处理后通过蓝牙无线信道传输至电脑端，实现语言和运动功能解码功能；其内含可充电电池，用于系统的运行。

- 无线充电器套件为患者提供植入设备无线充电功能，维持植入设备的正常运行；同时无线充电器作为配套外设，具备开机唤醒植入式脑电处理器功能。

体外设备主要安全特性

无线充电器安全特征如下：

- 设备防电击类型： II类。

- 设备防电击程度：B型应用部分。

- 设备电源种类：网电源220 V，50 Hz 。

- 设备的输入功率：25 VA。

- 与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非 AP/APG 型设备。

- 运行模式：连续运行。

- 进液防护等级：主机 IPX2。

- 设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分：否。

- 信号输入或输出部分：无。

- 永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备。

术语与缩写

| 序号 | 术语/缩写 | 描述/解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PINS | 植入式脑电采集器 |
| 2 | ICU | 植入式脑电处理器 |
| 3 | ECU | 无线充电器 |
| 4 | PBANK | 电池模块 |
| 5 | TRANS | 无线充电模块 |

危害分析小组人员能力和职责分配

| 姓名 | 职能 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 杨宏远 | 项目经理 | 建立危害分析小组，制定风险管理计划，指导和协调风险管理活动，负责危害分析报告的批准。 |
| 蔡磊 | 产品经理 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 唐小明 | 研发 | 危害分析的主导者。负责组织编写、评审危害分析报告。 |
| 陈小丰 | 生物学 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 刘洋 | 动物试验 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 丁俊松 | QV | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 孙江凯 | 工艺 | PFMEA的主导者。参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 陈园 | 注册 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 刘洋 | 临床 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 刘曦 | 采购 | 参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |
| 顾益涛 | QA | 确保风险管理活动符合风险管理控制要求，并指导风险管理活动实施。参与风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审危害分析报告。 |

风险要素和风险可接受性准则

见附录 A：严重度、发生概率、探测度等级的评定准则和风险可接受性评定准则。

风险分析

风险管理团队成员依据医疗器械安全和性能基本原则的要求，按照 YY/T0316-2016 的风险要求，YY/T 1406.1-2016 医疗器械软件风险管理要求， GB9706.1-2020 的风险管理要求，GBT 16174.1风险管理要求，YY/T 1474-2016 的附录风险要求，对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类，适宜的阶段组织各部门进行风 险评价和风险控制措施的分析与实施等风险管理活动。

风险管理文档如下：

| 等级 | 风险文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危害分析工作表 | 附录D |
| 2 | 医疗器械识别与安全有关的特性 | 附录B.1 |
| 3 | GB 9706.1-2020 风险关系 | 附录B.2 |
| 4 | GB 16174.1-2024 风险关系 | 附录B.3 |
| 5 | YY/T 1406.1-2016风险关系（嵌入式软件） | 附录B.4 |
| 6 | YY/T 1474-2016风险关系（可用性） | 附录B.5 |
| 8 | 风险措施控制验证记录表 | 附录E |

预期用途和可合理预见的误使用

预期用途

见 1.1.3产品基本信息的描述。

可合理预见的误使用

见附录B： B.6 YY/T 1474-2016风险关系（可用性）。

与安全有关的特性的识别

见附录B：

B.1 医疗器械识别与安全有关的特性

B.2  GB 9706.1-2020 风险关系

B.3 GB 16174.1-2024 风险关系

危险和危险情况的识别及风险估计

见附录D：危害分析工作表。

风险评价

风险评价结果见详见下表：

| 发生概率（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重度（S） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 9 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | 14 | 18 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □：风险不可接受（(N/ACC） □：风险可接受，应尽可能将风险降到最低 （ALA） □：风险可接受，可忽略（ACC） （注意：产品包含欧盟目标市场时，建议只分为可接受风险和不可接受风险两类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

风险控制

风险控制方案的分析、风险控制措施的实施、剩余风险的评价

应用风险控制措施后结果详见下表，风险控制措施详见附录C：危害分析工作表。

| 发生概率（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重度（S） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 9 | 5 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □：风险不可接受（(N/ACC） □：风险可接受，应尽可能将风险降到最低 （ALA） □：风险可接受，可忽略（ACC） （注意：产品包含欧盟目标市场时，建议只分为可接受风险和不可接受风险两类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

受益-风险分析结果（适用时）

不适用。

由风险控制措施产生的风险

不适用。

风险控制的完整性

/

综合剩余风险可接受评价结果

综合剩余风险评价方法介绍

/

综合剩余风险可接受性评价结果

/

生产和生产后信息的评价计划和结果

生产和生产后信息的收集和评价计划见“生产和生产后风险管理计划”。

生产和生产后信息的评价结果见“年度风险管理评价报告”。

结论

从能量（有源）、生物和化学、性能有关的、标识、使用错误等方面进行危害分析，并对不可接受的风险制定风险控制措施计划。

完成了全部的风险控制措施，并对风险控制措施的有效性进行了验证。

- 附录A：严重度、发生概率等级的评定准则和风险评定准则

- A.1发生概率（O）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 概率 （10年使用寿命共使用10000次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 几乎不可能 | ≤0.001% |
| 2 | 极少 | ＞0.001%和≤0.005% |
| 3 | 很少 | ＞0.005%和≤0.01% |
| 4 | 较少 | ＞0.01%和≤0.05% |
| 5 | 一般 | ＞0.05%和≤0.1% |
| 6 | 中高 | ＞0.1%和≤0.5% |
| 7 | 较高 | ＞0.5%和≤1% |
| 8 | 很高 | ＞1%和≤5% |
| 9 | 极高 | ＞5%和≤10% |
| 10 | 几乎一定 | ＞10% |

- A.2严重度（S）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 对制造/组装过程的影响 | 对用户的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无影响或对操作员造成轻微不便利。 | 使用前器械损坏，不使用已损坏的器械。 不影响器械使用的损坏或功能异常。 对患者无影响。 |
| 2 | 很低 | 无需返工，轻微延长工时，不影响下游过程； 无零部件损坏或报废。 | 设备功能异常轻微影响手术时间。 操作舒适度降低轻微影响手术时间。 患者暂时轻微不适。 |
| 3 | 低 | 当前工序内返工，显著延长工时。 轻微影响下游过程。 次要零部件损坏或报废。 | 不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 显著延长手术时间。 组织轻微损伤。 血管轻微出血。 |
| 4 | 中等 | 脱线返工，严重影响下游过程。 重要零部件、产品损坏或报废。 设备、工装或夹具的轻微损伤。 | 要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 全身感染、炎症。 使用时器械损坏,从微创伤手术改为传统开腔手术。 |
| 5 | 高 | 大量返工或流水线停止。 设备、机器、工装或夹具损坏。 对操作者有危害。 | 永久性损伤或危机生命的伤害。 不可恢复的伤害。 |
| 6 | 很高 | 对操作者产生严重或致命的危害。 | 由于医疗器械的失效导致的死亡 |

- A.3风险可接受性的评定准则（需要根据产品的实际情况制定，不能直接应用示例）

| 发生概率（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重度（S） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □：风险不可接受（(N/ACC） □：风险可接受，应尽可能将风险降到最低 （ALA） □：风险可接受，可忽略（ACC） （注意：产品包含欧盟目标市场时，建议只分为可接受风险和不可接受风险两类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B：安全性相关特征判定及与医疗器械有关的已知或可预见的危害识别

## B.1医疗器械识别与安全有关的特性

| 序号 | 问题 | 回答 | 相关危险 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械的预期用途是什么？应如何使用该医疗器械？ | 1. 预期用途：患者植入产品，采集运动区的脑电信号，通过无线信道传输至电脑端，脑电操作系统进行运动解码，作为外设控制输入。 2. 使用的适应症：渐冻症患者。 3. 禁忌症或禁止的医疗： a. 不适用于感染风险较高的患者; b. 不适用于合并出血性疾病或存在凝血功能障碍的患者; c. 不适于基础身体条件较差，无法耐受植入手术的患者; d. 不适于伴有认知功能障碍，无法配合训练的患者； 4. 用于生命维持或生命支持：否。 5. 在医疗器械失效时是否需要特殊的干预？否。 7. 如果出现信息安全漏洞,医疗器械的性能是否会受到影响(性能下降或可得性丧失)? 是 8. 非授权访问、非授权活动或数据丢失是否会影响医疗器械的安全?是 | 数据 功能性 | H3.1 H3.4 |
| 2 | 医疗器械是否预期植入？ | - 1. PINS/ICU植入式医疗器械，植入时间为预期5年； 2. 老化对植入物的影响；产品失效，壳体渗透； 3. 植入物患者预期为渐冻症患者，身体活动能力较弱，植入患者群体为成年人； 4. ICU植入部位为胸口皮下位置，PINS植入部位为大脑硬膜外层，皮层电极植入位置为大脑硬膜内； 5. 修改和配置植入物的访问接口为无线蓝牙接口。 | 电能 化学因子 功能性 | H1.2 H2.2 H3.4 |
| 3 | 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？ | - 1. 产品的ICU/PINS部分会植入患者体内，植入时间为预期5年； 2. ECU和患者表面可能会短期接触。 | 化学因子 免疫因子 | H2.2. H2.3 |
| 4 | 在医疗器械中利用何种材料或组分，或与医疗器共同使用或与其接触？ | 1. 产品的PINS/ICU部分会植入患者体内，植入时间为预期5年。 2. 产品的人体植入部分采用了钛合金、陶瓷、硅胶与患者组织/体液相接触。 3. 使用材料与安全相关特性已知。 4. 未使用动物源材料。 | 化学因子 免疫因子 | H2.2 H2.3 |
| 5 | 是否有能量给予患者或从患者身上获取？ | 否 | / | / |
| 6 | 是否有物质提供给患者或从患者身上提取？ | 否 | / | / |
| 7 | 医疗器械是否对生物材料进行处理，以便再使用、输液/血或移植？ | 否 | / | / |
| 8 | 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或其他微生物学控制方法灭菌？ | 1. 产品植入体部分以无菌一次性包装的形式提供， 2. 产品货架寿命为2年。 3. 产品植入体部分不能重复使用。 4. 产品植入体部分灭菌方式为EO灭菌。 | 生物因子 化学因子 | H2.1 H2.2. |
| 9 | 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ | 产品ECU及附件部分预期由护理人员进行常规清洁和消毒。 | 电能 | H1.2 |
| 10 | 医疗器械是否预期改善患者的环境？ | 否 | / | / |
| 11 | 是否进行测量？ | 对脑电信号进行采集，需定期进行校准和维护。 | 功能性 | H3.4 |
| 12 | 医疗器械是否进行分析处理？ | 否 | / | / |
| 13 | 医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ | 否 | / | / |
| 14 | 是否有不希望的能量或物质输出？ | 1. 产品工作时可能产生非预期非电离辐射； 2. 产品可能产生漏电流； 3. 植入体产品工作时可能产生非预期的热量； | 电能 非电离辐射 热能 | H1.2. H1.6 H1.7 |
| 15 | 医疗器械是否对环境影响敏感？ | 运输和贮存环境对产品性能影响； | 化学因子 | H2.2 |
| 16 | 医疗器械是否影响环境？ | 否 | / | / |
| 17 | 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ | 否 | / | / |
| 18 | 是否需要维护和校准？ | - 需要用户和操作者进行校准。 2. 定期会由公司专业技术人员进行维护校准。 | 功能性 | H3.4 |
| 19 | 医疗器械是否包含软件？ | 产品内部包含嵌入式软件，相关更新由本公司专业技术人员进行操作。 电脑端的解码软件由本公司专业技术人员进行安装、验证和更新。 | 功能性 | H3.4 |
| 20 | 医疗器械是否允许获取信息？ | 导出数据的保密性。 | 数据 | H3.1 |
| 21 | 医疗器械储存的信息对患者护理是否关键？ | 医疗器械应用软件由授权用户进行操作。 | 数据 | H3.1 |
| 22 | 医疗器械是否有货架寿命限制？ | PINS/ICU 植入物部分货架寿命为2年。 | 生物因子 | H2.1 |
| 23 | 是否有延时或长期使用效应？ | 有 | 化学因子 功能性 | H2.2 H3.4 |
| 24 | 医疗器械承受何种机械力？ | - PINS植入式脑电采集器植入人体颅骨窗内，ICU植入式脑电处理器放置于胸前皮层下方，PINS和皮层电极间机械力，ICU和PINS连接线间机械力。 | 功能性 | H3.4 |
| 25 | 什么决定医疗器械的寿命期？ | - 植入物材料的防护性能； - 植入式电池的使用寿命； | 功能性 | H3.4 |
| 26 | 医疗器械是否预期一次性使用？ | 产品植入部分为一次性使用，包装为一次性塑封灭菌包装，拆开后无法恢复。 | 生物因子 | H2.1 |
| 27 | 医疗器械是否需要安全地最终停用或处置？ | 产品在植入使用期限到后需要取出。 | 化学因子 | H2.2 |
| 28 | 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或技能？ | 产品预期通过专业医生进行进行手术植入，经过公司专业技术人员进行调试，后期由医护保健人员按照产品说明书使用及进行操作使用，并由专业技术人员进行定期维护。在这期间，会对医生和操作人员进行产品相关的技术培训。 | 功能性 | H3.4 |
| 29 | 如何提供安全信息？ | 1. 产品预期通过专业医生进行进行手术植入，后期由医护保健人员按照产品说明书使用及进行维护，需对相关医生和医护保健人员进行培训； 2. 产品手术植入/.调试/交付均由公司有资质的技术人员进行，并提供必要的培训； 3. 关于植入物的使用预期寿命等信息，在随附文件上进行详细说明，并对操作人员进行维护培训。 | 功能性 | H3.4 |
| 30 | 是否建立或引入新的制造过程？ | 否 | / | / |
| 31.1 | 用户接口设计特性是否可能促成使用错误？ | 产品需通过医护保健人员的辅助操作，进行相关训练，实现最终使用功能。 | 功能性 | H3.4 |
| 31.2 | 医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ | 否 | / | / |
| 31.3 | 医疗器械是否有连接部分或附件？ | 产品植入部分PINS使用导线和ICU连接。 | 功能性 | H3.4 |
| 31.4 | 医疗器械是否有控制接口？ | - 否 | / | / |
| 31.5 | 医疗器械是否显示信息？ | 否 | / | / |
| 31.6 | 医疗器械是否由菜单控制？ | / | / | / |
| 31.7 | 医疗器械的成功使用，是否取决于用户的知识、技能和能力？ | 产品为临床医生手术植入，植入后系统由医生或相关护理人员辅助患者使用。 | / | / |
| 31.8 | 医疗器械是否由特殊需要的人使用？ | 否 | / | / |
| 31.9 | 用户界面能否用于启动未经授权的活动？ | 否 | / | / |
| 32 | 医疗器械是否使用报警系统？ | 否 | / | / |
| 33 | 医疗器械可能以什么方式被误误用(故意与否)？ | 否 | / | / |
| 34 | 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ | 是。该产品ECU部分为便携式使用 | 功能性 | H3.4 |
| 35 | 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ | 否。该产品主要功能为脑电信号采集，不含基本性能。 | / | / |
| 36 | 医疗器械的使用是否有一定程度的自动化程度？ | 否 | / | / |
| 37 | 医疗器械是否产生一个输出，作为确定临床操作的输入？ | 否 | / | / |

## B.2 GB 9706.1-2020 风险关系

| 危险源 | GB 9706.1-2020 风险识别的 章节 | 特征 判定 | 危害描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量危险 |  |  |  | H1 |
| 电能（漏电流） | 8.7 漏电流和患者辅助电流 8.7.1 通用要求 8.7.2 单一故障状态 | 是 | 对患者造成电击危险 | H1.2 |
| 电能（电压） | 8.1电击防护的基本原则 8.2.1 连接到独立电源 8.4.2 可触及部分和应用部分 8.4.3 预期通过插头连接到电源的 ME设备 | 是 | 人员造成电击危险 | H1.2 |
| 电能（电压） | 8.5.1.3 对操作者的防护措施(MOOP) 8.8 绝缘 8.8.3 电介质强度 | 是 | 对操作者造成电击危险 | H1.2 |
| 电能（电压） | 8.5.2 患者连接的隔离 8.5.2.2 B型应用部分 8.8 绝缘 8.8.3 电介质强度 | 是 | 对患者造成电击危险 | H1.2 |
| 电能（电压） | 8.8.4.1 机械强度和耐热 5.7 潮湿预处理 8.8.3 电介质强度 8.7.4 测量 | 是 | 对患者/操作者造成电击危险 | H1.2 |
| 电能（电压） | 11.6.6 ME设备和 ME系统的清洗和消毒 | 是 | 对患者造成电击危险 | H1.2 |
| 热能（高温效应） | 15.4.3.5 过流和过压保护 | 是 | 电池短路可造成着火危险 | H1.7 |
| 热能（高温效应） | 11 对超温和其他危险(源)的防护 11.1.1 正常使用时的最高温度 11.1.2 应用部分的温度 | 是 | ME设备部件超过容许的最高温度 ME设备可能被触及部件超过容许的最高温度 与皮肤接触的 ME设备的应用部分超过容许的最高温度 | H1.7 |
| 热能（高温效应） | 11.2 防火 11.2.1ME设备防火要求的强度和刚度 15.3 机械强度 | 是 | 推力、冲击、坠落、模压应力导致 ME设备外壳防火性能破坏 | H1.7 |
| 热能（高温效应） | 7.3.3 电池 | 是 | 不正确的电池可造成着火危险 | H1.7 |
| 热能（高温效应） | 4.7 ME设备的单一故障状态 | 是 | 单一故障下导致超温 | H1.7 |
| 生物和化学危险 |  |  |  | H2 |
| 化学因子 | 11.6.6 ME 设备和 ME系统的清洗和消毒 | 是 | 清洁剂使用不当，可能会对患者造成皮肤污染 危害 设备报废处理对环境危害 | H2.2 |
| 性能有关的危险 |  |  |  | H3 |
| 功能性（关键性能） | 15.3 机械强度 |  | 推力、冲击、坠落、模压应力导致 ME设备损坏 | H3.4 |
| 功能性（关键性能） | 17 ME设备和 ME系统的电磁兼容性 | 是 | ME设备在预期使用的电磁环境中受到干扰 | H3.4 |

## B.3 GB 16174.1-2024 风险关系

| 危险源 | GB 16174.1-2024 （及部分YY0989.3-2023）风险识别章节 | 特征 判定 | 危害描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量危险 |  |  |  | H1 |
| 声能（超声） | 22有源植入式医疗器械对混合医疗引起变化的防护 | 是 | 植入设备功能性损坏。 | H1.1 |
| 电能（电场） | 21 有源植入式医疗器械对电场直接作用于患者引起变化的防护 | 是 | 植入设备功能性损坏。 | H1.1 |
| 电能（漏电流） | 16 电流对患者造成伤害的防护 | 是 | 与人体接触后，有源植入物ME的植入部分存在非电中性部分。患者体内电流经过组织造成伤害。 | H1.2 |
| 电能（静电放电） | 24有源植入式医疗器械对静电放电造成损坏的防护 24.1有源植入式医疗器械的设计和构造应保证，施加到电动非植入部分的静电放电不会导致不可逆变化 | 是 | 无线充电工作时发生体外设备静电放电，有源植入设备发生功能性损坏。 | H1.2 |
| 电能（电压） | 20有源植入式医疗器械对外部除颤器造成损坏的防护 20.2带有电极导线和电极的有源植入式医疗器械其预期植入于人体躯干的部分应设计成:只要除颤器电极没有直接接触植入部分,患者除颤不会永久影响植入部分。 | 是 | 植入物设备功能性损坏。 | H1.2 |
| 非电离辐射（微波） | 27有源植入式医疗器械对非电离电磁辐射的防护 （YY0989.3-2023） | 是 | 植入物设备功能性损坏。 | H1.6 |
| 热能（高温效应） | 17.1 对患者热伤害的防护 | 是 | 植入物部分温度超过37℃的正常人体外围温度的2℃以上。植入物温度造成患者内部组织灼伤。 | H1.7 |
| 生物和化学危险 |  |  |  | H2 |
| 生物因子 | 14 对有源植入式医疗器械引起的非预期生物效应的防护 | 是 | （细菌、真菌、寄生物、阮病毒、毒素、病毒）对患者造成感染，影响患者健康。 | H2.1 |
| 化学因子 | 19对有源植入式医疗器械引起的非预期作用的防护 19.1有源植入式医疗器械的植入部分在制造商规定的使用寿命期间内,所用材料可能发生的长期渐变不会导致不可接受的风险 | 是 | 植入物部分生物相容性材料长期老化导致对患者造成感染，影响患者健康。 | H2.1 |
| 化学因子 | 25 有源植入式医疗器械对大气压强变化造成损坏的防护 25.1有源植入式医疗器械的植入部分的构造应能够承受运输期间或正常使用期间可能发生的压强变化 | 是 | 植入物部分钛壳内部非生物相容性材料对患者造成感染，影响患者健康。 | H2.1 |
| 化学因子 | 23有源植入式医疗器械对机械力的防护 | 是 | 植入物部分机械冲击导致防护失效，植入物部分钛壳内部非生物相容性材料对患者造成感染，影响患者健康。 | H2.1 |
| 化学因子 | 26有源植入式医疗器械对温度变化造成损坏的防护 | 是 | 植入物部分温度变化造成防护失效，植入物部分钛壳内部非生物相容性材料对患者造成感染，影响患者健康。 | H2.1 |

## B.4 YY/T 1406.1-2016 风险关系（嵌入式软件）

嵌入式软件部分风险识别见下表，电脑端软件风险识别详见文件DHF-G3-3310 软件风险管理报告（独立）。

《YY/T 1406.1-2016 医疗器械软件 第 1 部分:YY/T 0316 应用于医疗器械软件的指南》

| 危险源 | GB 9706.1-2020 风险识别的 章节 | 特征 判定 | 危害描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警和警示 |  |  |  | H5.1 |
| 优先级 低优先级报警掩盖了高优先级报警的显示或可听见的输出 关键报警不持续 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 无线充电对准提示音不连续，无法提供正常报警提示功能 | H5.1.1 |
| 保护性措施 每个报警情形或报警种类的预防措施不清晰没有规定一旦报警解除就取消防护性措施 | / | 否 |  | H5.1.2 |
| 关机/安全模式/恢复 安全模式措施不充分 安全模式措施引发新危险(源) | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 工作状态监测不充分，设备损坏或内部数据丢失。 | H5.1.3 |
| 用户界面 拥挤的或不良的用户界面掩盖“真实的”报警情形 响应报警的动作不清晰 | / | 否 | / | H5.1.4 |
| 运行日志 持续的错误表明有未解决的故障 运行日志报警与错误的患者相关联 | / | 否 | / | H5.1.5 |
| 可听性 背景噪声掩盖了报警声音 报警音量过大以致于操作者找到可替换的方式吏报警失效 声音系统失效并且用户不知道 | / | 否 | / | H5.1.6 |
| 临界电源运行状态 |  |  |  | H5.2 |
| 数据完整性 关机时非易失性的写操作正在进行中 关键参数未被保护导致开启电源重新治疗 运行时潜在的软件异常无意中修改了关键参数 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 嵌入式内部数据被破坏，设备损坏 | H5.2.1 |
| 复位 意外复位后,未能同步组件 持续的复位未被检出，而这可能是即将发生故障的信号 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 内部复位后，设备工作状态无法恢复。 多次自动复位后，未检出错误信息。 | H5.2.2 |
| 恢复 通电初始化时医疗器械无法用于预期用途 通电时非易失性失效--你怎么做? 用户不知道关键参数被恢复到出厂设置 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 数据被恢复到出厂设置，设备状态未上报 | H5.2.3 |
| 电源模式 在低功率状态时,可听功能或其他关键用户界面不可用 低功率转换时,关键中断功能无意中失去 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | 数据被恢复到出厂设置，设备状态未上报 | H5.2.4 |
| 关键用户控制/可用性 |  |  |  | H5.3 |
| 调整/导航/选择 用户界面软件过程处理数值变化,但控制过程得不到新数值 | 14 * 可编程医用电气系统(PEMS) | 是 | ICU无线接口接收到指令后未反馈信息，无法正常工作 | H5.3.1 |
| 数据登录 用户输人了范围之外的值用户输人了范围内但是非预期值 | / | 否 | / | H5.3.2 |
| 可达性 隐藏停止控制带着外科手套时触摸屏控制不起作用 | / | 否 | / | H5.3.3 |
| 屏幕变化 警告“自动地”引起屏幕显示转换 | / | 否 | / | H5.3.4 |
| 用户界面设计 使用的颜色没有考虑到常见的色盲用户不能确定哪些情况会导致报警 | / | 否 | / | H5.3.5 |
| 用户界面设计 使用的颜色没有考虑到常见的色盲用户不能确定哪些情况会导致报警 | / | 否 | / | H5.3.6 |
| 显示 |  |  |  | H5.4 |
| 诊断图像 方向相反 患者关联错误 | / | 否 | / | H5.4.1 |
| 诊断波形 不合适的显示滤波器图形失真、图像变形、缩放比例错误、时间基数错误、有损压缩 | / | 否 | / | H5.4.2 |
| 硬件控制 |  |  |  | H5.5 |
| 算法电机控制 积分饱和、混叠、定时、溢出、端口错误(串行端口/并行端口) | / | 否 | / | H5.5.1 |
| 应用能量 没有在初始时和治疗过程中持续地检验所有的能量“阙值” 安全系统失效但是用户不知道 | / | 否 | / | H5.5.2 |
| 离散 位粘滞 由于轮询间隔以比特为单位的变化未被检出 | / | 否 | / | H5.5.3 |
| 校准/自检检验范围分析校准(专用校准软件) 差的使用说明书没有引导使用者对医疗器械进行正确地校准，导致错误的校准常数在非零信号下,即非预期的袖带或线上压力，或传感器受力,进行了自动校零操作。 | / | 否 | / | H5.5.4 |
| 硬件故障检验 系统检测到硬件故障但没有报告给用户 医疗器械继续在这种条件下使用 通电后硬件故障发生 软件只对供电时硬件故障进行检查 | 电气系统(PEMS) | 是 | 系统未进行定时硬件工作状态检查，影响数据采集的准确性 | H5.5.5 |
| 自动清理 周期中,用户中断了清理或杀毒过程 | / | 否 | / | H5.5.6 |
| 液体输送 检出不适当的标定治疗过程中没有初始地和持续地检验所有的流量液体“阀门” | / | 否 | / | H5.5.7 |
| 生命支持 从未定义安全状态在许多关断路径之外,有一条路径无法禁止中断 生命支持功能没有备份 | / | 否 | / | H5.5.8 |
| 监视 |  |  |  | H5.6 |
| 决策 监控软件中普通模式错误 竟态条件引发错误的决策结果 | / | 否 | / | H5.6.1 |
| 未激活 控制系统不知道监控系统已经关闭子系统 网络化系统登录时的参数未在医疗器械中被激活 | / | 否 | / | H5.6.2 |
| 显示 显示值没有更新但是用户不知道 在两个或更多的优先级执行显示写操作 | / | 否 | / | H5.6.3 |
| 测量 错误的数据采样时间或采样率 | / | 否 | / | H5.6.4 |
| 接口 |  |  |  | H5.7 |
| 不好的参数传递 函数以微升为单位进行量值传递,而驱动系统的期望值是以毫升为单位 不好的指针传递 被传递的指针指向临时的内存区域,但在处理之前内存里的值已经丢失 | 电气系统(PEMS) | 是 | 影响正确的状态信息上报 | H5.7.1 |
| 网络 软件进人死循环,等待主机回应 网络上的医疗器械重“名”导致数据丢失 网络数据处理占据了中央处理机(CPU)处理周期,致使没有资源给安全或预期用途功能使用 | 电气系统(PEMS) | 是 | 影响系统的正常运行 | H5.7.2 |
| 数据 |  |  |  | H5.8 |
| 临床信息 系统访问错误患者记录，而用户界面显示没能使其显而易见 系统以错误的存档方式储存患者数据 | / | 否 | / | H5.8.1 |
| 报告 报告提供错误的数据或以错误的顺序识别或没有单位 | / | 否 | / | H5.8.2 |
| 数据库 由于系统级失效的副作用或未知来 源软件(SOUP)副作用导致数据崩溃 | / | 否 | / | H5.8.3 |
| 数据 |  |  |  |  |
| 临床信息 系统访问错误患者记录,而用户界面显示没能使其显而易见 系统以错误的存档方式储存患者数据 | / | 否 | / | H5.8.4 |
| 数据库 报告提供错误的数据或以错误的顺序识别或没有单位 | / | 否 | / | H5.8.5 |
| 诊断 |  |  |  | H5.9 |
| 决策 伪影侦测指示抑制了显示器上的心脏停跳指示 | / | 否 | / | H5.9.1 |
| 数据转换 运算精度错误导致无效结果运算使用或显示了错误的单位 | / | 否 | / | H5.9.2 |
| 自动的预防性维护 后台诊断临时更改数据但是与此同时应用代码正在检索实际使用的数据后台诊断干扰了正常的时序 | / | 否 | / | H5.9.3 |
| 保密安全 |  |  |  | H5.10 |
| 配置选项 对访问关键配置参数或数据没有保护或保护不充分 | 电气系统(PEMS) | 是 | ICU内部关键配置参数被篡改，影响系统的正常运行。 | H5.10.1 |
| 功能性访问 对访问治疗控制或仪器运行没有保护或保护不充分 | / | 否 | / | H5.10.2 |
| 接口访问 对通过通信接口或网络提交的数据或指令没有保护或保护不充分 | / | 否 | / | H5.10.3 |

## B.5YY/T 1474-2016风险关系（可用性）

|  |  | 危险源 | 特征 判定 | 危害描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.2.1 | 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由用户灭菌,或其他适用的微生物学控制方法? | 灭菌方式没明确说明 | 是 | 患者伤口感染 | H6.1 |
| E.2.2 | 是否进行测量 | 数据信息不容易读取或读错 | 是 | 无法实现相关功能 | H6.2 |
| E.2.3 | 医疗器械是否预期和医药或其他医疗期技术结合使用 | / | 否 | / | H6.3 |
| E.2.4 | 是否有不希望的能量或物质输出 | / | 否 | / | H6.4 |
| E.2.5 | 医疗器械是否对环境影响敏感 | 未说明使用环境 | 是 | 无法实现相关功能 | H6.5 |
| E.2.6 | 医疗器械是否有基本的消耗品或附件 | 未提供手术相关附件 | 是 | 植入设备安装参数不确定导致防护失效或安装失败，患者受到损伤 | H6.6 |
| E.2.7 | 是否必须维护或校准 | 维护信息未明确说明 | 是 | ME设备未达到预期使用效果 | H6.7 |
| E.2.8 | 医疗器械是否有贮存寿命限制 | 未明确货架寿命 | 是 | 设备损坏,患者损伤 | H6.8 |
| E.2.9 | 是否有延时或长期使用效应 | 未明确使用期限 | 是 | 设备损坏,患者损伤 | H6.9 |
| E.2.10 | 医疗器械承受何种机械力 | 未使用规定安装设备 | 否 | 设备损坏,患者损伤 | H6.10 |
| E.2.11 | 医疗器械是否预期一次性使用 | 重复使用一次性使用 | 是 | 设备无法正常使用，患者损伤 | H6.11 |
| E.2.12 | 医疗器械的按照或使用要求专门的培训或技能 | 未提供设备使用的详细步骤要求 | 是 | 设备无法正常使用，患者损伤 | H6.12 |
| E.2.13 | 如何提供安全使用信息 | 未提供给警告注意事项 安全标记信息不清晰 | 是 | 设备损坏,患者损伤 | H6.13 |
| E.2.14 | 用户接口设计特性是否可能促成使用错误 | 用户操作无反馈机制 | 是 | 误操作导致操作错误 | H6.14 |
| E.2.15 | 医疗器械是否在经常分散注意力的环境中使用 | / | 否 | / | H6.15 |
| E.2.16 | 医疗器械是否有连接部件或附件 | 未说明连接部件的连接方式 | 是 | 设备无法正常工作 | H6.16 |
| E.2.17 | 医疗器械是否有控制接口 | / | 否 | / | H6.17 |
| E.2.18 | 医疗器械如何显示信息 | 显示状态信息不清晰 | 是 | 识别信息错误，设备无法正常工作 | H6.18 |
| E.2.19 | 医疗器械是否由菜单控制 | / | 否 | / | H6.19 |
| E.2.20 | 医疗器械是否由特殊需求的人使用 | 未明确使用人群要求 | 是 | 非正确操作,设备无法正常工作 | H6.20 |
| E.2.21 | 医疗器械可能以什么方式被故意的误用 | 未提供适合的手术适应症及禁忌症 | 是 | 不合适的患者进行手术植入，患者损伤 | H6.21 |
| E.2.22 | 医疗器械是否预期移动式或便携式 | 未提供合适的使用安装方式 | 是 | 设备损坏 | H6.22 |

- 附录C：软件安全性等级及软件网络安全等级判定

软件安全性等级是根据软件系统在最不利情况下可能引发的危险或伤害的情况下，为该软件定义一个安全性等级，以便据此进行必要的软件开发过程的风险控制活动。一般可认为医疗器械网络安全的风险级别与所属医疗器械软件的安全性级别相同。在特殊情况下，网络安全的风险级别可低于软件风险级别。

- C.1软件安全性等级判断依据参考以下两种方式：

- YY/T0664-2020 软件的安全性级别定义：C级 可能带来死亡或严重伤害; B级 可能带来不可接受风险，但为不严重的伤害；A级 不会带来危险或伤害，或不可接受的风险；

- 《Guidance for the Content of Premarket submissions for Software Contained in Medical Devices》,具体如下：

注 1：如果对以下任一问题的回答为“是”，软件的安全性级别可能是“C级”。

| 序号 | 问题 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件设备是否适合作为血液建立用电脑软件？ 血液建立用电脑软件是指：预期用于生产血液、血液成分的软件，或指预期用于维护机构内部人员判定供体适用性时或判定是否可以发布血液、血液成分用于输注或深加工时所用的数据。 | 否 |
| 2 | 软件设备是否预期要与某种药品或生物学材料组合使用？ | 否 |
| 3 | 软件设备是否是具有严重安全性级别医疗设备的一个附件？（例如伤害严重等级可能会有4-6级的伤害） | 是 |
| 4 | 在降低相关危险前，软件设备的故障是否会导致患者或用户死亡或受重伤？相关示例包括以下： | 否 |
| 4.a | 软件设备是否控制生命支持/生命维持功能？ | 否 |
| 4.b | 软件设备是否控制潜在的能导致患者或用户死亡或严重伤害的有害能量的传递？例如:放射治疗系统、除颤器，以及切割发生器？ | 否 |
| 4.c | 软件设备是否控制当软件发生错误或功能故障时可能导致死亡或严重伤害的治疗措施的进行？ | 否 |
| 4.d | 软件设备是否提供可直接用于制定治疗决策的信息，如果误用这些信息会导致死亡或严重伤害？ | 否 |
| 4.e | 软件设备是否具有生命体征监护功能，是否提供在威胁生命安全的情况下需要有医疗介入时会发出警报的功能？ | 否 |

注 2：如果对以下任一问题的回答为“是”，软件的安全性级别可能是“B级”。

| 序号 | 问题 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件设备是否是具有中等安全性级别医疗设备的一个附件？（例如伤害严重度等级为2、3级） | / |
| 2 | 在降低相关危险前，软件的故障是否会给患者或用户带来较小的伤害？ | / |
| 3 | 是否会因软件故障或软件的设计缺陷而导致错误的诊断，或是使适当的治疗措施延期发生，而这些事件给患者或用户带来较小的伤害？ | / |

注 3：如果对上述两个表的所有问题的回答都是“否”，则软件的安全性级别可能是“A级”。

经过分析，本产品的软件系统的安全性级别定义为：_C_级。

- 附录D：危害分析工作表

| 编号 | 危险（源） | 事件序列 | 危险情况 | 伤害 | 原因 | 前 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S | O | 风险 |
| H1.1 | 声能 |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.1.3 | 超声 | 误使用治疗级超声 | 植入部分可能会无意中聚集超声波场而导致伤害。 | 植入设备设备损坏，无法使用 | 植入部分无法承受治疗级超声。 | 4 | 3 | ALA |
| H1.1.3 | 超声 | 患者使用超声设备进行医疗诊断 | 植入部分无法承受诊断超声 | 植入设备设备损坏，无法使用 | 植入部分结构设计无法承受超声能量。 | 4 | 5 | ALA |
| H1.2 | 电能 |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.2.2 | 电能（漏电流） | （ECU） 使用ME设备对患者植入设备进行无线充电 | 体外设备导致患者漏电流超标 | 患者受到电击 | 设备正常状态/单一故障状态下漏电流超过标准要求 | 2 | 4 | ALA |
| H1.2.2 | 电能（漏电流） | （ICU/PINS） 植入物植入人体后在体工作 | 植入物引起的的患者体内电流超过标准 | 患者体内电流经过组织造成伤害 | 植入物电中性部分设计问题 | 3 | 4 | ALA |
| H1.2.4 | 电能（静电放电） | （ECU/ICU/PINS） ME设备对植入物进行无线充电时体外设备发生静电放电 | 植入设备发生关键配置数据丢失 | 植入设备设备损坏，需重新进行重要参数配置 | ECU静电放电导致体内植入设备关键配置数据丢失 | 4 | 4 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 未按照规定使用配套电源适配器 | 造成操作人员电击危险 | 操作者受到电击 | 使用电源适配器不符合安全要求 | 2 | 5 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电源适配器设备接入不适当的供电网 | 电源适配器损坏 | 造成操作人员电击危险 | 电源适配器承受额 定输入外的供电 | 2 | 5 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用ME设备对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 造成患者人员电击危险 | 患者受到电击 | 应用部分设计不满足绝缘要求 | 3 | 5 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 造成患者轻微电击危险 | 患者受到轻微电击 | 清洗消毒过程中液体流进电池模块或无线充电模块 | 2 | 3 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用电池模块充电时操作者受到电击 | 造成操作者轻微电击危险 | 操作者轻微电击危险 | 清洗消毒过程中液体流进电池模块 | 2 | 3 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 使用中结构损伤 | 患者受到轻微电击 | 机械强度不足导致使用中结构损伤 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时操作者受到电击 | 使用中结构损伤 | 操作者轻微电击危险 | 机械强度不足导致使用中结构损伤 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 结构外壳高温破坏绝缘 | 患者受到轻微电击 | 结构外壳耐热性能不足 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时操作者受到电击 | 结构外壳高温破坏绝缘 | 操作者轻微电击危险 | 结构外壳耐热性能不足 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 插拔电源时候接触到适配器插脚 | 造成人员电击危险 | 操作者受到电击 | 电源适配器未满足剩余电压要求 | 2 | 3 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 潮湿环境中操作者接触ME设备外部 | 造成人员电击危险 | 操作者/患者受到电击 | 潮湿环境造成绝缘路径破坏 | 2 | 3 | ALA |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时使用了非配套电源适配器 | 电池模块损坏 | 无法充电 | 电源适配器输出电压不合适 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块插入非配套无线充电模块接插接口 | 电池模块损坏 | 无法无线充电 | 电池模块上无线充电模块连接接口插入非配套模块 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 无线充电模块插入非配套接插接口 | 无线充电模块损坏 | 无法无线充电 | 无线充电模块插入非配套接插接口 |  |  |  |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ICU/PINS）对患者进行防除颤 | 植入物设备功能性损坏 | ME设备无法使用 | 植入物设备抗除颤能量不符合要求 | 4 | 2 | ALA |
| H1.6.3 | 非电离辐射（微波） | （ICU/PINS）使用过程中遇到微波辐射干扰 | 植入物设备功能性损坏。 | ME设备无法使用 | 植入物设备抗微波干扰不符合要求 | 3 | 4 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） TRANS正常无线充电使用使用（10min≤t） | TRANS模块表面超过允许的温度 | 患者受到高温灼伤 | TRANS无线充电时表面温度过高 | 3 | 5 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU电池模块正常充电使用时接触（1min≤t）按键接触时间（10s≤t＜1min） | PBANK表面超过允许的温度 | 操作者受到灼伤 | PBANK充电时表面温度过高 | 3 | 5 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU电池模块内部锂电池包负载短路失效 | 电池放电电流过大导致超温 | 患者受到高温灼伤 | ECU内部电路负载短路失效 | 3 | 3 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障） ECU电池模块充电电路失效（IP5306芯片 PIN1和PIN 7短路） | 电池可能造成过充后高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电池可能造成过充 |  |  |  |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障）ECU电池模块充电时电源适配器负载短路 | 电源适配器过热高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电源适配器过流 |  |  |  |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障） ECU电池模块输出负载短路 | 电池可能造成过放过热高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电池模块负载过流 |  |  |  |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU） （单一故障） ICU无线充电时无线充电线圈短路 | 无线充电器高温发热 | 无线充电器损坏，操作者受到高温灼伤 | 无线充电器过载 |  |  |  |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU） （单一故障） ICU无线充电时ICU电源过载 | 无线充电器高温发热 | 无线充电器损坏，操作者受到高温灼伤 | 无线充电器过载 |  |  |  |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU电池模块内部电路失效 | PBANK内部PCBA温度过高 | 患者充电时受到高温灼伤 | PBANK内部电路失效导致电源负载过大 | 3 | 4 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU无线充电模块内部电路失效 | 无线充电模块PCBA温度过高 | 患者充电时受到高温灼伤 | TRANS内部电路失效导致电源负载过大 | 3 | 4 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） 电池模块中锂电池被非授权人员更换或维修 | 电池模块温度过高 | 操作者/患者充电时受到高温灼伤 | 不正确的锂电池更换 | 3 | 4 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） 电池模块中锂电池正常充电 | 电池模块温度过高 | 操作者充电时受到高温灼伤 | 未采用正确的充电电路 | 3 | 4 | ALA |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU/PINS） ICU正常使用及单一故障 | ICU表面温度超过37℃的正常人体外围温度的2℃以上。 | 患者使用时植入部分附近组织受到高温灼伤 | ICU植入物部分超温 | 4 | 4 | ALA |
| H2.1 | 生物因子（细菌、真菌、寄生物、阮病毒、毒素、病毒） | （ICU/PINS） 植入体内 | 患者植入后内部感染 | 患者受到损伤 | 植入物灭菌不彻底 | 3 | 4 | ALA |
| H2.1 | 生物因子（细菌、真菌、寄生物、阮病毒、毒素、病毒） | （ICU/PINS） 植入体内 | 患者植入后内部感染 | 患者受到损伤 | 打开无菌包装后重复使用 | 3 | 2 | ALA |
| H2.1 | 生物因子 | （ECU/ICU/PINS） 报废后处理 | 产生环境污染 | 产生环境污染或生化污染 | 随意丢弃处理 | 2 | 4 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ECU） 清洁剂使用不当 | 患者接触后造成皮肤污染 | 患者受到损伤 | 不规范的清洗和灭菌，导 致物质残留 | 2 | 4 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物灭菌确认不符合要求 | 患者植入后身体受到损害 | 患者中枢神经系统及生殖系统造成损害及 | EO灭菌后解析不充分，EO残留超标 | 3 | 3 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内长期使用 | ICU 植入物部分防护失效 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物部分材料不符合生物相容性要求 | 4 | 3 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内长期使用 | ICU 植入物部分长期使用产生电化学腐蚀现象 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物部分材料不耐电化学腐蚀 |  |  |  |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物运输或使用过程中受到气压影响 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因大气压强变化遭到破坏 | 4 | 3 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内后受到机械力破坏 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因机械力遭到破坏 | 4 | 3 | ALA |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物运输或使用过程中受到温度影响 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因温度变化遭到破坏 | 4 | 4 | ALA |
| H3.4 | 功能性（访问） | （ICU/PINS） 非预期用户访问数据 | ICU由于关键配置数据非预期修改 | ICU功能性损坏 | 非预期用户访问导致关键配置数据修改 | 3 | 3 | ALA |
| H3.4 | 功能性（关键性能） | （ECU） 手持设备跌落/冲击 | ME体外设备无法正常工作 | 影响正常使用 | 机械强度不足导致ME设备损坏 | 3 | 4 | ALA |
| H3.4 | 功能性（关键性能） | （ECU） ME设备在预期使用的电磁环境中受到干扰 | ME体外设备无法正常工作 | 影响正常使用 | 电磁干扰性能不足 | 3 | 4 | ALA |
| H6.1 | 灭菌方式没明确说明 | （ECU） 用户手册未写明清洗灭菌方式 | 患者损伤 | 患者伤口感染 | ME体外设备微生物/细菌超标 | 2 | 3 | ALA |
| H6.2 | 数据信息不容易读取或读错 | （ECU/ICU/PINS） 用户手册未写明采集数据使用方式 | 系统无法正常工作 | 无法实现相关功能 | 未说明配套使用软件 | 2 | 5 | ALA |
| H6.5 | 未说明使用环境 | （ECU/ICU/PINS） 在不合适的环境中使用 | 系统无法正常工作 | 无法实现相关功能 | 未说明相关使用环境要求 | 2 | 5 | ALA |
| H6.6 | 未提供手术相关附件 | （ICU/PINS） 手术安装 | ICU balseal 接口安装问题，防水或固定失效 | ICU balseal 接口固定失效 | 手术安装中未提供相关扭力扳手 | 4 | 4 | ALA |
| H6.7 | 维护信息未明确说明 | （ICU/PINS）正常使用中ME设备配置参数调整 | 信号采集解码效果 | 未达到预期解码使用效果 | 通道参数偏移 | 3 | 4 | ALA |
| H6.8 | 未明确货架寿命 | （ICU/PINS）货架存储 | ICU/PINS超货架寿命使用 | 患者受到感染 | ICU/PINS植入物灭菌包装失效 | 3 | 4 | ALA |
| H6.9 | 未明确使用期限 | （ICU/PINS）超期使用 | ICU/PINS植入后超期使用 | 患者受到损伤 | 植入设备防护失效 | 3 | 4 | ALA |
| H6.9 | 未明确使用期限 | （ECU） 超期使用 | 无线充电器超期使用 | 功能丧失，无法正常提供充电功能 | 超过器件使用寿命 | 3 | 4 | ALA |
| H6.10 | 未使用规定安装设备 | （ICU/PINS）安装时未按照术式要求进行安装 | 植入器械后期使用中脱落 | 患者受到损伤 | 植入器械未安装到位或未正确固定 | 4 | 3 | ALA |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） PINS植入物多次反复使用 | 探头电极受到损伤 | 无法实现正常采集功能 | 电极受到损伤 | 2 | 4 | ALA |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） ICU植入物多次反复使用 | ICU防护失效 | 无法实现正常采集功能 | ICU防护受到损伤 | 2 | 4 | ALA |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） ICU植入物多次反复使用 | ICU/PINS 无菌破坏 | 患者受到感染 | 多次使用导致无菌屏障破坏 | 3 | 3 | ALA |
| H6.12 | 未提供设备使用的详细步骤要求 | （ICU/PINS） PINS植入手术 | 电极受到损伤 | 无法实现正常采集功能 | PINS未按照正确术式安装 | 3 | 4 | ALA |
| H6.12 | 未提供设备使用的详细步骤要求 | （ECU） 未提供体外设备PBANK 和 TRANS 的详细说明步骤或方法 | 电池充电方式不正确 | 无法实现正常采集功能 | 未按照正确方法使用充电套件 | 2 | 4 | ALA |
| H6.13 | 未提供给警告注意事项 安全标记信息不清晰 | （ECU/ICU/PINS） 用户手册未提供必要的安全警告及注意事项 | 未按正确要求进行操作 | 患者受到伤害 | 用户手册警告及注意事项未覆盖可能出现的危险 | 3 | 4 | ALA |
| H6.14 | 用户操作无反馈机制 | （ECU） 用户按键操作错误，多次操作按键 | 误操作按键 | 影响用户体验及操作 | 操作按键未增加反馈机制 | 2 | 4 | ALA |
| H6.14 | 用户操作无反馈机制 | （ECU/ICU） 无线充电未对准 | 无线充电天线未对准 | 影响无线充电性能 | 无线充电对准未增加反馈机制 | 2 | 4 | ALA |
| H6.16 | 未说明连接部件的连接方式 | （ECU） TRANS错误使用 | TRANS模块连接了错误的设备 | TRANS无法正常工作 | 操作者错误连接设备 | 2 | 4 | ALA |
| H6.16 | 未说明连接部件的连接方式 | （ICU/PINS） TRANS错误使用 | 术中导线 接口未安装到位 | 设备无法正常工作 | ICU 导线接口未安装到位 | 2 | 4 | ALA |
| H6.18 | 显示状态信息不清晰 | （ECU） 显示状态信息不清晰 | 未清晰显示PBANK当前状态 | 操作者未明确相关状态，错误使用 | 状态指示接口不明确 | 2 | 4 | ALA |
| H6.20 | 未明确使用人群要求 | （ECU） 未经过培训人员使用 | 非正确操作 | 设备无法正常工作 | 操作方法不熟悉 | 2 | 4 | ALA |
| H6.20 | 未明确使用人群要求 | （ICU/PINS） 无资质人员使用 | 手术安装不正确 | 设备安装问题，对患者产生危害 | 无资质人员进行手术植入 | 3 | 3 | ALA |
| H6.21 | 未提供适合的手术适应症及禁忌症 | 随附文件未提供适合的手术适应症及禁忌症 | 不合适的患者进行手术植入 | 患者受到损伤 | 不合适的患者进行手术植入 | 3 | 3 | ALA |
| H6.22 | 未提供合适的使用安装方式 | （ECU） 无线充电时PBANK放置位置不合理 | PBANK掉落 | ME设备无法正常使用 | PBANK放置位置不合理 | 2 | 4 | ALA |
| H5.1.1 | 报警和警示 | （ECU） 无线充电状态提示音不连续 | TRANS无线充电对准位置不准确 | TRANS不在合适的ICU无线充电位置 | 无合理的提示音指示对准状态 | 2 | 4 | ALA |
| H5.1.3 | 报警和警示 | （ICU/PINS） 关闭电源模式 | ICU进入待机模式时 | ICU内部数据损坏 | 关闭系统电源时未通知NRF MCU操作状态 | 2 | 4 | ALA |
| H5.2.1 | 临界电源运行状态 | （ICU/PINS） 关闭电源模式 | ICU进入待机模式时 | ICU内部数据损坏 | 关机时非易失性的写操作正在进行中 | 2 | 4 | ALA |
| H5.2.2 | 临界电源运行状态 | （ECU） 复位后恢复 | ECU意外复位 | ECU未自动恢复到复位前工作状态 | ICU意外复位未记录当前状态 | 2 | 4 | ALA |
| H5.2.2 | 临界电源运行状态 | （ECU） 多次自动复位 | ECU多次复位 | ECU设备多次复位 | 内部硬件故障 | 3 | 4 | ALA |
| H5.2.3 | 临界电源运行状态 | （ICU） 用户不知道关键参数被恢复到出厂设置 | 关键配置参数修改后无法获得正常功能 | 无法获得准确的通道数据 | 关键配置参数被恢复到出厂设置 | 3 | 4 | ALA |
| H5.2.4 | 临界电源运行状态 | （ICU） ICU在低功率唤醒情况下无法进入关键中断操作 | ICU 无法进入关键中断操作 | 关键中断无响应。 | 系统低功率启动转换时,关键中断功能无意中失去。 | 2 | 4 | ALA |
| H5.3.1 | 调整/导航/选择 | （ICU） ICU无线接口接收到指令后未反馈信息 | 电脑端显示数据和ICU内部参数设置不一致 | 错误显示配置数据 | 未上报关键指令修改确认。 | 2 | 4 | ALA |
| H5.5.5 | 硬件控制 （硬件故障检验） | （ICU） 系统检测到硬件故障未成功上报 | 系统检测到硬件故障但没有报告给用户 | 影响数据采集的准确性 | 系统状态数据上报中断问题 | 3 | 2 | ALA |
| H5.5.5 | 硬件控制 （硬件故障检验） | （ICU） 系统未进行定时硬件工作状态检查 | 硬件工作在非正常状态 | 影响数据采集的准确性 | 未进行定时硬件工作状态检查 | 2 | 4 | ALA |
| H5.7.1 | 接口（不好的参数传递 ） | （ICU） 系统上报状态数据时未用一致参数定义 | 不正确的参数上报 | 影响正确的状态信息上报 | 未使用同一参数通信协议 | 3 | 4 | ALA |
| H5.7.2 | 接口（网络） | （ICU） ICU 网络连接未作限制 | 错误的电脑连接 | 影响系统的正常运行 | ICU蓝牙连接未作连接认证 | 2 | 5 | ALA |
| H5.10.1 | 保密安全（对访问关键配置参数或数据没有保护或保护不充分） | （ICU） ICU内部关键配置参数被篡改 | ICU工作在非正常状态 | 影响系统的正常运行 | ICU内部关键配置参数被误操作篡改 | 3 | 2 | ALA |

- 附录E：风险措施控制验证记录表

| 编号 | 危险（源） | 事件序列 | 危险情况 | 伤害 | 原因 | 前 |  |  | 风险控制措施 | 后 |  |  | 参考文件 | 受益风险分析（欧盟市场） | 是否产生新的风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S | O | 风险 |  | S | O | 风险 |  |  |  |
| H1.1 | 声能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.1.3 | 超声 | 误使用治疗级超声 | 植入部分可能会无意中聚集超声波场而导致伤害。 | 植入设备设备损坏，无法使用 | 植入部分无法承受治疗级超声。 | 4 | 3 | ALA | 在随附文件增加警告：有源植入式医疗器械的植入部分不应暴露于治疗级超声能量情况下。 | 2 | 1 | ALA | TBD |  | 否 |
| H1.1.3 | 超声 | 患者使用超声设备进行医疗诊断 | 植入部分无法承受诊断超声 | 植入设备设备损坏，无法使用 | 植入部分结构设计无法承受超声能量。 | 4 | 5 | ALA | 1. 植入部分（ICU和PINS）采用硬质外壳设计，内部支撑结构设计； 2. 设计满足超声波诊断级能量照射防护测试（GBT 16174.1 的22.1 ） | 1 | 5 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2 | 电能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1.2.2 | 电能（漏电流） | （ECU） 使用ME设备对患者植入设备进行无线充电 | 体外设备导致患者漏电流超标 | 患者受到电击 | 设备正常状态/单一故障状态下漏电流超过标准要求 | 2 | 4 | ALA | - 进行漏电流验证测试。（GB 9706.1-2020的8.7） | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.2 | 电能（漏电流） | （ICU/PINS） 植入物植入人体后在体工作 | 植入物引起的的患者体内电流超过标准 | 患者体内电流经过组织造成伤害 | 植入物电中性部分设计问题 | 3 | 4 | ALA | - PINS设计考虑供电线路绝缘性； - 设备符合电中性测试（GBT16174.1 的16.2 ） | 1 | 3 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.4 | 电能（静电放电） | （ECU/ICU/PINS） ME设备对植入物进行无线充电时体外设备发生静电放电 | 植入设备发生关键配置数据丢失 | 植入设备设备损坏，需重新进行重要参数配置 | ECU静电放电导致体内植入设备关键配置数据丢失 | 4 | 4 | ALA | - 2.有源植入设备应满足施加到电动非植入部分的静电放电不会导致不可逆变化（GBT 16174.1 的24.1 ） | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 未按照规定使用配套电源适配器 | 造成操作人员电击危险 | 操作者受到电击 | 使用电源适配器不符合安全要求 | 2 | 5 | ALA | - 选用具备医疗安规证书的电源适配器； - 在说明书中增加警告，使用ME设备配套电源适配器； - 设备符合绝缘测试要求。（GB 9706.1-2020的8.8）。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电源适配器设备接入不适当的供电网 | 电源适配器损坏 | 造成操作人员电击危险 | 电源适配器承受额 定输入外的供 电 | 2 | 5 | ALA | 1.适配器上标记： a. 额定供电电压或额定电压范围。 b. 额定供电频率或额定频率范围 c. 额定电流或功率 d. 额定输出 2.随附文件上标明所需满足的网电源要求 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用ME设备对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 造成患者人员电击危险 | 患者受到电击 | 应用部分设计不满足绝缘要求 | 3 | 5 | ALA | - 设备符合绝缘测试要求。（GB 9706.1-2020的8.8）。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 造成患者轻微电击危险 | 患者受到轻微电击 | 清洗消毒过程中液体流进电池模块或无线充电模块 | 2 | 3 | ALA | - 使用说明书标明正确清洗或消毒方法及相关警告； - 结构设计确保清洗和消毒不会破坏基本安全。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时操作者受到电击 | 造成操作者轻微电击危险 | 操作者轻微电击危险 | 清洗消毒过程中液体流进电池模块 | 2 | 3 | ALA | - 使用说明书标明正确清洗或消毒方法及相关警告； - 结构设计确保清洗和消毒不会破坏基本安全。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 使用中结构损伤 | 患者受到轻微电击 | 机械强度不足导致使用中结构损伤 | 2 | 3 | ALA | - 结构设计保证无线充电器通过机械强度测试（推力/冲击/坠落/模压应力测试）。（GB 9706.1-2020的15.3） | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时操作者受到电击 | 使用中结构损伤 | 操作者轻微电击危险 | 机械强度不足导致使用中结构损伤 | 2 | 3 | ALA | - 结构设计保证电池模块/电源适配器通过机械强度测试（推力/冲击/坠落/模压应力测试）。（GB 9706.1-2020的15.3） | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 使用无线充电器对患者植入设备进行无线充电时患者受到电击 | 结构外壳高温破坏绝缘 | 患者受到轻微电击 | 结构外壳耐热性能不足 | 2 | 3 | ALA | - 结构设计保证无线充电器外壳材料通过耐热球压实验测试（GB 9706.1-2020的8.8.4.1） | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时操作者受到电击 | 结构外壳高温破坏绝缘 | 操作者轻微电击危险 | 结构外壳耐热性能不足 | 2 | 3 | ALA | - 结构设计保证电池模块外壳材料通过耐热球压实验测试（GB 9706.1-2020的8.8.4.1） | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 插拔电源时候接触到适配器插脚 | 造成人员电击危险 | 操作者受到电击 | 电源适配器未满足剩余电压要求 | 2 | 3 | ALA | - 选用具备医疗安规证书的电源适配器； - 在说明书中增加警告，使用ME设备配套电源适配器； - 符合剩余电压测试要求（GB 9706.1-2020的8.4.3）。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 潮湿环境中操作者接触ME设备外部 | 造成人员电击危险 | 操作者/患者受到电击 | 潮湿环境造成绝缘路径破坏 | 2 | 3 | ALA | - 随附文件中标明使用环境要求； - 满足潮湿预处理后绝缘测试要求（GB 9706.1-2020的8.8）。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块充电时使用了非配套电源适配器 | 电池模块损坏 | 无法充电 | 电源适配器输出电压不合适 | 3 | 3 | ALA | - 在说明书中增加警告，使用ME设备配套电源适配器； - 在电池模块中增加超压保护电路； | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 电池模块插入非配套无线充电模块接插接口 | 电池模块损坏 | 无法无线充电 | 电池模块上无线充电模块连接接口插入非配套模块 | 3 | 3 | ALA | - 在说明书中增加警告，电池模块上无线充电模块接口只能插入对应无线充电模块； - 在电池模块中增加电源短路保护和电源防反保护电路； | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ECU） 无线充电模块插入非配套接插接口 | 无线充电模块损坏 | 无法无线充电 | 无线充电模块插入非配套接插接口 | 3 | 3 | ALA | - 在说明书中增加警告，电池模块上无线充电模块接口只能插入对应无线充电模块； - 无线充电模块电源输入增加超压保护电路。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.2.5 | 电能（电压） | （ICU/PINS）对患者进行防除颤 | 植入物设备功能性损坏 | ME设备无法使用 | 植入物设备抗除颤能量不符合要求 | 4 | 2 | ALA | - 设备符合除颤试验测试。（GBT16174.1 的20.2 ） | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.6.3 | 非电离辐射（微波） | （ICU/PINS）使用过程中遇到微波辐射干扰 | 植入物设备功能性损坏。 | ME设备无法使用 | 植入物设备抗微波干扰不符合要求 | 3 | 4 | ALA | - 设备符合电磁辐射的防护试验测试。（YY0989.3-2023 的27 ） | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） TRANS正常无线充电使用使用（10min≤t） | TRANS模块表面超过允许的温度 | 患者受到高温灼伤 | TRANS无线充电时表面温度过高 | 3 | 5 | ALA | - 结构设计时无线充电面使用塑料材质。 - 无线充电模块使用防火外壳，材料满足V0要求。（GB 9706.1-2020的11.3） - TRANS 表面温度不超过43℃限值。 - （GB 9706.1-2020的11.1.1） | 1 | 5 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU电池模块正常充电使用时接触（1min≤t），按键接触时间 （10s≤t＜1min） | PBANK表面超过允许的温度 | 操作者受到灼伤 | PBANK充电时表面温度过高 | 3 | 5 | ALA | - 结构设计时PBANK使用塑料材质； - 电池模块使用防火外壳，材料满足V0要求。（GB 9706.1-2020的11.3） - BANK表面温度不超过48℃限值。BANK按键表面温度不超过60℃限值。（GB 9706.1-2020的11.1.1） | 1 | 5 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障）ECU电池模块内部锂电池包负载短路失效 | 电池放电电流过大导致超温 | 患者受到高温灼伤 | ECU内部电路负载短路失效 | 3 | 3 | ALA | - 锂电池包内置过流保护板； - 锂电池包通过28164认证； - 电路增加熔断保险丝。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障） ECU电池模块充电电路失效（IP5306芯片 PIN1和PIN 7短路） | 电池可能造成过充后高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电池可能造成过充 | 3 | 3 | ALA | - 电池模块内置电池具备过冲保护功能； - 增加限流IC及Fuse，单一故障时充电电流不超过允许值； | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障）ECU电池模块充电时电源适配器负载短路 | 电源适配器过热高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电源适配器过流 | 3 | 3 | ALA | - 单一故障时电源适配器温升不超过安全限定值。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） （单一故障） ECU电池模块输出负载短路 | 电池可能造成过放过热高温 | 操作者受到高温灼伤 | 电池模块负载过流 | 3 | 3 | ALA | - 锂电池包具备过流保护功能； - 电池模块中输出增加过流保护IC。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU） （单一故障） ICU无线充电时无线充电线圈短路 | 无线充电器高温发热 | 无线充电器损坏，操作者受到高温灼伤 | 无线充电器过载 | 3 | 3 | ALA | - 无线充电器设计匹配功能，检测到负载异常关闭无线功率输出。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU） （单一故障） ICU无线充电时ICU电源过载 | 无线充电器高温发热 | 无线充电器损坏，操作者受到高温灼伤 | 无线充电器过载 | 3 | 3 | ALA | - 无线充电器设计功率输出限制，防止过温。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU电池模块内部电路失效 | PBANK内部PCBA温度过高 | 患者充电时受到高温灼伤 | PBANK内部电路失效导致电源负载过大 | 3 | 4 | ALA | - 电源设计短路保护机制； - 监测整体电源负载，超过阈值关闭电源； | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） ECU无线充电模块内部电路失效 | 无线充电模块PCBA温度过高 | 患者充电时受到高温灼伤 | TRANS内部电路失效导致电源负载过大 | 3 | 4 | ALA | - 监测PBANK负载电源电流，电流异常关闭电源； - 监测TRANS模块温度，超过温度阈值关闭PBANK供电。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） 电池模块中锂电池被非授权人员更换或维修 | 电池模块温度过高 | 操作者/患者充电时受到高温灼伤 | 不正确的锂电池更换 | 3 | 4 | ALA | - 在随附文件中加入相关警告； - 培训操作人员时增加相关警告。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ECU） 电池模块中锂电池正常充电 | 电池模块温度过高 | 操作者充电时受到高温灼伤 | 未采用正确的充电电路 | 3 | 4 | ALA | - 设计时采用合适的的锂电池充电芯片； - 充电恒压模式为4.2V，符合锂电池要求。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H1.7.2 | 热能（高温效应） | （ICU/PINS） ICU正常使用及单一故障 | ICU表面温度超过37℃的正常人体外围温度的2℃以上。 | 患者使用时植入部分附近组织受到高温灼伤 | ICU植入物部分超温 | 4 | 4 | ALA | - 电路设计待机 MCU 监测钛壳表面温度，遇到异常超温情况关闭电源； | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.1 | 生物因子（细菌、真菌、寄生物、阮病毒、毒素、病毒） | （ICU/PINS） 植入体内 | 患者植入后内部感染 | 患者受到损伤 | 植入物灭菌不彻底 | 3 | 4 | ALA | - 明确灭菌方案（EO灭菌）； - 使用GB18279 确 认 过 的 灭 菌 过 程进行灭菌； - 随附文件上标明使用有效期。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.1 | 生物因子（细菌、真菌、寄生物、阮病毒、毒素、病毒） | （ICU/PINS） 植入体内 | 患者植入后内部感染 | 患者受到损伤 | 打开无菌包装后重复使用 | 3 | 2 | ALA | - 明确灭菌方案（EO灭菌）； - 使用GB18279 确 认 过 的 灭 菌 过 程进行灭菌； - 在随附文件上规定有源植入物为一次性使用ME设备，不可重复使用。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.1 | 生物因子 | （ECU/ICU/PINS） 报废后处理 | 产生环境污染 | 产生环境污染或生化污染 | 随意丢弃处理 | 2 | 4 | ALA | - 随附文件中注明ME设备的处理方式。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ECU） 清洁剂使用不当 | 患者接触后造成皮肤污染 | 患者受到损伤 | 不规范的清洗和灭菌，导 致物质残留 | 2 | 4 | ALA | - 随附文件上规定清洁灭菌方法。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物灭菌确认不符合要求 | 患者植入后身体受到损害 | 患者中枢神经系统及生殖系统造成损害及 | EO灭菌后解析不充分，EO残留超标 | 3 | 3 | ALA | - 明确灭菌方案（EO灭菌）； - 使用GB18279 确 认 过 的 灭 菌 过 程进行灭菌； - 进行灭菌方案确认后检测EO残留； | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内长期使用 | ICU 植入物使用了非生物相容材料 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物部分材料不符合生物相容性要求 | 4 | 3 | ALA | - 与人体组织接触部件选用生物相容性材料满足使用寿命要求； - 按照GBT 16886进行生物学评价 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内长期使用 | ICU 植入物部分长期使用产生电化学腐蚀现象 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物部分材料不耐电化学腐蚀 | 4 | 3 | ALA | - 使用钛/金等耐电化学腐蚀材料。 - 按照GBT 16886进行生物学评价 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物运输或使用过程中受到气压影响 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因大气压强变化遭到破坏 | 4 | 3 | ALA | - 满足正常使用和运输环境测试试验要求； - 在随附文件中标明运输和使用中气压范围要求。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入体内后受到机械力破坏 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因机械力遭到破坏 | 4 | 3 | ALA | - 进行机械力防护测试，满足（GBT16174.1 的23 ） | 1 | 3 | ACC | TBD |  | 否 |
| H2.2 | 化学因子 | （ICU/PINS） 植入物运输或使用过程中受到温度影响 | 植入物部分防护受到到破坏 | 患者造成感染，影响患者健康。 | 植入物气密性因温度变化遭到破坏 | 4 | 4 | ALA | - 满足正常使用和运输环境测试试验要求； - 在随附文件中标明运输和使用温度范围要求。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H3.4 | 功能性（访问） | （ICU/PINS） 非预期用户访问数据 | ICU由于关键配置数据非预期修改 | ICU功能性损坏 | 非预期用户访问导致关键配置数据修改 | 3 | 3 | ALA | - 使用专有协议访问ICU，蓝牙接入连接使用连接认证方式确保安全访问。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H3.4 | 功能性（关键性能） | （ECU） 手持设备跌落/冲击 | ME体外设备无法正常工作 | 影响正常使用 | 机械强度不足导致ME设备损坏 | 3 | 4 | ALA | 结构设计满足机械强度要求要求；（ GB 9706.1-2020的15.3 可穿戴/可携带的ME设备要求） | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H3.4 | 功能性（关键性能） | （ECU） ME设备在预期使用的电磁环境中受到干扰 | ME体外设备无法正常工作 | 影响正常使用 | 电磁干扰性能不足 | 3 | 4 | ALA | - ME 体外设备需满足电磁抗干扰测试。（ YY 9706.102-2021 ） | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.1 | 灭菌方式没明确说明 | （ECU） 用户手册未写明清洗灭菌方式 | 患者损伤 | 患者伤口感染 | ME体外设备微生物/细菌超标 | 2 | 3 | ALA | - 在随附文件上注明维护清洗方式。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.2 | 数据信息不容易读取或读错 | （ECU/ICU/PINS） 用户手册未写明采集数据使用方式 | 系统无法正常工作 | 无法实现相关功能 | 未说明配套使用软件 | 2 | 5 | ALA | - 用户手册上说明配套使用软件及相关培训要求。 - 增加技术售后培训环节。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.5 | 未说明使用环境 | （ECU/ICU/PINS） 在不合适的环境中使用 | 系统无法正常工作 | 无法实现相关功能 | 未说明相关使用环境要求 | 2 | 5 | ALA | - 用户手册上标明相关使用环境要求及注意事项。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.6 | 未提供手术相关附件 | （ICU/PINS） 手术安装 | ICU balseal 接口安装问题，防水或固定失效 | ICU balseal 接口固定失效 | 手术安装中未提供相关扭力扳手 | 4 | 4 | ALA | - 灭菌包装中提供经过参数验证的扭力扳手附件。 - 随附文件中标明必须使用随附配套扭力扳手用作接口固定要求警告。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.7 | 维护信息未明确说明 | （ICU/PINS）正常使用中ME设备配置参数调整 | 信号采集解码效果 | 未达到预期解码使用效果 | 通道参数偏移 | 3 | 4 | ALA | - 用户手册上标明维护周期和方式，维护人员定期检查维护设备相关参数。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.8 | 未明确货架寿命 | （ICU/PINS）货架存储 | ICU/PINS超货架寿命使用 | 患者受到感染 | ICU/PINS植入物灭菌包装失效 | 3 | 4 | ALA | - 灭菌包装标签上增加货架有效期； - 随附文件上增加警告。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.9 | 未明确使用期限 | （ICU/PINS）超期使用 | ICU/PINS植入后超期使用 | 患者受到损伤 | 植入设备防护失效 | 3 | 4 | ALA | - 随附文件上增加有效期警告； - 随附文件上增加定期随访跟踪维护要求。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.9 | 未明确使用期限 | （ECU） 超期使用 | 无线充电器超期使用 | 功能丧失，无法正常提供充电功能 | 超过器件使用寿命 | 3 | 4 | ALA | - 随附文件上增加有效期警告； | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.10 | 未使用规定安装设备 | （ICU/PINS）安装时未按照术式要求进行安装 | 植入器械后期使用中脱落 | 患者受到损伤 | 植入器械未安装到位或未正确固定 | 4 | 3 | ALA | - 在术式要求中说明安装及固定方式。 | 1 | 3 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） PINS植入物多次反复使用 | 探头电极受到损伤 | 无法实现正常采集功能 | 电极受到损伤 | 2 | 4 | ALA | - 用户手册上标明PINS不可二次重复灭菌及二次使用 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） ICU植入物多次反复使用 | ICU防护失效 | 无法实现正常采集功能 | ICU防护受到损伤 | 2 | 4 | ALA | - 用户手册上标明ICU不可二次重复灭菌及二次使用 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.11 | 重复使用一次性使用 | （ICU/PINS） ICU植入物多次反复使用 | ICU/PINS 无菌破坏 | 患者受到感染 | 多次使用导致无菌屏障破坏 | 3 | 3 | ALA | - 用户手册上标明ICU不可二次重复灭菌及二次使用 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.12 | 未提供设备使用的详细步骤要求 | （ICU/PINS） PINS植入手术 | 电极受到损伤 | 无法实现正常采集功能 | PINS未按照正确术式安装 | 3 | 4 | ALA | - 提供相关的术式资料作为手术要求。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.12 | 未提供设备使用的详细步骤要求 | （ECU） 未提供体外设备PBANK 和 TRANS 的详细说明步骤或方法 | 电池充电方式不正确 | 无法实现正常采集功能 | 未按照正确方法使用充电套件 | 2 | 4 | ALA | - 随附文件中提供相关详细的使用方式及指示说明。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.13 | 未提供给警告注意事项 安全标记信息不清晰 | （ECU/ICU/PINS） 用户手册未提供必要的安全警告及注意事项 | 未按正确要求进行操作 | 患者受到伤害 | 用户手册警告及注意事项未覆盖可能出现的危险 | 3 | 4 | ALA | - 用户手册明确安全相关的警示及注意事项 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.14 | 用户操作无反馈机制 | （ECU） 用户按键操作错误，多次操作按键 | 误操作按键 | 影响用户体验及操作 | 操作按键未增加反馈机制 | 2 | 4 | ALA | - 增加按键反馈机制，通过指示灯指示按键反馈； - 在随附文件内增加说明。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.14 | 用户操作无反馈机制 | （ECU/ICU） 无线充电未对准 | 无线充电天线未对准 | 影响无线充电性能 | 无线充电对准未增加反馈机制 | 2 | 4 | ALA | - 无线充电时增加对准反馈机制，通过ECU上蜂鸣器反馈对准状态。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.16 | 未说明连接部件的连接方式 | （ECU） TRANS错误使用 | TRANS模块连接了错误的设备 | TRANS无法正常工作 | 操作者错误连接设备 | 2 | 4 | ALA | - 在说明书上标明TRANS和PBANK的连接方式及操作流程 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.16 | 未说明连接部件的连接方式 | （ICU/PINS） TRANS错误使用 | 术中导线 接口未安装到位 | 设备无法正常工作 | ICU 导线接口未安装到位 | 2 | 4 | ALA | - 随附文件标明ICU接口的安装方式。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.18 | 显示状态信息不清晰 | （ECU） 显示状态信息不清晰 | 未清晰显示PBANK当前状态 | 操作者未明确相关状态，错误使用 | 状态指示接口不明确 | 2 | 4 | ALA | - PBANK 上区分本身电池状态和无线充电状态。4颗LED指示PBANK电池状态/双色LED指示无线充电状态； - 随附文件说明相关状态指示。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.20 | 未明确使用人群要求 | （ECU） 未经过培训人员使用 | 非正确操作 | 设备无法正常工作 | 操作方法不熟悉 | 2 | 4 | ALA | - 操作人员进行培训； - 随附文件上说明相关操作人员要求。 | 2 | 1 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.20 | 未明确使用人群要求 | （ICU/PINS） 无资质人员使用 | 手术安装不正确 | 设备安装问题，对患者产生危害 | 无资质人员进行手术植入 | 3 | 3 | ALA | - 进行相关手术安装流程培训； - 随附文件上要求相关资质人员进行手术安装。 | 1 | 3 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.21 | 未提供适合的手术适应症及禁忌症 | 随附文件未提供适合的手术适应症及禁忌症 | 不合适的患者进行手术植入 | 患者受到损伤 | 不合适的患者进行手术植入 | 3 | 3 | ALA | - 随附文件中明确手术适应症及禁忌症。 | 1 | 3 | ACC | TBD |  | 否 |
| H6.22 | 未提供合适的使用安装方式 | （ECU） 无线充电时PBANK放置位置不合理 | PBANK掉落 | ME设备无法正常使用 | PBANK放置位置不合理 | 2 | 4 | ALA | - 设计TRANS及PBANK在患者固定方式； - 随附文件说明无线充电时安装方式。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.1.1 | 报警和警示 | （ECU） 无线充电状态提示音不连续 | TRANS无线充电对准位置不准确 | TRANS不在合适的ICU无线充电位置 | 无合理的提示音指示对准状态 | 2 | 4 | ALA | - 打开无线充电器后，充电器以固定频率提示为对准状态，待无线充电天线到达合适位置后，发出充电对准提示音。 | 1 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.1.3 | 报警和警示 | （ICU/PINS） 关闭电源模式 | ICU进入待机模式时 | ICU内部数据损坏 | 关闭系统电源时未通知NRF MCU操作状态 | 2 | 4 | ALA | - 进行系统电源管理时通知NRF MCU系统电源状态，防止关机时进行内部读写操作。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.2.1 | 临界电源运行状态 | （ICU/PINS） 关闭电源模式 | ICU进入待机模式时 | ICU内部数据损坏 | 关机时非易失性的写操作正在进行中 | 2 | 4 | ALA | - 进行系统电源管理时通知NRF MCU系统电源状态，防止关机时进行内部读写操作。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.2.2 | 临界电源运行状态 | （ECU） 复位后恢复 | ECU意外复位 | ECU未自动恢复到复位前工作状态 | ICU意外复位未记录当前状态 | 2 | 4 | ALA | - ICU NRF MCU记录当前工作状态参数，待复位后自动恢复至前期工作状态。 | 2 | 2 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.2.2 | 临界电源运行状态 | （ECU） 多次自动复位 | ECU多次复位 | ECU设备多次复位 | 内部硬件故障 | 3 | 4 | ALA | - ICU NRF MCU记录多次复位后错误LOG，上报状态后待机MCU后关闭电源。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.2.3 | 临界电源运行状态 | （ICU） 用户不知道关键参数被恢复到出厂设置 | 关键配置参数修改后无法获得正常功能 | 无法获得准确的通道数据 | 关键配置参数被恢复到出厂设置 | 3 | 4 | ALA | - 上报相关警示信息，提示后续操作要求。 - 2.，在随附文件上标明相关操作方法。 | 1 | 4 | ACC | TBD |  | 否 |
| H5.2.4 | 临界电源运行状态 | （ICU） ICU在低功率唤醒情况下无法进入关键中断操作 | ICU 无法进入关键中断操作 | 关键中断无响应。 | 系统低功率启动转换时,关键中断功能无意中失去。 | 2 | 4 | ALA | - 系统设计采用单独电源管理MCU，启动时对NRF MCU 重新上电启动。 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.3.1 | 调整/导航/选择 | （ICU） ICU无线接口接收到指令后未反馈信息 | 电脑端显示数据和ICU内部参数设置不一致 | 错误显示配置数据 | 未上报关键指令修改确认。 | 2 | 4 | ALA | - ICU收到控制指令后进行确认上报。 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.5.5 | 硬件控制 （硬件故障检验） | （ICU） 系统检测到硬件故障未成功上报 | 系统检测到硬件故障但没有报告给用户 | 影响数据采集的准确性 | 系统状态数据上报中断问题 | 3 | 2 | ALA | - 系统检测到硬件故障后以高优先级上报。 | 1 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.5.5 | 硬件控制 （硬件故障检验） | （ICU） 系统未进行定时硬件工作状态检查 | 硬件工作在非正常状态 | 影响数据采集的准确性 | 未进行定时硬件工作状态检查 | 2 | 4 | ALA | - 以定时检查硬件工作参数（关键电压/电流/温度）并判断后上报工作状态。 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.7.1 | 接口（不好的参数传递 ） | （ICU） 系统上报状态数据时未用一致参数定义 | 不正确的参数上报 | 影响正确的状态信息上报 | 未使用同一参数通信协议 | 3 | 4 | ALA | - 使用统一的数据通信协议格式定义。 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.7.2 | 接口（网络） | （ICU） ICU 网络连接未作限制 | 错误的电脑连接 | 影响系统的正常运行 | ICU蓝牙连接未作连接认证 | 2 | 5 | ALA | - 软件设置连接认证 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |
| H5.10.1 | 保密安全（对访问关键配置参数或数据没有保护或保护不充分） | （ICU） ICU内部关键配置参数被篡改 | ICU工作在非正常状态 | 影响系统的正常运行 | ICU内部关键配置参数被误操作篡改 | 3 | 2 | ALA | - 关键参数修改使用独立的配置软件或权限管理。 | 2 | 2 |  | TBD |  | 否 |