XXXX产品网络安全风险分析

DHF-OPT-20X9

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首次编制 |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.2.1 定义	4

1.2.2 缩略语	4

1.3 参考文件	4

2 网络风险管理小组	4

3 风险可接受准则	5

3.1.1 发生概率（O）等级的评定准则	5

3.1.2 严重度（S）等级的评定准则	5

3.1.3 软件安全性等级	6

3.1.4 风险可接受的评定准则	6

4 网络安全能力清单	7

5 网络安全风险分析表	12

6 未决事项	14

介绍

目的

本文档描述植入式可充电脑机接口系统整个项目潜在的网络安全风险因素，针对影响项目的关键因素，制定风险对策，通过信息反馈，进一步改进项目前期工作，为项目决策者提供全面信息，以做出客观、科学的决策。

范围

本文档适用于植入式可充电脑机接口系统产品。

定义

缩略语

| 名词或缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| DHF | 设计历史文档 |
| R&D | 产品研发 |
| QMS | 质量管理体系 |
| CCB | 变更控制委员会 |

参考文件

- YY/T 0316-2016 医疗器械-风险管理对医疗器械的应用

- YY/T0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程

- 《XXXX 风险管理控制程序》

网络风险管理小组

| 姓名 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 研发部 |  | 网络安全风险管理组长，负责组织网络安全风险管理活动，识别网络安全风险，制定控制措施，实施和验证控制措施。 |
| 研发部 |  | 识别网络安全风险，制定和评估控制措施的合理性。 |
| 研发部 |  | 通过IT技术，提供安全性软件、常规杀毒软件，落实网络安全风险措施。 |
| 管理者代表 |  | 负责评审网络安全风险管理活动，并保证过程合规性。 |
| 采购部 |  | 落实现成软件采购相关的网络安全风险措施。 |
| 质量部 |  | 参与网络安全的风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价等活动，评审网络安全风险管理文档。 |

风险可接受准则

发生概率（O）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 概率 （10年使用寿命共使用10000次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 几乎不可能 | ≤0.001% |
| 2 | 极少 | ＞0.001%和≤0.005% |
| 3 | 很少 | ＞0.005%和≤0.01% |
| 4 | 较少 | ＞0.01%和≤0.05% |
| 5 | 一般 | ＞0.05%和≤0.1% |
| 6 | 中高 | ＞0.1%和≤0.5% |
| 7 | 较高 | ＞0.5%和≤1% |
| 8 | 很高 | ＞1%和≤5% |
| 9 | 极高 | ＞5%和≤10% |
| 10 | 几乎一定 | ＞10% |

严重度（S）等级的评定准则

| 等级 | 定性描述 | 对制造/组装过程的影响 | 对用户的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无影响或对操作员造成轻微不便利。 | 使用前器械损坏，不使用已损坏的器械。 不影响器械使用的损坏或功能异常。 对患者无影响。 |
| 2 | 很低 | 无需返工，轻微延长工时，不影响下游过程； 无零部件损坏或报废。 | 设备功能异常轻微影响手术时间。 操作舒适度降低轻微影响手术时间。 患者暂时轻微不适。 |
| 3 | 低 | 当前工序内返工，显著延长工时。 轻微影响下游过程。 次要零部件损坏或报废。 | 不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 显著延长手术时间。 组织轻微损伤。 血管轻微出血。 |
| 4 | 中等 | 脱线返工，严重影响下游过程。 重要零部件、产品损坏或报废。 设备、工装或夹具的轻微损伤。 | 要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤，如： 全身感染、炎症。 使用时器械损坏,从微创伤手术改为传统开腔手术。 |
| 5 | 高 | 大量返工或流水线停止。 设备、机器、工装或夹具损坏。 对操作者有危害。 | 永久性损伤或危机生命的伤害。 不可恢复的伤害。 |
| 6 | 很高 | 对操作者产生严重或致命的危害。 | 由于医疗器械的失效导致的死亡 |

软件安全性等级

根据IEC 62304:2015,每个软件系统必须设定软件安全级别A、 B或C，软件安全级别是依据由于软件系统所导致对病人、操作人员或其他人员的伤害的严重性而定的。

软件安全性等级

风险可接受的评定准则

| 发生概率（O） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重度（S） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA |
| 2 | ACC | ACC | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA |
| 3 | ALA | ALA | ALA | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 4 | ALA | ALA | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 5 | ALA | ALA | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| 6 | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
| □：风险不可接受（(N/ACC） ：风险可接受，应尽可能将风险降到最低 （ALA） □：风险可接受，可忽略（ACC） （注意：产品包含欧盟目标市场时，建议只分为可接受风险和不可接受风险两类），因为欧美无论风险大小，都必须尽可能的采取措施，降低风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

网络安全能力清单

| 序号 | 技术要求 | 是否适用 | 实现方式/不适用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.自动注销（ALOF） | 1.1 核查未经授权的用户能否在无人值守的工作区访问健康数据 | 适用 | 产品自带注销功能，也可依托Windows操作系统自带锁屏自动注销功能，防止健康数据的未授权访问 |
|  | 1.2 在产品没有任何操作的情况下，核查是否登录用户会话在预设的时间段后自动注销或锁定 | 适用 | 登录用户会话在预设时间过后自动注销 |
|  | 1.3 测试验证系统管理员是否可以禁用自动注销或锁定功能，以及是否可设置有效时长 | 不适用 | 用户无法操作禁用自动注销和设置有效时长。 |
|  | 1.4 测试验证自动注销登出后是否清除所有显示界面的健康数据 | 适用 | 自动注销登出后清除所有显示界面的健康数据返回到登录页面，需要登录才可访问数据 |
| 2.审核（AUDT） | 2.1 核查是否启用审计控制功能；核查审计范围是否覆盖到所有的系统和健康数据 | 适用 | 系统通过对关键操作进行日志记录，并将日志存储于日志文件。 |
|  | 2.2 核查审计记录是否包括账户信息、健康数据等，以及所有事件的日期和时间、用户、事件及其他审计相关的信息 | 适用 | 系统通过对关键操作进行日志记录，并将日志存储文件中。日志文件中会记录操作日志，操作时间 |
|  | 2.3 核查是否对审计记录进行独立存储；核查是否采取技术措施对审计记录进行定期备份，并核查其备份策略 | 适用 | 形成了审计记录日志文件，软件支持设置备份时间和备份路径，通过任务计划实现日志定期备份 |
| 3.授权（AUTH） | 3.1 核查是否对登录的用户分配权限 | 适用 | 分为操作用户和管理用户 |
|  | 3.2 核查授权用户是否为其工作任务所需的合理权限 | 适用 | 管理员有所有权限，用户有只有临床使用功能，没有管理功能。 |
| 4.节点鉴别（NAUT） | 4.1 核查配置文件或参数是否对通信对象接入范围进行限制 | 适用 | 软件与通信对象遵守DICOM 3.0传输协议，只接受特定主机、特定端口符合DICOM传输协议的节点请求 |
|  | 4.2 核查是否采用安全方式（如HTTPS、VPN等）对通信对象进行管理 | 适用 | 采用https的方式传输 |
| 5.人员鉴别（PAUT） | 5.1 核查是否具有专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别，并进行用户身份标识唯一性检查 | 适用 | 软件登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别，并进行用户身份标识唯一性检查。 |
|  | 5.2 核查用户配置信息是否不存在空口令用户 | 适用 | 不存在空口令。系统对口令复杂度有限制，必须存在英文和数字 |
|  | 5.3 核查用户鉴别信息是否有复杂度要求并定期更换 | 适用 | 用户自行修改密码，密码是数据和字母8位 |
|  | 5.4 测试验证是否配置并启用了登录失败处理功能，非法登录达到一定次数后采取特定动作，如用户锁定等 | 不适用 | 无限制 |
|  | 5.5 核查是否记录人员操作日志 | 适用 | 软件内保留操作日志记录 |
| 6.连通性（CONN） | 6.1 核查设备是否支持无线连接，如WiFi、蓝牙、LTE等 | 不适用 | 产品不支持 |
|  | 6.2 核查设备是否支持物理连接，如RJ45以太网端口、USB端口等 | 适用 | 产品需通过RJ45连接网络或USB导入获取数据。 |
|  | 6.3 核查设备能否与客户环境外部的其他系统（例如服务主机）进行通信 | 适用 | 软件可与符合DICOM 3.0传输协议的医学影像设备系统进行通信，获取DICOM影像数据。 |
| 7.物理防护（PLOK） | 7.1 核查存储介质的保护措施，核查数据保密性、完整性和可用性是否不会被非法破坏 | 不适用 | 软件由院方提供运行场所和环境，安装和运行在医疗机构的工作电脑上，软件运行产生的数据分析结果文件以加密方式存储，非专用软件无法查看数据。故本软件无需进行额外处理。 |
| 8.系统加固（SAHD） | 8.1 核查是否关闭非预期用途的账号、通信端口、共享文件、服务等 | 适用 | 关闭非预期通信端口、服务等 |
|  | 8.2 核查是否及时对安全漏洞进行修复并形成记录报告 | 适用 | 对安全漏洞进行了扫描和修复并形成漏洞评估报告，上市后系统安全漏洞评估以售后服务专业维保人员定期维保的形式实施 |
| 9.数据去标识化与匿名化（DIDT） | 9.1 测试验证器械是否有隐私数据的去识别化和匿名化功能 | 不适用 | 软件接收的影像数据仅在院内流通，由医院和医生用户持有和使用，软件界面展示检查基本信息仅用于医生诊断使用，不包含病例诊断、生理状况等敏感信息，并且软件界面不具备原始数据直接导出功能。 |
|  | 9.2 测试验证器械的隐私数据去识别化、匿名化功能是否可配置 | 不适用 | 软件接收的影像数据仅在院内流通，由医院和医生用户持有和使用，软件界面展示检查基本信息仅用于医生诊断使用，不包含病例诊断、生理状况等敏感信息，并且软件界面不具备原始数据直接导出功能。 |
| 10.数据完整性与真实性（IGAU） | 10.1 核查器械是否采用技术措施保证数据完整性，验证当数据被篡改时，是否能够检测到并及时恢复 | 适用 | 影像数据损坏或不完整，软件可识别不匹配影像序列，确保数据完整性和真实性 |
| 11.数据备份与灾难恢复（DTBK） | 11.1 核查备份策略设置是否合理、正确 | 适用 | 使用Ubuntu的Cron周期服务(每日/每周)自动运行数据库/文件备份脚本进行数据备份。 |
|  | 11.2 核查备份结果是否与备份策略一致 | 适用 | 软件支持设置备份时间和备份路径，通过Ubuntu任务计划实现数据库定期备份。 |
|  | 11.3 核查是否能够进行正常的数据恢复 | 适用 | 能够进行正常的数据恢复 |
| 12.数据存储保密性与完整性（STCF） | 12.1 核查是否支持对数据进行非明文存储 | 适用 | 数据存储在设备本地，且本地数据库采用了加密访问的方式，数据库在连接时需要密码 |
|  | 12.2 核查是否根据数据的容量和灵敏度选择加密的方法和强度 | 不适用 | 软件是辅助医生对数字病理图像进行分析判读，用户图像数据以医学影像通用dicom格式存储。 |
|  | 12.3 核查未授权访问不会破坏存储媒介所存数据的保密性与完整性 | 适用 | 软件支持用户登录验证，通过授权的合法用户才能访问数据，非授权用户无法访问数据 |
| 13.数据传输保密性（TXCF） | 13.1 核查是否采用了技术措施保证数据传输的保密性 | 适用 | 采用Https和dicom3.0协议加密传输。 |
| 14.数据传输完整性（TXIG） | 14.1 核查是否采用了技术措施保证数据传输的完整性 | 适用 | 代码进行了传输完整性校验码，返回值为succes则认为完整。 |
| 15.网络安全补丁升级（CSUP） | 15.1 核查是否能够授权用户安装/升级产品网络安全补丁 | 适用 | 网络安全补丁不能由授权用户安装，仅由专业维保人员定期实施 |
|  | 15.2 核查是否能够确保医疗机构不能安装任何未经授权的补丁 | 适用 | 安全补丁由安全团队进行评估，补丁的安装以售后服务专业维保人员定期维保的形式实施 |
| 16.现成软件清单（SBOM） | 16.1 核查产品文档是否提供了全部现成软件的具体信息（软件名称、版本号等） | 适用 | 产品说明书中提供现成软件清单，产品关于页面介绍 |
|  | 16.2 核查产品是否包括可用于生成设备上安装的软件组件列表的命令或进程方法 | 不适用 | 本产品由企业授权的服务和维护工程安装，禁止用户自行安装。 |
| 17.现成软件维护（RDMP） | 17.1 核查器械制造商是否对产品中所包含的现成软件进行安全评估 | 适用 | 制造商制定软件维护计划，产品开发部、实施运维小组等相关部门，分别对现成软件和外部软件分别进行补丁更新和确认，根据维护计划进行软件更新与升级。 |
|  | 17.2 核查产品是否具有现成软件更新和升级的能力 | 适用 | 制造商制定软件维护计划，产品开发部、实施运维小组等相关部门，分别对现成软件和外部软件分别进行补丁更新和确认，根据维护计划进行软件更新与升级。 |
| 18.网络安全使用指导（SGUD） | 18.1 核查器械制造商是否提供器械的运行维护文档，如产品说明等材料，材料中应包含各类操作人员的职责和安全的系统工作方式 | 适用 | 产品说明书中对网络安全维护要求进行了说明 |
|  | 18.2 核查器械制造商是否提供产品管理、使用的培训服务，提供如产品培训计划、培训材料等，培训应包含管理员对管理、定制和监视系统的信息，以及产品安全功能 | 适用 | 说明书中对使用人员和管理员进行培训。 |
|  | 18.3 核查器械制造商是否建立了与用户沟通的渠道，如电话、邮件等方式，确保用户可以将可能存在的安全漏洞和问题通知器械制造商 | 适用 | 提供售后全国服务热线和电子邮件支持 |
| 19.网络安全特征配置（CNFS） | 19.1 核查是否只允许系统管理员通过特定的命令或操作界面进行产品安全功能配置 | 不适用 | 软件应用于院内局域网，无需连接互联网。产品用户界面上显示的所有功能均为用户常规操作所使用的功能，均向用户开放；后期的软件升级维护，均由本公司技术人员在现场进行必要的预防性维护。 |
|  | 19.2 核查是否记录和保存安全特征配置信息 | 不适用 | 软件应用于院内局域网，无需连接互联网。产品用户界面上显示的所有功能均为用户常规操作所使用的功能，均向用户开放；后期的软件升级维护，均由本公司技术人员在现场进行必要的预防性维护。 |
|  | 19.3 核查是否建立安全特征配置信息变更流程 | 不适用 | 软件应用于院内局域网，无需连接互联网。产品用户界面上显示的所有功能均为用户常规操作所使用的功能，均向用户开放；后期的软件升级维护，均由本公司技术人员在现场进行必要的预防性维护。 |
| 20.紧急访问（EMRG） | 20.1 核查临床用户是否能够在没有个人用户ID和身份验证的情况下访问敏感数据 | 不适用 | 软件供医疗机构的专门技术人员进行操作使用，后续查看结果数据时均可通过界面的查询功能进行查阅，也可通过院内医学影像设备进行查阅，并且本软件没有紧急情况下才需访问的数据。故不存在紧急访问软件上隐私数据的情况。 |
|  | 20.2 核查紧急访问是否立即通知系统管理员或医务人员 | 不适用 | 软件供医疗机构的专门技术人员进行操作使用，后续查看结果数据时均可通过界面的查询功能进行查阅，也可通过院内医学影像设备进行查阅，并且本软件没有紧急情况下才需访问的数据。故不存在紧急访问软件上隐私数据的情况 |
|  | 20.3 核查紧急访问是否要求并记录用户标识 | 不适用 | 软件是辅助临床医生对数字影像进行分析判读，不存在紧急访问和使用的情况。 |
|  | 20.4 核查系统管理员是否能够启用/禁用紧急功能 | 不适用 | 软件是辅助临床医生对数字影像进行分析判读，不存在紧急访问和使用的情况。 |
| 21.远程访问与控制（RMOT） | 21.1 核查产品是否具有远程访问与控制的能力（含远程维护与升级） | 不适用 | 产品不进行远程访问与控制。 |
|  | 21.2 核查产品是否具有已启动/关闭远程访问的提示 | 不适用 | 产品不进行远程访问与控制。 |
|  | 21.3 核查产品是否能够在远程服务期间访问和查看患者数据 | 不适用 | 产品不进行远程访问与控制。 |
| 22.恶意软件探测与防护（MLDP） | 22.1 核查是否安装了防恶意代码软件或相应功能的软件，是否定期进行升级和更新防恶意代码库 | 适用 | 产品使用 linux ufw防火墙阻止防恶意代码软件。产品在医院内网环境下使用，以售后服务专业维保人员定期维保的形式进行安全中心升级维护 |
|  | 22.2 核查是否识别恶意软件并将其有效阻断 | 适用 | 产品使用 linux ufw防火墙可以识别和阻断恶意软件 |

网络安全风险分析表

| 风险编号 | 网络安全能力 | 可预见序列 | 实施措施之前 |  | 风险区域 | 措施ID | 采取的措施严重程度 | 实施措施之前 |  | 风险区域 | 是否产生新的风险（如是，评定新风险） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重程度 | 出现概率 |  |  |  | 严重程度 | 出现概率 |  |  |
| CS01 | 自动注销 | 无人值守的终端设备，存在被人进行非授权的操作、显示信息被非授权人员阅读的风险。 |  |  |  | RA-CS01 |  |  |  |  | 否 |
| CS02 | 审核 | 不正确、非授权的使用会导致网络安全方面的风险 |  |  |  | RA-CS02 |  |  |  |  | 否 |
| CS03 | 授权 | 有一部分权限并非开放给所有的使用者，这部分权限如果被未获授权的用户使用，可能导致不可接受的风险。 |  |  |  | RA-CS03 |  |  |  |  | 否 |
| CS04 | 节点鉴别 | 器械若与未经授权的通信节点进行互操作，可能导致不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS04 |  |  |  |  | 否 |
| CS05 | 人员鉴别 | 医疗器械的非授权使用，会导致多种危险情况 |  |  |  | RA-CS05 |  |  |  |  | 否 |
| CS06 | 连通性 | 软件与其他设备的连接通信规则不同，存在信息不连通的风险。 |  |  |  | RA-CS06 |  |  |  |  | 否 |
| CS07 | 系统加固 | 通过非医疗预期用途的通信端口、服务等非授权应用或物理端口进行攻击，从而造成不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS07 |  |  |  |  | 否 |
|  |  |  |  |  |  | RA-CS08 |  |  |  |  |  |
| CS08 | 数据完整性与真实性 | 数据的完整性受损而导致不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS09 |  |  |  |  | 否 |
| CS09 | 数据备份与灾难恢复 | 医疗数据在处理过程中面临着数据被损坏甚至丢失的风险。 |  |  |  | RA-CS10 |  |  |  |  | 否 |
| CS10 | 数据存储保密性与完整性 | 医疗数据的明文存储会导致数据泄露 |  |  |  | RA-CS11 | 数据存储在设备本地，且本地数据库采用了加密访问的方式，数据库在连接时需要密码。通过授权的合法用户才能访问数据，非授权用户无法访问数据。 |  |  |  | 否 |
| CS11 | 数据传输保密性 | 医疗数据的明文传输有损于产品的保密性，数据在传输过程中，数据可能受到无意的信道噪音干扰，可能造成不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS12 | 采用Https和dicom3.0协议加密传输。 |  |  |  | 否 |
| CS12 | 数据传输完整性 | 数据在传输过程中，可能受到恶意篡改，可能造成不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS13 | 代码进行传输完整性校验码，返回值为succes则认为完整。 |  |  |  | 否 |
| CS13 | 网络安全补丁升级 | 授权用户自行安装网络安全补丁，可能造成网络安全风险 |  |  |  | RA-CS14 | 网络安全补丁不能由授权用户安装，安全补丁由安全团队进行评估，补丁的安装以售后服务专业维保人员定期维保的形式实施。 |  |  |  | 否 |
| CS14 | 现成软件清单 | 用户不知悉产品运行的现成软件，得不到必要的维护，使用过程中造成网络安全风险。 |  |  |  | RA-CS15 | 用户手册中列名现成软件清单。 |  |  |  | 否 |
| CS15 | 现成软件维护 | 产品运行会用到现成软件，比如操作系统或数据库等。如第三方组件存在网络安全漏洞，可能导致不可接受的风险。 |  |  |  | RA-CS16 | 制定《软件维护计划》，产品开发部、实施运维小组等相关部门，分别对现成软件和外部软件进行补丁更新和确认，根据维护计划进行软件更新与升级。 |  |  |  | 否 |
| CS16 | 安全指导 | 医疗器械的不当使用可能在医疗器械网络安全方面造成不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS17 | 用户手册提供网络安全维护要求进行了说明，对使用人员和管理员进行培训，提供售后全国服务热线和电子邮件信息。 |  |  |  | 否 |
| CS17 | 恶意软件探测与防护 | 恶意软件侵入医疗器械可能会导致不可接受的风险 |  |  |  | RA-CS18 | 产品使用 linux ufw防火墙识别和阻断恶意软件。产品在医院内网环境下使用，以售后服务专业维保人员定期维保的形式进行安全中心升级维护。 |  |  |  | 否 |

未决事项

N/A