XXXXXX软件单元测试报告

DHF-OPT-0090

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 测试目的	4

2 测试概述	4

2.1 进入标准	4

2.2 测试目标	4

2.3 测试环境	4

2.4 测试设备/软件	5

2.4.1 测试设备	5

2.4.2 OTSS	5

2.5 测试类型	5

2.6 测试对象信息	5

3 测试通过标准	5

4 测试结果	6

4.1 测试统计	6

4.2 遗留问题	6

4.3 测试记录	6

4.4 测试结论	6

5 测试记录	7

测试目的

本次测试主要验证脑电数据处理软件各单元模块是否被正确的编码，确保代码在结构上可靠，能够在给定条件下给与正确的响应。

测试概述

进入标准

在软件编码和单元测试完成。测试方案完成，人员安排到位。

测试目标

测试在各单元集成后各模块功能符合软件设计文档的要求；确保各模块功能按照期望功能正常运行。

测试环境

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |

测试设备/软件

测试设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | 服务器 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 系统硬盘： 数据硬盘： 显卡： |
| 2 | XXXXX | 微型计算机 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 硬盘： 显示器分辨率： 网络： |
| 3 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 30.0.0 | Jest 30.0.0 及兼容版本 |
|  | ..... |  |

测试类型

| 引用规范文档 | XXXXX《单元测试方案》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □白盒测试 □黑盒测试 □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 软件名称 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 测试日期 |  |

测试通过标准

- 测试用例执行率100%

- 测试用例通过率100%

- 覆盖关键功能的代码

- 达到以上条件视为测试通过。函数、分支、语句、行覆盖率达到85%，

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 出具测试报告。

测试结果

测试统计

| 测试用例总数 | 测试执行个数 | 测试通过个数 | 测试用例执行率 | 测试通过率 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

遗留问题

| 测试用例号 | 缺陷号 | 严重度 | 测试用例号 | 缺陷号 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测试记录

见附件1《测试用例表》

测试结论

□ 完全通过

□ 部分通过，未通过的用BUG来跟踪

□ 未通过

XXXXX处理软件功能验证正常，单元测试覆盖率满足测试方案要求。综上所述，测试通过。

测试记录

| 序号 | 测试函数名 | 操作步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 测试人员 | 测试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SWUT-001 | login | 1) 创建登录请求，用户名为Sysuser，密码为A12345678 2) 调用认证服务的login方法 3) 验证登录结果 | 1) 登录成功返回true 2) 返回有效的token 3) 返回有效的userId | pass |  |  |
| SWUT-002 | login | 1) 创建测试用户 2) 连续5次使用错误密码登录 3) 尝试第6次登录 | 1) 前5次返回登录失败 2) 第6次返回账户锁定错误信息 3) 错误信息包含"账户已被锁定" | pass |  |  |
| SWUT-003 | validateSession | 1) 使用管理员账户登录 2) 获取返回的token 3) 使用token验证会话 | 1) 登录成功获得token 2) token格式正确 3) 会话验证返回valid为true | pass |  |  |
| SWUT-004 | logout | 1) 先登录获取token 2) 调用logout方法注销 3) 再次验证token有效性 | 1) 注销成功返回success为true 2) 注销后token验证失败 3) 会话状态为无效 | pass |  |  |

函数、分支、语句、行覆盖率附件