XXXXX软件集成测试方案

DHF-OPT-40X2

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 首版 |

目录

1 引言	4

1.1 目的	4

1.2 参考文档	4

1.3 文件更新要求	4

2 测试概述	4

2.1 进入标准	4

2.2 测试目标	4

2.3 测试环境	4

2.4 测试设备/软件	5

2.4.1 测试设备	5

2.4.2 OTSS	5

2.5 测试类型	5

2.6 测试对象信息	6

3 职责划分	6

3.1 测试人员安排	6

3.2 进度安排	6

4 测试通过标准	6

5 测试用例	6

引言

目的

本文档用于描述植入式可充电脑机接口系统软件集成测试所遵循的规范以及确定测试方法、环境、测试用例的编写以及进度安排，确保集成测试的有效执行。

参考文档

- DHF-OPT-0010 植入式可充电脑机接口系统软件开发计划

- DHF-OPT-0040 植入式可充电脑机接口系统软件需求规范

文件更新要求

本文件的更新应符合《文件控制程序》的要求。

测试概述

进入标准

在软件编码和单元测试完成。测试方案完成，人员安排到位。

测试目标

测试在各单元集成后各模块功能符合软件设计文档的要求；确保各模块功能按照期望功能正常运行。

测试环境

| 服务器端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
| --- | --- | --- |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |
| 客户端 | 硬件环境 | CPU：13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700及以上，核心数量16及以上； 显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上，显存8 GB及以上； 内存：64GB及以上； 硬盘：最小安装空间600Mb，SSD 1TB，HHD 4TB及以上； 显示器：分辨率1920x1080及以上； |
|  | 软件环境 | 操作系统：Windows 11及兼容版本 |

测试设备/软件

测试设备

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | 服务器 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 系统硬盘： 数据硬盘： 显卡： |
| 2 | XXXXX | 微型计算机 | 操作系统： 中央处理器： 内存： 硬盘： 显示器分辨率： 网络： |
| 3 | XXXXX | 秒表 |  |
| …… |  |  |  |

OTSS

| 序号 | 软件版本 | 软件名称 |
| --- | --- | --- |
|  | / | / |

测试类型

| 引用规范文档 | xxxxx《集成测试方案》 |
| --- | --- |
| 测试类型 | □全部测试 □部分测试 □缺陷测试 |
| 测试描述（非全部测试需描述测试范围） |  |

测试对象信息

| 软件名称 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 测试日期 |  |

职责划分

测试人员安排

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 |  | 编写测试方案、用例和报告 执行测试并组织评审 |
| 测试负责人 |  | 审核批准测试文档 |

进度安排

| 阶段 | 范围 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 测试设计 | 编写本软件的集成测试方案和用例 | 1天 |
| 测试执行 | 按照测试用例和测试方案进行测试 | 一周 |
| 测试报告 | 根据测试过程和结果编制测试报告，并进行相应评审工作 | 1天 |

测试通过标准

- 测试过程中，测试覆盖率100%；

- 测试过程剩余缺陷不存在严重程度为3或4，优先级为3或4的缺陷；

- 经过风险评估，剩余缺陷，收益大于风险；

- 达到以上条件视为测试通过。

测试用例

根据集成策略，将所有模块集成后按照模块功能编写测试用例，用例如下：

| 编号 | 模块 | 测试内容 | 前提条件 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - OPT-IT-01 | 登录与注销 | 内置账号登录修改密码 | / | - 在登录界面直接点击登录按钮。 - 输入错误的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮。 - 输入正确的初始内置账号的用户名和密码，点击登录按钮。 - 输入框存在空项，点击确定按钮。 - 密码内容不一致，点击确定按钮。 - 输入的密码内容一致且合法，点击确定按钮。 - 退出登录后该账号的初始密码进行登录。 - 使用该账号的修改后的密码进行登录。 | - 无法登录，输入框置红。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 认证成功，进入到修改密码界面，显示软件名称和版本，以及修改密码表单（密码和确认密码输入框以及确认按钮）。 - 无法更改，空项的输入框置红。 - 确认密码输入框提示密码不一致。 - 密码修改成功，进入主界面。 - 提示“用户名或密码错误！”。 - 登录认证成功，进入主界面。 |
| - OPT-IT-02 | 登录与注销 | 用户登录-认证成功 | 存在授权用户nomaluser，密码为password，错误次数设置为5，软件启动进入登录界面 | - 在登录界面输入用户名nomaluser和密码password，点击登录。 - 退出登录后，在登录界面输入用户名nomaluser和密码123243password，点击登录。 | - 登录成功进入主界面。 - 点击登录进行认证时，前5次点击按钮，均提示“用户名或密码错误！”，第6次开始提示“账号已锁定，请联系管理员！”。 |
| - OPT-IT-03 | 角色与权限 | 用户登录-超级管理员用户 | 已添加超级管理员用户adminuser，密码为password，未锁定。 进入登录页 | - 输入用户名adminuser和密码password，点击登录。 | - 认证通过，登录成功，进入主界面。主界面的可操作权限有用户管理、系统设置、帮助中心、关于，默认显示用户管理界面。 |