## 低配版
应用场景 | 运动障碍、癫痫、抑郁症
| 特性 | 能力需求 | 用途 | 带宽（Mbps） | 秒（/小时） | 小时/天 | 数据量（GB）
处理能力 | CPU | ≥4核处理器,2.0GHz | 1.控制逻辑 2.算法逻辑 3.存储处理 4.通信传输 | 1.4 | 3600 | 24 | 14.7656
| GPU | ≥Mali G52以上 支持OpenCL2.1及以上 | 1.多通道信号处理 2.分类算法
存储 | 内存 | ≥4GB | 1.操作系统 2.应用程序缓存 3.GPU缓存
| 存储 | ≥128G | 1.≥72小时脑电信号存储
数据接口 | 主控接口 | 1.蓝牙5.0-A | 1.主控数据传输
| 上位机接口 | 1.蓝牙5.0-B | 1.连接配置终端
| 调试接口 | 1.10/100Mbps以太网 2.隐藏式板载JTAG | 1.工程调试
| USB接口 | 2xType-C USB3.0 1xType-C USB2.0 | 1.外接存储 2.摄像头输入 3.充电接口
电源 | 电源输入 | 1.Type-C支持USB PD3.1协议 | 1.有线充电
| 电池 | 1.续航时长>14小时 2.充电时长<4小时 3.电池可更换？ | 1.穿戴持续工作
| 电源输出 | 1.无线输出 | 1.主控无线供电
人机交互 | 指示灯 | 1.电量指示灯，充电闪烁 2.主控数据指示灯：无数据、有数据两种状态 3.主控供电指示灯：供电良好，供电异常 | 1.用户监控外挂机状态
| 音频 | 1.告警蜂鸣 | 1.故障告警
| 开关机 | 1.防误触开关 | 1.电源开关
温度 | 工作温度 | 25℃环境温度下≤42℃
操作系统 | 嵌入式RT-Linux | 1.无图形环境 2.支持网络升级

## 高配版
应用场景 | 渐冻症、脊髓损伤、失明
| 特性 | 能力需求 | 用途 |  | 带宽（Mbps） | 秒（/小时） |  | 数据量（GB）
处理能力 | CPU | ≥8核处理器，2.0GHz | 1.控制逻辑 2.算法逻辑（并行处理） 3.存储处理 4.通信传输 |  | 1.4 | 3600 | 24 | 14.7656
| GPU | ≥Mali G52以上 支持OpenCL2.1及以上 | 1.多通道信号处理 2.分类算法 3.视频处理 | 输入向量维度 | RNN层数 | 每层单元数 | batch size | 算力(TFLOPS)
| NPU | ≥1TOPS@8INT 支持常见神经网络框架 | 1.神经网络算法 | 256 | 5 | 512 | 64 | 0.0010088
存储 | 内存 | ≥6GB | 1.操作系统 2.应用程序缓存 3.GPU、NPU缓存
| 存储 | ≥128G | 1.≥72小时脑电信号存储
数据接口 | 主控接口 | 1.蓝牙5.0-A | 1.主控数据传输
| 上位机接口 | 1.蓝牙5.0-B | 1.连接配置终端
| 调试接口 | 1.10/100Mbps以太网 2.隐藏式板载JTAG | 1.工程调试
| USB接口 | 2xType-C USB3.0 1xType-C USB2.0 | 1.外接存储 2.摄像头输入 3.充电接口
电源 | 电源输入 | 1.Type-C支持USB PD3.1协议 | 1.有线充电
| 电池 | 1.续航时长>14小时 2.充电时长<4小时 3.电池可更换？ | 1.穿戴持续工作
| 电源输出 | 1.无线输出 | 1.主控无线供电
人机交互 | 指示灯 | 1.电量指示灯，充电闪烁 2.主控数据指示灯：无数据、有数据两种状态 3.主控供电指示灯：供电良好，供电异常 | 1.用户监控外挂机状态
| 音频 | 1.告警蜂鸣
| 开关机 | 1.防误触开关
温度 | 工作温度 | 25℃环境温度下≤42℃
操作系统 | 嵌入式RT-Linux | 1.无图形环境 2.支持网络升级